Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Znak sprawy OR-ZP/230 - 31/2013			              Krasnystaw, dnia 14 listopada 2013 r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na   dostawę sprzętu medycznego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że                                     w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu medycznego wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Zdanie Nr 1.Kardiomonitor wielofunkcyjny -1 szt. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory                            z prędkościami przesuwu krzywych 6,25 mm/s, 12,5 mm/s i 25 mm/s? Prędkości przesuwu krzywych są standardowo wielokrotnością wartości 3,125 mm/s. Wymagana prędkość 15mm/s nie jest wielokrotnością 3,125 mm/s i nie występuje w żadnym monitorze pacjenta.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający prostuje omyłkę w pkt 12 Załącznika Nr 1 Parametry techniczne – Kardiomonitory. Prędkość kreślenia oddechów winna wynosić 6,25 mm/s, 12,5 mm/s i 25 mm/s

.   			Pytanie 2.

Zadanie Nr 3. Defibrylator – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator przy pracy na zasilaniu akumulatorowym: monitorowanie 2,5 godz. lub 100 defibrylacji z energią 360J?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3.

Zadanie Nr 3. Defibrylator – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator o wadze                10 dkg cięższym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4.

Zadanie Nr 3. Defibrylator – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z sygnałem wzmocnienia  EKG w zakresie: 0,25-4cm/mV  i 5  poziomach? Proponowany przez  nas defibrylator  umożliwia dokonanie oceny klinicznej wyspecyfikowanego odcinka krzywej EKG dzięki opcji zamrożenia krzywej EKG w czasie rzeczywistym na ekranie defibrylatora. Wymóg wzmocnienia sygnału na poziomie co najmniej 0,25 do 4 cm/mV i 7 poziomów nastawnych) nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej zarówno przy odczycie z ekranu monitora defibrylatora                          jak  również przy wydruku zapisu i ma na celu wyłącznie  sztuczną blokadę parametrów technicznych  innych  czołowych  producentów  sprzętu medycznego

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5.

Zadanie Nr 3 pkt 4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z 15 stopniami energii defibrylacji?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6.

Zadanie Nr 3 pkt 10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z pracą z zasilania akumulatorowego na 4,5 godziny monitorowania lub 60 defibrylacji z energią 360J?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7.

Zadanie Nr 3 pkt 15. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator ze wzmocnieniem EKG na                            5 poziomach?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8.

Zadanie Nr 3 pkt 16. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z natężeniem prądu stymulacji                      w zakresie 20-200mA?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9.

Zadanie Nr 3 Pozostałe wymagania pkt 3. Czy Zamawiający pkt 3 pozostałych wymagań traktuje jako wartość wymaganą? Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu obsługi sprzętu wraz z autoryzacją producenta jest niemożliwe. Szkolenia takie są przeprowadzane w siedzibie producenta i zarezerwowane jedynie dla autoryzowanych dystrybutorów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu obsługi sprzętu przez inżynierów działu serwisu Wykonawcy (posiadający certyfikat producenta) oraz potwierdzenie szkolenia certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10.

Zadanie Nr 3 Pozostałe wymagania pkt 5. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli jako „materiały zużywalne wymagające okresowej wymiany” podczas przeglądów? Zgodnie z zaleceniami producenta przy przeglądach defibrylatorów zalecana jest jedynie wymiana akumulatora raz na 24 miesiące.   Czy Zamawiający będzie wymagał ewentualnej wymiany elementów jednorazowych np. elektrod do EKG, elektrod defibrylacyjnych? Jeśli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że okresowa wymiana podczas przeglądów dotyczy materiałów zużywalnych wymaganych przez producenta.

Pytanie 11.

Zadanie Nr 3 Pozostałe wymagania pkt 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy sprzętu w przypadku serwisowania części zamiennych z zagranicy do 14 dni?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12.

Zadanie Nr 3 Pozostałe wymagania pkt 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę 	na wydłużenie czasu naprawy skutkującego wstawieniem sprzętu zamiennego do 14 dni?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13.

Dot. wzoru umowy §6 pkt 2a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedostarczenie towaru do 0,1% wartości brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14.

Zadanie Nr 4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w ramach zadania nr 4 do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia lub inny stosowny termin zaproponowany przez Zamawiającego? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie                              z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 15.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,3% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 16.

Zadanie Nr 4 – wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego szkielet wykonany jest z anodyzowanego aluminium – trwałego, lekkiego i nierdzewnego, natomiast czoła szuflad wykonane są z wysokiej jakości tworzywa HPL? Proponowane rozwiązanie jest zatem równie korzystne                           i gwarantuje długi okres użytkowania wózka oraz jego odporność na możliwe uszkodzenia.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 17.

Zadanie Nr 4 – wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o głębokości wynoszącej 645mm? Oferowany parametr jest optymalnie dostosowany dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 18.

Zadanie Nr 4 – wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony                    w cztery szuflady o wysokości użytkowej wynoszącej 157mm? Oferowane rozwiązanie odbiega od wymaganego zaledwie o 7mm i jest bardzo funkcjonalne.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19.

Zadanie Nr 4 – wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, wyposażony                   w cztery koła, w tym trzy z blokadą rozmieszczone na planie prostokąta? Z uwagi na prostokątny kształt wózka                         i jego podstawy proponowane rozwiązanie jest najkorzystniejszym, poza tym nie ma ono wpływu                                  na funkcjonalność, gdyż oferowany wózek jest wysoce mobilny oraz posiada wymaganą blokadę kół, co z kolei gwarantuje jego unieruchomienie.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 20.

Zadanie Nr 4 – wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez otwieracza ampułek? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 21.

Zadanie Nr 4 – wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania w oferowanych wózkach dwóch bocznych szuflad wysuwanych spod blatu: jednej z wkładem ze stali nierdzewnej, drugiej                   na leki natychmiastowego użycia – z przezroczystą ścianką pozwalającą na ich identyfikację – zapis pkt. 9                    w tabeli parametrów technicznych? Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne i występuje wyłącznie                          w wózkach AURION. Brak rezygnacji z tego parametru może stanowić ograniczenie konkurencyjności składanych ofert, a tym samym naruszenie ustawy PZP poprzez umożliwienie złożenia oferty w tej części zamówienia wyłącznie przez jednego oferenta.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 22.

Zadanie Nr 4 – wózek anestezjologiczny. Jeżeli  Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu pkt. 9 w tabeli                            z parametrami technicznymi  to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w jedną boczną aluminiową szufladę przeznaczoną na leki natychmiastowego użycia? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 23.

Zadanie Nr 4 – wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego większość wymaganego przez Zamawiającego wyposażenia nie powiększa gabarytów wózka? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 24.

Zadanie Nr 4 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o następujących wymiarach zewnętrznych: długości – 2150mm i szerokości – 805mm? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej gwarantując pełny komfort przewożonym pacjentom o zróżnicowanym wzroście i zróżnicowanych gabarytach.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 25.

Zadanie Nr 4 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o następujących wymiarach leża: długości – 2025mm i szerokości 705mm? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się                w praktyce użytkowej.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 26.

Zadanie Nr 4 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym hydrauliczna nożna regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 520mm do 820mm? Oferowane parametry są optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka gwarantując pełne bezpieczeństwo podczas opuszczania leża wózka przez pacjentów o zróżnicowanym wzroście.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27.

Zadanie Nr 4 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym regulacja przechyłów wzdłużnych (pozycja Trendelenburga i anty-Trenelenburga) uzyskiwana jest ręcznie przy użyciu mechanizmu sprężyny gazowej za pomocą dźwigni ręcznej umieszczonej pod segmentem oparcia pleców                    od strony głowy, wyraźnie odróżniającej się kolorystycznie (kolor czerwony)? Proponowane rozwiązanie gwarantuje szybką dostępność wymaganej funkcji i natychmiastową reakcję personelu w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 28.

Zadanie Nr 4 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym regulacja pozycji Trendelenburga odbywa się od 0 do 14º natomiast regulacja pozycji anty-Trendelenburga odbywa się                 w zakresie od 0 do 10º? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 29.

Zadanie Nr 4 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w cztery koła jezdne blokowane centralnie za pomocą obustronnych dźwigni nożnych zlokalizowanych przy dłuższych krawędziach podstawy wózka oraz w dodatkowe piąte koło kierunkowe aktywowane przy użyciu osobnej dźwigni? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganymi  bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 30.

Zadanie Nr 4 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego konstrukcja oparta  na kolumnie  wykonana jest z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu oraz próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczona teflonem z wyprofilowanym miejscem na dodatkowy sprzęt? Oferowane rozwiązanie jest tożsame                                   z wymaganym  i sprawia, że wszystkie części metalowe są bardzo dokładnie zabezpieczone przed otoczeniem, ponadto wózek jest łatwy w dezynfekcji, odporny na wszelkie uszkodzenia zarówno mechaniczne                                jak i chemiczne.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 31.

Zadanie Nr 4 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w dwie barierki boczne zlokalizowane centralnie i  zabezpieczające pacjenta na ok. 3/4 długości leża? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej zapewniając pełne bezpieczeństwo przewożonym pacjentom.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 32.

Zadanie Nr 4 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w dwie pary uchwytów zlokalizowanych w okolicy głowy pacjenta (jedna para składana) gwarantujących łatwe przemieszczanie wózka zamiast wymaganych uchwytów do pchania zlokalizowanych w barierkach? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33.

Zadanie Nr 4 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowana wózek, w którym barierki boczne opuszczane są za pomocą mechanizmu sprężyny gazowej przy użyciu dwóch dźwigni zlokalizowanych pod barierkami? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 34.

Zadanie Nr 4 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w cztery krążki odbojowe zlokalizowane w narożach ramy leża zamiast wymaganych listew odbojowych Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnej ochrony zarówno wózka jak i ścian przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35.

Zadanie Nr 4 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez wskaźnika pokazującego wypoziomowanie leża? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36.

Zadanie Nr 4 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w blaty pokryte bezszwowym, przeciwodleżynowym, viscoelastycznym gładkim materacem w pokrowcu z domieszką lycry zgrzewanym techniką ultradźwięków, o wysokości 90mm? Wskazane rozwiązanie jest bardzo korzystne                   i zapewnia najwyższy komfort transportowanego oraz personelu medycznego.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37.

Dot. Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy, fabrycznie nowy, nie powystawowy – rok produkcji 2012?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 38.

Dot. Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy którego wymiary zewnętrzne wynoszą 211x80 cm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 39.

Dot. Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy którego wymiary leża wynoszą 193x66 cm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 40.

Dot. Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt 4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym regulacja wysokości nożna hydrauliczna z materacem  wynosi 63 -98 cm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41.

Dot. Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt 9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy który posiada dwie dźwignie hamulców rozmieszczone w centralnych częściach głowy i nóg?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 42.

Dot. Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt 11. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym bezpieczne obciążenie robocze wynosi 228 kg?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 43.

Dot. Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt 12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym leże oparte jest na dwóch kolumnach osłoniętych tworzywowymi harmonijkami?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44.

Dot. Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt 13. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym opuszczane barierki boczne zabezpieczają leże na 75% jego długości całkowitej?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 45.

Dot. Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt 14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym barierki opuszczane są wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 46.

Dot. Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt 15. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym uchwyty do pchania zamontowane są przy szczycie wózka?\

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47.

Dot. Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt  16. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w który barierki boczne wyposażone są w zatrzaski powodujące blokowanie barierek w pozycji rozłożonej, natomiast zwolnienie tych że zatrzasków daje możliwość złożenia barierki wzdłuż leża?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 48.

Dot. Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt 17. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy który posiada lekkie barierki boczne nie wymagające stosowania sprężyn gazowych wspomagających składanie?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49.

Dot. Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt 18. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy który posiada listwy odbojowe umieszczone na całej długości wózka natomiast w narożnikach zastosowane krążki odbojowe?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50.

Dot. Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt 19. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy nie posiadający wskaźnika wypoziomowania leża?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51.

Dot. Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt  21. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy posiadający materac o standardowej grubości 8cm. Wózki transportowe służą do przewozu pacjentów i nie jest konieczne stosowanie w nich materacy o właściwościach przeciwodleżynowych?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 52.

Czy Zamawiający w celu poprawienia konkurencyjności postępowania wydzieli do odrębnego zadania wózek transportowy – 3 szt.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 53.

Wnosimy o usunięcie wymogu dołączenia do oferty zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy).

Odpowiedź

Zgodnie z Rozdziałem VII pkt 4a SIWZ wymóg zgłoszenia lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej – w takim przypadku należy złożyć  tylko stosowne wyjaśnienie.

Pytanie 54.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust. 5 wzoru umowy na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego                  i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 55.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za opóźnienie w dostawie do 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 56.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisu §7 ust. 1. Zamawiającemu przysługują uprawienia                      z tytułu gwarancji, a w przypadku powtarzających się reklamacji, możliwa jest wymiana wadliwych elementów na nowe.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 57.

Czy w związku z rozłożeniem płatności zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §8 na: „Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy mogą być przenoszone na osoby trzecie.”.

Zamawiającemu przysługują uprawienia z tytułu gwarancji, a w przypadku powtarzających się reklamacji, możliwa jest wymiana wadliwych elementów na nowe.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 58.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin? Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje,                        iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59.

Dotyczy Załącznika 5 do SIWZ. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d) Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Ustawa nie nakłada obowiązku podawania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wymaga jedynie złożenia listy takich podmiotów.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający  nie wymaga podawania adresu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Pytanie 60.

ZADANIE 3 – Defibrylator. Czy Zamawiający dopuści do postepowania defibrylator, którego waga wraz                       z oprzyrządowaniem nie przekracza 8,85 kg?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61.

ZADANIE 3 – Defibrylator. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie pomiaru akcji serca od 30 do 300 uderzeń/minutę?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62.

ZADANIE 3 – Defibrylator. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator  z  sygnałem wzmocnienia EKG w zakresie: 0,25-4cm/mV i 5 poziomach? Proponowany przez nas defibrylator umożliwia dokonanie oceny klinicznej wyspecyfikowanego odcinka krzywej EKG dzięki opcji zamrożenia krzywej EKG w czasie rzeczywistym na ekranie defibrylatora. Wymóg wzmocnienia sygnału na poziomie co najmniej  0,25 do 4 cm/mV i 7poziomów nastawnych) nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej zarówno przy odczycie z ekranu monitora defibrylatora jak również przy wydruku zapisu  i ma na celu  wyłącznie  sztuczną blokadę parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu medycznego.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63.

ZADANIE 4. Wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego szkielet (rama) wykonane są z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.  Rama wypełniona jest płytami z żywic termoutwardzalnych, czoła szuflad wykonane również z płyt z żywic termoutwardzalnych a blat                                     z wysokoodpornego tworzywa ABS. Dodatkowo powłoki pokryte jonami srebra w opatentowanej technologii Sanitized® mającej działanie bakteriostatyczne. Oferowana konstrukcja wózka jest trwała, stabilna i wyróżnia się bardzo wysoką jakością wykonania i w niczym nie ustępuje parametrom wysokoodpornego tworzywa Baydur.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64.

ZADANIE 4. Wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści szuflady ABS wykonane z szczelnie zespolonych elementów + czoło z płyt z żywic termoutwardzalnych (HPL)? Biorąc pod uwagę wysokie standardy higieniczne obowiązujące w Państwa placówce nie występuje żadne zagrożenie wystąpienia „brudu ognisk infekcji”. Z drugiej zaś strony wózki przez nas oferowane nadają się do stosowania w każdym reżimie sanitarno – higienicznym specjalistycznych placówek służby zdrowia a do tego ich elementy są szczelnie połączone (zgodnie z wymaganiami placówek ochrony zdrowia) więc tym bardziej takie zagrożenie                            nie występuje i zapis należy uznać za bezzasadny.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65.

ZADANIE 4. Wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z centralną blokadą szuflad za pomocą zamka elektronicznego z szyfrem?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66.

ZADANIE 4. Wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o wymiarach:                    wys. 950 mm, głęb. 550 mm, szer. 800 mm

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 67.

ZADANIE 4. Wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek wyposażony                        w 5 szuflad montowanych n ramach o pełnym wysuwie o wymiarach:1x 200mm, 1x160mm, 2x120mm, 1x100mm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68.

ZADANIE 4. Wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z frontami szuflad wykonanymi z laminatu na których naklejone są przeźroczyste pojemniki w których umieszczony zostanie opis zawartości szuflady?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 69.

ZADANIE 4. Wózek anestezjologiczny. Czy zamiast przezroczystych pojemników Zamawiający dopuści przezroczyste kieszonki spełniające tę samą funkcję?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70.

ZADANIE 4. Wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści układ jezdny wózka rozmieszczony w sposób ergonomiczny i gwarantujący doskonałe właściwości jezdne i zwrotne oraz kółka, które rozmieszczone są                      w narożach podstawy (podstawa wg wymogów Zamawiającego jest prostokątem). W uzasadnieniu podkreślamy, że zwrotność wózka zależy w największym stopniu od jakości i właściwości skrętnych kółek – a te w przypadku oferowanego przez nas produktu są na najwyższym poziomie, oraz gabarytu wózka. Nawet biorąc pod uwagę obrót wokół własnej osi, przy założeniu zastosowania kół o pełnym skręcie wózek zawsze wpisywać się będzie w okrąg wyznaczony przez jego przekątną.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71.

ZADANIE 4. Wózek anestezjologiczny. Dotyczy wyposażenia podstawowego -  „pojemnik na butelki,”                       Czy Zamawiający dopuści kuwetę z tworzywa ABS na ramieniu obrotowym montowanym na zewnątrz wózka?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72.

ZADANIE 4. Wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do postepowania wózek bez pojemnika                     na butelki?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73.

ZADANIE 4. Wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek bez dwóch przezroczystych, umożliwiających identyfikację zawartości, odchylanych pojemników „kieszeni”?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74.

ZADANIE 4. Wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek bez półki na żel? Proponowany przez nas wózek posiada tak obszerne zamykane szuflady które pozwalają na umieszczenie tam wszystkich potrzebnych akcesoriów bez potrzeby tworzenia dodatkowych półek na zewnątrz wózka

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75.

ZADANIE 4. Wózek anestezjologiczny. Dotyczy wyposażenia podstawowego -. „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej,  druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące  życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich  identyfikacje”. Czy Zamawiający dopuści wkład ABS, wytrzymały, lekki o bardzo szerokim zastosowaniu. Jednocześnie prosimy o uchylenie wymogu przezroczystej ścianki w szufladzie na leki do natychmiastowego zastosowania. W świetle procedur ratowniczych i tych                       z zakresu podawania leków (każdych) niedopuszczalne jest identyfikowanie leku „przez ściankę” nawet przezroczystą. Lek zawsze musi być podany świadomie i z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i w trosce o wyeliminowanie potencjalnych pomyłek. Osoba podające lek nie może być narażona na wystąpienie okoliczności, które utrudnią prawidłową identyfikację leku. Jeżeli uznamy za prawdziwe stwierdzenie, że osoba podając lek musi mieć możliwość prawidłowego i poza wątpliwościami zidentyfikowania leku do czego konieczne jest zapoznanie się z treścią opakowania – nawet jeżeli trwa to ułamek sekundy                         to dopuszczanie „przezroczystych ścianek” naraża użytkownika na niebezpieczeństwo sięgania po lek „na pamięć” bez jego świadomego rozpoznania i w konsekwencji sprowadza wysokie ryzyko wystąpienia niepożądanego incydentu medycznego.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 76.

ZADANIE 4. Wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka”.                    Taki wymóg powoduje występowanie bardzo dużej ilości zakamarków, które faktycznie stwarzają ogniska potencjalnej kumulacji zanieczyszczeń co stoi w sprzeczności z wymaganiami przedstawionymi w związku                    z szufladami „odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu ognisk infekcji”. Dodatkowo podkreślamy, że właściwe zamocowanie wyposażenia wózka nie naraża wózka                            na uszkodzenie a z uwagi na bogaty asortyment wyposażenia podstawowego i dodatkowego nieznaczne powiększenie gabarytu jest nieuchronne.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77.

ZADANIE 4. Wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do postepowania wózek bez półki ze stali nierdzewnej montowanej na nadstawce?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78.

ZADANIE 4. Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy                               o wymiarach całkowitych 216 cm x 77 cm i dostosowanym do tych wymiarów leżem?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79.

ZADANIE 4. Wózek transportowy Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy z regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna  +/- 15°?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80.

ZADANIE 4. Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o obciążeniu roboczym 225 kg?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 81.

ZADANIE 4. Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy                            z barierkami opuszczanymi wzdłuż ramy leża? Sposób opuszczania barierek w żaden sposób nie przeszkadza pacjentowi w przypadku przemieszczania się na łóżko.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 82.

ZADANIE 4. Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy                          bez wskaźnika pokazującego wypoziomowanie leża?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83.

Prosimy o potwierdzenie, że zostanie wystawiona jedna faktura VAT z terminem płatności zgodnie                                   z harmonogramem.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający potwierdza, że że zostanie wystawiona jedna faktura VAT z terminem płatności zgodnym                      z harmonogramem.

Pytanie 84.

Prosimy o dopuszczenie możliwości kalkulacji rat w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku,                   gdy wartość oferty będzie niepodzielna na równe raty.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwości kalkulacji rat w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku, gdy wartość oferty będzie niepodzielna na równe raty.

Pytanie 85.

Prosimy o zmianę zapisu §4 ust. 3 wzoru umowy na: „Należność za przedmiot umowy będzie regulowana                    na podstawie faktury VAT w formie bezgotówkowej na rachunek wskazany na fakturze”.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający  zmienia zapis §4 ust. 3 wzoru umowy na następujący:

„Należność za przedmiot umowy będzie regulowana na podstawie faktury VAT w formie bezgotówkowej                    na rachunek wskazany na fakturze”.

Pytanie 86.

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny                      § będzie miał następujące brzmienie: „Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”   Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 87.

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy wprowadzenie zapisu §4 ustęp 4 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia:, „Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku Wykonawcy”.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 88.

Prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 89.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §11 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby  Wykonawcy”.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 90.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotowego postępowania w postaci weksla in blanco?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 91.

Jeżeli odpowiedź ma pytania nr 7 będzie pozytywna, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy                 do rąk Wykonawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego”.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 90.

Pytanie 92.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotowego postępowania w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia,                     na rzecz instytucji finansującej?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 93.

Jeżeli odpowiedź ma pytania nr 9 będzie pozytywna, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający ustanowi na rzecz Wykonawcy zastaw rejestrowy, na ____________czego dowodem będzie prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w _______ Krajowego Rejestru Zastawów. Brak ustanowienia zastawu rejestrowego uprawnia Wykonawcę do wypowiedzenia umowy”.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 92.

Pytanie 94.

Mając na względzie zasady współżycia społecznego oraz miarkowanie kar umownych, prosimy o zmianę zapisów § 6 ust. 2 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- W wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia w jego dostawie;

- w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca ”.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 95.

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu §8 wzoru umowy poprzez jego wykreślenie.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 96.

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy odsetek za opóźnienia w płatnościach w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 97.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zmiany konstrukcji formularza ofertowego (zał. nr 2 do SIWZ)                        w zakresie sposobu obliczenia ceny w ten sposób, aby osobno wyodrębnić cenę za dostawę przedmiotu zamówienia oraz odrębnie cenę finansowania. Ze względu na fakt, iż zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty powoduje to powstanie także kosztu finansowania dostawy. Państwa zgoda pozwoli uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie, jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową Wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od Wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego. Prosimy, zatem o dopuszczenie zmiany formularza ofertowego poprzez dodanie zapisu:

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za (w zależności od Zadania):

a) wartość netto w wysokości ……………..… PLN

(słownie: ..............................................................................................)

b) wartość brutto w wysokości …………….… PLN

(słownie: ...............................................................................................)

W tym koszt finansowania płatności ratalnej:

wartość netto: ………………………………………

podatek VAT zw.% = zw. zł

wartość brutto: …………………………………….

(słownie brutto: ...............................................................................................)

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu Formularz ofertowy uwzględniający zmianę.

Pytanie 98.

Dotyczy zadania 1, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o masie 4,8 kg?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99.

Dotyczy zadania 1, poz. 12. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z prędkością kreślenia 6,25 mm/s, 12,5 mm/s oraz 25,0 mm/s?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100.

Dotyczy zadania 1, poz. 14. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym ciśnienia                        w przypadku noworodków: skurczowego 40 – 135 mmHg, rozkurczowego 10 – 100 mmHg, średniego 20 – 110 mmHg; w przypadku dzieci : skurczowego 40-200 mmHg, rozkurczowego 10 – 150 mmHg i średniego 20-165 mmH  oraz w przypadku dorosłych : skurczowego 40-270 mmHg, rozkurczowego 10 – 210 mmHg i średniego 20-230 mmHg?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 101.

Dotyczy zadania 1, poz. 17. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z obsługą przy pomocy pokrętła, przycisków oraz ekranu dotykowego?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 102.

Dotyczy zadania 1, poz. 20. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony tylko w funkcję obliczeń lekowych ?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 103.

Dotyczy zadania 1, poz. 22. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości późniejszej rozbudowy                   o funkcję pracy w sieci bezprzewodowej? Wbudowane wifi możemy zaoferować w  tej ofercie przetargowej.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie  104.

Dotyczy zadania 1, poz. 23. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor chłodzony wentylatorem? Chłodzenie wentylatorem jest znacznie wydajniejsze i zapewnia równie cichą pracę urządzenia.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 105.

Dotyczy zadania 1, poz. 24. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor zamknięty, ale nie sklasyfikowany wg klasyfikacji dotyczącej zabezpieczenia przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 106.

Zadanie 4 wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach wys. 99cm, gł. 79cm, szer.86cm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 107.

Zadanie 4 wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści wózek niewyposażony w kosz na odpadki?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie  108.

Zadanie 4 wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 1990mm x 750mm?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 109.

Zadanie 4 wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 2 dźwignie do blokady kół?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 110.

Zadanie 4 wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek bez wskaźnika wypoziomowania leża?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o wymiarach wewnętrznych 2250 x 760 mm? Oferowane wymiary będą funkcjonalne podczas codziennego korzystania z wózka i wynikają                  z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 112

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający leże o wymiarach 2015 x 600 mm? Oferowane parametry wynikają z wymiarów zewnętrznych wózka i rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta, nie pogarszając walorów użytkowych wózka.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 113

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający regulację wysokości nożną hydrauliczną w zakresie 630-850 mm? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wskazanego  przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający regulację przechyłów wzdłużnych +/-14o realizowaną przy użyciu przycisków umieszczonych od strony segmentu wezgłowia (z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym naciśnięciem przycisku)? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od opisanego przez Zamawiającego, gdyż eliminuje ryzyko przypadkowego naciśnięcia pedałów nożnych np. podczas transportu, w windzie, czy też podczas zmiany wysokości leża.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 115

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający regulację oparcia pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0o – 75o? Oferowany zakres będzie  wystarczający podczas codziennego korzystania z wózka i wykonywania wszystkich procedur. Opisany przez Zamawiającego parametr (min. 0o-900) wydaje się być przeszacowany i może powodować zbyt duże pochylenie oraz wymuszoną – nienaturalną  pozycję pacjenta.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 116

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający dźwignie nożne hamulców rozmieszczone w czterech miejscach wózka? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 117

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający koła o średnicy 150 mm zmniejszające opory toczenia? Proponowany parametr, to koła o najwyższej toczności, zapewniające prawidłową mobilność i zwrotność wózka.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 118

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w opuszczane barierki boczne zabezpieczające leże na długości 150 cm? Oferowany parametr będzie równie funkcjonalny jak wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 119

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w boczne, których dźwignia spustu umieszczona jest w środkowej części barierki? Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas codziennego korzystania z wózka i zapewnia  łatwy dostęp do dźwigni zarówno od strony nóg jak i głowy pacjenta np. w windzie.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 120

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w barierki boczne o konstrukcji gwarantującej płynne opadanie barierek bez uderzenia o korpus wózka? Oferowane rozwiązanie jest adekwatne do wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający krążki odbojowe w narożnikach wózka? Proponowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego i pozwoli zabezpieczyć wózek i  ściany przed uszkodzeniami.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy bez wskaźnika pokazującego wypoziomowanie leża?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 123

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w materac  o grubości 100 mm posiadający dwie strefy twardości  (70 mm wysoko elastyczna pianka typu Visco oraz 30 mm pianka o dużej gęstości zapewniająca komfort leżenia) w pokrowcu ognioodpornym oraz wodoodpornym z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu?  Oferowany parametr jest lepszy,  niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124

Dotyczy: Zapisów SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę sprzętu w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji,                        co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 125

Dotyczy: Zapisów umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w §6 na zmniejszenie kar umownych z 1% na 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia w jego dostawie?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 126

Zadanie nr 4 - Wózek anestezjologiczny – 4 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, którego szkielet, blat górny i czoła szuflad wykonane są z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, wysokoodpornego tworzywa HDPE? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.  HDPE  to materiał zawierający wysokiej gęstości polietylen, charakteryzujący się wysoką, odporny na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne i promieniowanie UV o doskonałych właściwościach użytkowych stosowanych w medycynie.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 127

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o głębokości 61 cm? Proponowany wymiar różni się nieznacznie od zakresu wskazanego przez Zamawiającego i będzie funkcjonalny podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 128

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o szerokości 79 cm? Proponowany wymiar różni się minimalnie od wskazanego przez Zamawiającego i będzie funkcjonalny podczas codziennego korzystania                         z wózka.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w cztery szuflady o wysokości 160 mm? Proponowany wymiar różni się jedynie o 10 mm od wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 130

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w wysoce mobilny układ jezdny: 4 koła jezdne w tym dwa z blokadą o średnicy 120 mm z elastycznym, niebudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczonych                   w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka? Proponowane rozwiązanie jest w pełni wystarczające, aby zapewnić prawidłową mobilność i manewrowanie wózkiem, a różnica wynika jedynie                         z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 131

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów

- uchwyt do przetaczania

- pojemnik do zużytych igieł

- otwieracz ampułek

- pojemnik na cewniki

- miejsce na butelki

- kosz na odpadki

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania

- uchwyt na butlę z tlenem

- zintegrowany w szufladzie pojemnik (wkład) np. na leki ratujące życie

- wieszak kroplówki

- nadstawkę na leki z 9 odchylanymi pojemnikami, kieszeniami wykonanymi z przeźroczystego tworzywa, umożliwiającego identyfikację zawartości

- półkę ze stali montowaną na nadstawce np. na żel

Wymienione wyposażenie adekwatne do gabarytów wózka i nie narażające go na uszkodzenia – zintegrowane z budową wózka. Proponowana konfiguracja wyposażenia różni się nieznacznie od wskazanej przez Zamawiającego, spełnia te same funkcje co oczekiwane przez użytkownika, będzie w pełni funkcjonalna                           i optymalna dla „wózka anestezjologicznego”.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 132

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy – 3 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający leże o wymiarach 1990 x 690 mm? Oferowane parametry wynikają z wymiarów zewnętrznych wózka i rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta, nie pogarszając walorów użytkowych wózka.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 133

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy – 3 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający regulację wysokości nożną hydrauliczną w zakresie 625-935 mm? Oferowany zakres różni się minimalnie (jedynie o 5 mm) od zakresu tolerancji wskazanej  przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 134

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy – 3 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający regulację przechyłów wzdłużnych nożną hydrauliczną +/-15o? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wskazanego przez Zamawiającego i będzie funkcjonalny podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy – 3 szt.Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający regulację oparcia pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0o – 84o? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wskazanego przez Zamawiającego i będzie funkcjonalny podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 136

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy – 3 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający regulacje nożne hydrauliczne za pomocą dwustronnych pedałów nożnych umieszczonych z dwóch stron wózka                            z czytelnym oznakowaniem? Oferowane rozwiązanie jest adekwatne do wskazanego przez Zamawiającego                      i nie ma wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe wózka.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 137

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy – 3 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony                          w opuszczane barierki boczne zabezpieczające leże na długości 121 cm? Oferowany parametr będzie równie funkcjonalny jak wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 138

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy – 3 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w barierki opuszczane poniżej poziomu materaca nie poszerzające gabarytów wózka i nie powodujące trudności przy przemieszczaniu pacjenta na łóżko? Oferowany parametr będzie równie funkcjonalny jak wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 139

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy – 3 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony                           w wyprofilowane uchwyty do pchania, składane pod ramę leża, ułatwiające prowadzenie wózka? Oferowany parametr będzie równie praktyczny jak wskazany przez Zamawiającego i wynika z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy – 3 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w barierki boczne, których dźwignia spustu umieszczona jest w miejscu łatwo dostępnym? Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas codziennego korzystania z wózka i zapewnia  łatwy dostęp do dźwigni zarówno od strony nóg jak i głowy pacjenta np. w windzie.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 141

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy – 3 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający krążki odbojowe w narożnikach wózka? Proponowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego                  i pozwoli zabezpieczyć wózek i ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 142

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy – 3 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy bez wskaźnika pokazującego wypoziomowanie leża?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143

Zadanie nr 4 - Wózek transportowy – 3 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w materac o grubości 80 mm wykonany z wykonany z elastycznej pianki typu Visco w pokrowcu wodoodpornym                                        i paroprzepuszczalnym o strukturze zmniejszającej nacisk na ciało pacjenta? Oferowany parametr jest lepszy,  niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 144

Zadanie 1 – Kardiomonitor wielofunkcyjny pkt. 2. – Czy zamawiający dopuści  kardiomonitor o masie 4,5 kg?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 145

Zadanie 1 – Kardiomonitor wielofunkcyjny pkt. 9.- Czy zamawiający dopuści kardiomonitor zapamiętujący                   20 odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 146

Zadanie 1 – Kardiomonitor wielofunkcyjny pkt. 11. – Czy zamawiający dopuści kardiomonitor rozpoznający                  13 rodzajów arytmii, ze wzmocnieniem sygnału EKG do wyboru 0,25cm/mV, 0,5cm/mV, 1,0cm/mV, 2cm/mV, 4,0cm/mV, auto oraz analizie odcinka ST w zakresie +- 0,99 mV?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 147

Zadanie 1 – Kardiomonitor wielofunkcyjny pkt. 12. – Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z prędkością kreślenia oddechów 6,25 mm/s i 12,5 mm/s?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający prostuje omyłkę w pkt 12 Załącznika Nr 1 Parametry techniczne – Kardiomonitory. Prędkość   kreślenia oddechów winna wynosić 6,25 mm/s, 12,5 mm/s i 25 mm/s

Pytanie 148

Zadanie 1 – Kardiomonitor wielofunkcyjny pkt. 14. – Czy zamawiający dopuści kardiomonitor, z pomiarem ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną, z zakresem programowania interwałów w trybie AUTO, 2-720 min?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 149

Zadanie 1 – Kardiomonitor wielofunkcyjny pkt. 20. – Czy zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony                 w funkcję obliczeń lekowych, jednak bez funkcji hemodynamicznych, wentylacyjnych i nerkowych?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 150

Zadanie 1 – Kardiomonitor wielofunkcyjny pkt. 21. – Czy zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym czas ładowania akumulatora wynosi 9 godzin?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 151

Zadanie 1 – Kardiomonitor wielofunkcyjny Czy zamawiający wymaga aby kardiomonitor wyposażony był                   w analizę HRV i pomiar APG (Accelerated Plethysmogram)?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 152

Zadanie 3 – Defibrylator  pkt. 4: - Czy zamawiający dopuści defibrylator z 9 stopniami energii defibrylacji zewnętrznej?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 153

Zadanie 3 – Defibrylator  pkt. 5: - Czy zamawiający dopuści defibrylator, którego czas ładowania do energii 200 J wynosi poniżej 6 sek.?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 154

Zadanie 3 – Defibrylator  pkt. 10: - Czy zamawiający dopuści defibrylator, który z zasilania akumulatorowego pozwala na 3 godziny monitoringu lub 70 defibrylacji przy energii 200 J?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 155

Zadanie 3 – Defibrylator  pkt. 15. Czy zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pomiaru tętna 30-300 u./min. oraz ze wzmocnieniem EKG w trybie AUTO?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 156

Zadanie 3 – Defibrylator  pkt. 16. Czy zamawiający dopuści defibrylator z częstotliwością stymulacji przez skórnej w zakresie 10-180 mA?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza

Z-ca DYREKTORA

ds. Opieki Zdrowotnej

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

lek. Zbigniew Bijata

.......................................  		     	             																		Załącznik Nr 2

(pieczęć Wykonawcy)

Nr OR-ZP/230 - 31 /2013

FORMULARZ  OFERTOWY

NA  DOSTAWĘ  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO

do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Nazwa Wykonawcy:	......................................................................................................................

Adres Wykonawcy:	.........................................................................................................................

NIP………………..……           REGON ...................

Nr telefonu: ............................. Nr faxu .........................   adres e΄mail ……………………………..

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR-ZP/230 - 31/2013 na dostawę sprzętu medycznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oferujemy realizację zamówienia za cenę

ZADANIE  1   Kardiomonitor wielofunkcyjny  - 2 szt.

1 szt. ……… zł netto  x 2 szt. = ……….. zł netto  + …… zł (%VAT) = ……… zł brutto

(słownie brutto: ……………………………………………..)

W tym koszt finansowania płatności ratalnej:

………………... zł  netto +  …….. VAT  =  ………………… zł brutto

(słownie brutto: ……………………………………………..)

ZADANIE  2   Respirator – 1 szt.

1 szt. = …………….. zł netto  + …… zł (%VAT) = ………… zł brutto

(słownie brutto: ……………………………………………..)

W tym koszt finansowania płatności ratalnej:

………………... zł  netto +  …….. VAT  =  ………………… zł brutto

(słownie brutto: ……………………………………………..)

ZADANIE  3  Defibrylator – 1 szt.

1 szt. = …………….. zł netto  + …… zł (%VAT) = ………… zł brutto

(słownie: ……………………………………………..)

W tym koszt finansowania płatności ratalnej:

………………... zł  netto +  …….. VAT  =  ………………… zł brutto

(słownie brutto: ……………………………………………..)

ZADANIE  4

Wartość zadania razem

.………..………….. zł netto  + …… zł (%VAT) = ………… zł brutto

(słownie brutto: ……………………………………………………………..)

W tym koszt finansowania płatności ratalnej razem:

………………... zł  netto +  …….. VAT  =  ………………… zł brutto

(słownie brutto: ……………………………………………..)

Wózek anestezjologiczny – 4 szt.

1 szt. ………. zł netto  x 4 szt.  = ………….. zł netto  + …… zł (%VAT) = ……….… zł brutto

Wózek transportowy – 3 szt.

1 szt. ………. zł netto x 3 szt. = ………….. zł netto  + …… zł (%VAT) = ………… zł brutto

Niniejszym oświadczamy,  że:

      - Oświadczamy, że cena ofertowa została skalkulowana na podstawie dołączonych do SIWZ dokumentów. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oferujemy termin dostawy maks. w ciągu 4 tygodni od daty złożenia zamówienia.

- Oświadczamy, że (niepotrzebne skreślić):

  - zamówienie zrealizujemy własnymi siłami

  - zamierzamy powierzyć realizację zamówienia podwykonawcy ……………………….

w części …………………………………………………………………….……

- Akceptujemy płatność rozłożoną na miesięczne, równe raty, z terminem płatności pierwszej raty wynoszącym 30 dni od daty otrzymania faktury.

Zadanie 1  -  płatność w 3 miesięcznych ratach

Zadanie 2  -  płatność w 12 miesięcznych ratach

Zadanie 3 -  płatność w 12 miesięcznych ratach

Zadanie 4  -  płatność w 6 miesięcznych ratach

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertą, na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

-

-

................................................                                                                 ..................................................................

(miejscowość, data)                                                                                       (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)