Załącznik Nr 1

……………………………….

(Nazwa Wykonawcy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO

- VIDEOKOLONOSKOP

Model: ……………………………………………………..….

Producent: ………………………………………………..…..

Kraj pochodzenia i rok produkcji: ………………….……..

| Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kąt obserwacji 1400 | tak |  |
| 2 | Głębia ostrości min. 3-100 mm | tak |  |
| 3 | Średnica wziernika: max 12,8 mm | tak |  |
| 4 | Długość robocza min. 1500 mm | tak |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 13,0 mm | tak |  |
| 6 | Średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm | tak |  |
| 7 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 1800 - w dół 1800 - w lewo 1600 - w prawo 1600 | tak |  |
| 8 | Videokolonoskop musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu EXP-2200 oraz procesorem zamawianym. | tak |  |
| 9 | Manometryczny tester szczelności z niezależnym certyfikatem medycznym. | tak |  |

- VIDEOGASTROSKOP

Model: ……………………………………………………..….

Producent: ………………………………………………..…..

Kraj pochodzenia i rok produkcji: ………………….……..

| Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kąt obserwacji 1400 | tak |  |
| 2 | Głębia ostrości min. 3-100 mm | tak |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,3 mm | tak |  |
| 4 | Długość robocza min. 1500 mm | tak |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,4 mm | tak |  |
| 6 | Średnica kanału roboczego: min. 2,8 mm | tak |  |
| 7 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 2100 - w dół 900 - w lewo 1000 - w prawo 1000 | tak |  |
| 8 | Videogastroskop musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu EXP-2200 oraz procesorem zamawianym. | tak |  |

- PROCESOR WIZYJNY HD

Model: ……………………………………………………..….

Producent: ………………………………………………..…..

Kraj pochodzenia i rok produkcji: ………………….……..

| Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przetwornik CCD „KOLOR” | tak |  |
| 2 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | tak |  |
| 3 | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: ksenon lub halogen | tak |  |
| 4 | Wyostrzanie obrazu | tak |  |
| 5 | Automatyczny balans bieli | tak |  |
| 6 | Wyjścia video: S-VHS;RGB;DVI | tak |  |
| 7 | Edycja opisów na ekranie | tak |  |
| 8 | Zamrażanie obrazu | tak |  |
| 9 | Zoom elektroniczny | tak |  |
| 10 | Współpraca z endoskopami | tak |  |

- ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Model: ……………………………………………………..….

Producent: ………………………………………………..…..

Kraj pochodzenia i rok produkcji: ………………….……..

| Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Źródło światła ksenon | tak |  |
| 2 | Moc oświetlenia min. 150 W | tak |  |
| 3 | Lampa zapasowa włączana automatycznie w momencie awarii lampy głównej | tak |  |
| 4 | Zapasowa lampa halogenowa min. 35 W | tak |  |
| 5 | Wbudowana pompa powietrza regulowana stopniowa | tak |  |

- MONITOR LCD

Model: ……………………………………………………..….

Producent: ………………………………………………..…..

Kraj pochodzenia i rok produkcji: ………………….……..

| Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przekątna obrazu min. 19” | tak |  |
| 2 | Rozdzielczość obrazu min. 1280/1024 | tak |  |
| 3 | Skala kontrastu 450:1 | tak |  |
| 4 | Luminacja 200 cd/m2 | tak |  |
| 5 | Temperatura barw 6500K | tak |  |
| 6 | Sygnał wejścia: VGA, DVI 24 pin, S-Video, BNC, PC-LINK | tak |  |
| 7 | Sygnał wyjścia: S-Video, BNC | tak |  |

- MONITOR LCD

Model: ……………………………………………………..….

Producent: ………………………………………………..…..

Kraj pochodzenia i rok produkcji: ………………….……..

| Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przekątna obrazu min. 24” | tak |  |
| 2 | Rozdzielczość obrazu min. 1920/1200 | tak |  |
| 3 | Skala kontrastu 1000:1 | tak |  |
| 4 | Luminacja 400 cd/m2 | tak |  |
| 5 | Temperatura barw 6500K | tak |  |
| 6 | Sygnał wejścia: VGA, DVI 24 pin, S-Video, BNC, PC-LINK, HD-SDI | tak |  |
| 7 | Sygnał wyjścia: S-Video, BNC | tak |  |

- WÓZEK ENDOSKOPOWY

Model: ……………………………………………………..….

Producent: ………………………………………………..…..

Kraj pochodzenia i rok produkcji: ………………….……..

| Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawa jezdna z blokadą kół | tak |  |
| 2 | Zasilanie centralne wózka | tak |  |
| 3 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | tak |  |
| 4 | Wieszak min. na dwa endoskopy | tak |  |
| 5 | Wykonany ze stali nierdzewnej | tak |  |

- POMPA KOLONOSKOPOWA

Model: ……………………………………………………..….

Producent: ………………………………………………..…..

Kraj pochodzenia i rok produkcji: ………………….……..

| Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płynna regulacja przepływu | tak |  |
| 2 | Sterowanie przepływu nożne lub z głowicy videoendoskopu | tak |  |
| 3 | Zbiornik na wodę min. 11 | tak |  |
| 4 | Pompa perystaltyczna | tak |  |

- AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA

Model: ……………………………………………………..….

Producent: ………………………………………………..…..

Kraj pochodzenia i rok produkcji: ………………….……..

| Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | tak |  |
| 2 | Myjnia na jeden endoskop | tak |  |
| 3 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | tak |  |
| 4 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu - mycie zasadnicze - dezynfekcję chemiczno – termiczną - płukanie - suszenie | tak |  |
| 5 | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces | tak |  |
| 6 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | tak |  |
| 7 | Dozownik płynu detergentu | tak |  |
| 8 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | tak |  |
| 9 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | tak |  |
| 10 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | tak |  |
| 11 | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej oraz sieci elektrycznej jednofazowej | tak |  |
| 12 | Posiada dodatkowy system filtracji | tak |  |
| 13 | Posiada lampę UV | tak |  |
| 14 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | tak |  |
| 15 | Wbudowany tester szczelności endoskopu | tak |  |
| 16 | Drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji | tak |  |
| 17 | Autoryzowany serwis techniczny | tak |  |
| 18 | Zintegrowany zmiękczacz wody | tak |  |
| 19 | Możliwość mycia endoskopów różnych producentów bez konieczności stosowania różnego typu adapterów oprócz testera szczelności | tak |  |
| 20 | Bezpłatny zestaw startowy środków myjących i dezynfekcyjnych na 100 cykli | tak |  |
| 21 | Możliwość użytkowania środków myjących i dezynfekcyjnych różnych producentów – podać wykaz | tak |  |

- WARUNKI SERWISU I GWARANCJI VIDEOKOLONOSKOPU

| Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 miesięcy gwarancji na videokolonoskop, źródło światła, procesor | tak |  |
| 2 | 2 przeglądy gwarancyjne w ciągu roku oraz pełna obsługa serwisowa w okresie gwarancji wliczona w cenę zamówienia | tak |  |
| 3 | Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii faxem lub telefonem (podać w godzinach) | <= 48 godz. w dni robocze |  |
| 4 | Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany podzespołów (podać w godzinach) | <= 72 godz. |  |
| 5 | Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części | <= 14 dni |  |
| 6 | W sytuacji naprawy dłużej niż 72 godz. dostarczenie endoskopu zastępczego w ciągu 3 dni | tak |  |
| 7 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas awarii w okresie gwarancji zgodnie z zasadą - każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia | tak |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy lub wymianę aparatu na nowy | <= 3 naprawy |  |
| 9 | Proszę sprecyzować ewentualne ograniczenia gwarancyjne oraz ewentualne przyczyny utraty lub cofnięcia gwarancji | podać |  |
| 10 | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia (w latach) od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 11 | Liczba i lokalizacja punktów serwisowych na terenie kraju – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, telefon, e-mail) | podać |  |
| 12 | Średni roczny koszt obsługi technicznej po okresie gwarancji w zł | podać |  |
| 13 | Przeszkolenie pracowników Zamawiającego (w tym personelu medycznego) w zakresie obsługi sprzętu i procedur serwisowych wymaganych przez producenta potwierdzone dokumentem uprawniającym | tak |  |
| 14 | Pełna instrukcja techniczno-serwisowa dostarczona wraz z aparatem | tak |  |
| 15 | Tygodniowe szkolenie 2 lekarzy na koszt dostawcy | tak |  |
| 16 | Wypełniony paszport techniczny i protokół uruchomienia | tak |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem | tak |  |

- WARUNKI SERWISU I GWARANCJI VIDEOGASTROSKOPU

| Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 miesiące gwarancji na videogastroskop | tak |  |
| 2 | 1 przegląd gwarancyjny w ciągu roku oraz pełna obsługa serwisowa w okresie gwarancji wliczona w cenę zamówienia | tak |  |
| 3 | Terminy okresowych przeglądów gwarancyjnych | podać |  |
| 4 | Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie (podać w godzinach) | <= 48 godz. w dni robocze |  |
| 5 | Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany podzespołów (podać w godzinach) | <= 72 godz. |  |
| 6 | Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części (podać w godzinach) | <= 14 dni |  |
| 7 | W sytuacji naprawy dłuższej niż 72 godziny dostarczenie endoskopu zastępczego w ciągu 3 dni | tak |  |
| 8 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas awarii w okresie gwarancji zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia | tak |  |
| 9 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy lub wymianę aparatu na nowy | <= 3 naprawy |  |
| 10 | Proszę sprecyzować ewentualne ograniczenia gwarancyjne oraz ewentualne przyczyny utraty lub cofnięcia gwarancji | podać |  |
| 11 | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia (w latach) od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 12 | Liczba i lokalizacja punktów serwisowych na terenie kraju – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, telefon, e-mail) | podać |  |
| 13 | Średni roczny koszt obsługi technicznej po okresie gwarancji w zł | podać |  |
| 14 | Przeszkolenie pracowników Zamawiającego (w tym personelu medycznego) w zakresie obsługi sprzętu i procedur serwisowych wymaganych przez producenta potwierdzone dokumentem uprawniającym | tak |  |
| 15 | Pełna instrukcja techniczno-serwisowa dostarczona wraz z aparatem | tak |  |
| 16 | Tygodniowe szkolenie 2 lekarzy na koszt dostawcy | tak |  |
| 17 | Wypełniony paszport techniczny i protokół uruchomienia | tak |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem | tak |  |

- WARUNKI SERWISU I GWARANCJI MYJNI ENDOSKOPOWEJ

| Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 miesięcy gwarancji na myjnię endoskopową | tak |  |
| 2 | 2 przeglądy gwarancyjne w ciągu roku oraz pełna obsługa serwisowa w okresie gwarancji wliczona w cenę zamówienia | tak |  |
| 3 | Terminy okresowych przeglądów gwarancyjnych | podać |  |
| 4 | Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie (podać w godzinach) | <= 48 godz. |  |
| 5 | Maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany podzespołów (podać w godzinach) | <= 72 godz. |  |
| 6 | Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części (podać w godzinach) | <= 14 dni |  |
| 7 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas awarii w okresie gwarancji zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia | tak |  |
| 8 | Minimalna liczna napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy lub wymianę aparatu na nowy | <= 3 naprawy |  |
| 9 | Proszę sprecyzować ewentualne ograniczenia gwarancyjne oraz ewentualne przyczyny utraty lub cofnięcia gwarancji | podać |  |
| 10 | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia (w latach) od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji | min. 10 lat od daty dostawy |  |
| 11 | Liczba i lokalizacja punktów serwisowych na terenie kraju – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, telefon, e-mail) | podać |  |
| 12 | Średni roczny koszt obsługi technicznej po okresie gwarancji w zł | podać |  |
| 13 | Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu i procedur serwisowych wymaganych przez producenta potwierdzone dokumentem uprawniającym | tak |  |
| 14 | Pełna instrukcja techniczno-serwisowa dostarczona wraz z aparatem | tak |  |
| 15 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego | tak |  |
| 16 | Wypełniony paszport techniczny i protokół uruchomienia | tak |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem | tak |  |

- Parametry określone jako „tak” oraz parametry o określonych warunkach liczbowych („<=”)                   są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt z danymi technicznymi w j. polskim, potwierdzający zgodność deklarowanych parametrów technicznych z danymi producenta. W przypadku braku potwierdzenia wartości danego parametru w prospekcie technicznym, należy dołączyć inne dokumenty producenta – np. części instrukcji obsługi.

Oświadczamy, że:

- oferowany wyżej sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych,

- oferowany sprzęt, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………..							………………………………….

(Miejscowość, data)								            (podpis Wykonawcy)