.........................................................						                                             Załącznik Nr 1

(Nazwa  Wykonawcy)

PARAMETRY  TECHNICZNE

ZADANIE  1  RESPIRATOR   - 1 szt.

Nazwa urządzenia:	 ..........................................................................................................................

Model		...............................................    Producent 	...........................................

| Lp. | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe – rok produkcji 2013 | TAK |  |
| - 2 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg IBW | TAK |  |
| - 3 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar lub butli < 15 l/min, max 600 hPa | TAK |  |
| - 4 | Respirator stacjonarno – transportowy z możliwością montażu na półce. Waga bez podstawy jezdnej – max. 5 kg | TAK |  |
| - 6 | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% , 12-24 V DC | TAK |  |
| - 7 | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 120 min. | TAK |  |
| - 8 | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |
| - 9 | Monitor z kolorowym ekranem dotykowym min 8” | TAK |  |
| - 10 | Tryby wentylacji: - CMV - PCV - wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem - SIMV - adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo - APRV/DuoPAP (opcja) - NIV/NIV-ST (opcja) | TAK |  |
| - 11 | Parametry nastawialne: - częstość oddechów 1-80 odd/min - objętość wdechowa 20 - 2000 ml - PEEP/CPAP 0-35 cmH2O - stężenie tlenu 21-100% - stosunek I:E 1:9 do 4:1 - czas wdechu 0.1 do 12,0 sek - wyzwalanie przepływem 1 do 20 l/min - ciśnienie wdechu 3 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP - ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H 2O powyżej PEEP/CPAP - czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms - czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego - przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/min - regulowany czas bezdechu - westchnienia automatyczne | TAK |  |
|  | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |
| - 12 | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | TAK |  |
| - 13 | Minimalne ciśnienie | TAK |  |
| - 14 | Szczytowe ciśnienie | TAK |  |
| - 15 | Średnie ciśnienie | TAK |  |
| - 16 | Ciśnienie plateau | TAK |  |
| - 17 | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
| - 18 | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK |  |
| - 19 | Szczytowy przepływ wydechowy | TAK |  |
| - 20 | Całkowita objętość wydechowa | TAK |  |
| - 21 | Całkowita objętość wdechowa | TAK |  |
| - 22 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| - 23 | Wydechowa objętość minutowa | TAK |  |
| - 24 | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | TAK |  |
| - 25 | % objętość przecieku | TAK |  |
| - 26 | Stosunek wdechu do wydechu | TAK |  |
| - 27 | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |
| - 28 | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| - 29 | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| - 30 | Czas wdechu i wydechu | TAK |  |
| - 31 | Podatność statyczna płuc | TAK |  |
| - 32 | Index dyszenia RSB | TAK |  |
| - 33 | PO.1 | TAK |  |
| - 34 | Wysiłek oddechowy pacjenta PTP | TAK |  |
| - 35 | Stała czasowa wydechu | TAK |  |
| - 36 | Koncentracja O2 (FiO2) | TAK |  |
| - 37 | Stała czasowa wydechowa RCexp | TAK |  |
| - 38 | Wdechowy opór przepływu Rinsp. | TAK |  |
| - 39 | AutoPEEP | TAK |  |
| - 40 | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie, min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie | TAK |  |
| - 41 | Pamięć do 1000 zdarzeń | TAK |  |
| - 42 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
| - 43 | Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
| - 44 | Niskiej/wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
| - 45 | Wysokiego/niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| - 46 | Niskiej/wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
| - 47 | Niskiej/wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
| - 48 | Czasu bezdechu | TAK |  |
| - 49 | Poziomu koncentracji tlenu | TAK |  |
| - 50 | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
| - 51 | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |
| - 52 | Sensora przepływu | TAK |  |
| - 53 | Brak zasilania elektrycznego | TAK |  |
| - 54 | Niski poziom naładowania baterii | TAK |  |
| - 55 | Brak zasilania w tlen | TAK |  |
| - 56 | Poziom głośności alarmów – ustawialny | TAK |  |
|  | Inne funkcje i wyposażenie |  |  |
| - 57 | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 ze strumienia głównego lub bocznego | TAK |  |
| - 58 | Ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK |  |
| - 59 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
| - 60 | Integralny nebulizator synchroniczny | TAK |  |
| - 61 | Możliwość komunikacji poprzez złącze USB, | TAK |  |
| - 62 | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | TAK |  |
| - 63 | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  |
| - 64 | Wielorazowy układ oddechowy | TAK |  |
| - 65 | Proksymalny, jednorazowy czujnik przepływu | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| - 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| - 2 | Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi sprzętu – potwierdzone zaświadczeniem imiennym | TAK |  |
| 3 | Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu obsługi sprzętu wraz z autoryzacją producenta i dokumentacją serwisową w zakresie czynności wykonywanych przez użytkownika w języku polskim potwierdzone certyfikatem |  |  |
| 4 | Okres gwarancji wynoszący 36 m-cy, liczony od daty przekazania do eksploatacji | TAK |  |
| 5 | Bezpłatne przeglądy (na całość sprzętu z wyłączeniem uszkodzeń mechanicz -nych) w okresie gwarancji, min. 1 na rok (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) lub zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanych przez producenta sprzętu – dołączyć do oferty potwierdzone pismo z zaleceniami producenta. Przeglądy obejmują bezpłatny dojazd, materiały i robociznę | TAK |  |
| 6 | Naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o tę przerwę. | TAK |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu – max. 48 godziny od zgłoszenia awarii faxem, e-mailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby – dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku | TAK |  |
| 8 | Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego lub naprawa zdalna. W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu zabranie przez serwisanta aparatu lub uszkodzonej części na własną odpowiedzialność i koszt oraz przywiezienie po naprawie w celu zainstalowania i uruchomienia w obecności bezpośredniego użytkownika | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie każdego przeglądu i każdej naprawy raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | TAK |  |
| 10 | Czas naprawy sprzętu - maks. 4 dni | TAK |  |
| 11 | Czas naprawy sprzętu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy - maks. 7 dni | TAK |  |
| 12 | Długość naprawy, liczona od czasu reakcji serwisu skutkująca wstawieniem sprzętu zamiennego – maks. 8 dni | TAK |  |
| 13 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie - min.12 miesięcy | TAK |  |
| 14 | Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy aparatu o parametrach nie gorszych niż zabrany sprzęt | TAK |  |
| 15 | Możliwe przyczyn utraty gwarancji | podać jakie |  |
| 16 | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |
| 17 | Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | TAK |  |
| 18 | Dokumentacja serwisowa w zakresie czynności wykonywanych przez użytkownika | TAK |  |
| 19 | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski – podać dane teleadresowe i kontaktowe | TAK |  |

Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej oferowanych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że:

- Oferowane powyżej  urządzenie jest kompletne i  po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo  pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych.

…………………………………..                                    ……………….…..………………….………..

(miejscowość i data)                                                    (podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby

upoważnionej  do reprezentacji)

.........................................................				                                                                      Załącznik Nr 1

(Nazwa  Wykonawcy)

PARAMETRY  TECHNICZNE

ZADANIE   2

- WÓZEK  ANESTEZJOLOGICZNY  -  4 szt.

Nazwa urządzenia:  .........................................................................................................

Model	...............................................    Producent 	...........................................

| Lp. | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe – rok produkcji 2013 | TAK podać |  |
| - 2 | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością – wysokoodporne tworzywo baydur | TAK |  |
| - 3 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz | TAK |  |
| - 4 | Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość 90 cm +/- 5 cm - głębokość 72 cm +/- 5 cm - szerokość 83 cm +/- | TAK podać |  |
| - 5 | Wózek wyposażony w cztery szuflady o wysokości 150 mm | TAK |  |
| - 6 | Czoła szuflad z przeźroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację ognisk infekcji | TAK |  |
| - 7 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem | TAK podać |  |
| - 8 | Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony przez zsuwaniem się przedmiotów - uchwyt do przetaczania - pojemnik do zużytych igieł - otwieracz ampułek - pojemnik na cewniki - pojemnik na butelki - kosz na odpadki - co najmniej dwa przezroczyste, umożliwiające identyfikację zawartości, odchylane pojemniki „kieszenie” - wysuwaną spod blatu półkę do pisania - półkę na żel - uchwyt na butlę z tlenem |  |  |
| - 9 | - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie, z przezroczystą ścianką pozwalającą na ich identyfikację Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe wymagane wraz z dostawą: - nadstawka na leki z min 9 pojemnikami kieszeniami wykonanymi z przezroczystego tworzywa - półka ze stali nierdzewnej montowana na nadstawce | TAK |  |
| - 10 | Kolorystyka szafki do wyboru - podać możliwości | TAK |  |

- WÓZEK  TRANSPORTOWY  -  3 szt.

Nazwa urządzenia: ......................................................................................................................

Model		...............................................    Producent 	...........................................

| Lp. | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe – rok produkcji 2013 | TAK |  |  |  |  |  |
| - 2 | Wymiary zewnętrzne 2060 x 830 mm (+/- 20mm) | TAK |  |  |  |  |  |
| - 3 | Wymiary leża 1930 x 710 mm (+/- 20mm) | TAK |  |  |  |  |  |
| - 4 | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 600-960mm )+/- 20mm) | TAK |  |  |  |  |  |
| - 5 | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna min +/- 18 ° | TAK |  |  |  |  |  |
| - 6 | Regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową min. 0° - 90° | TAK |  |  |  |  |  |
| - 7 | Regulacje nożne hydrauliczne za pomocą obustronnych pedałów nożnych umieszczonych na środku wózka z czytelnym oznakowaniem | TAK |  |  |  |  |  |
| - 8 | System kół wyposażony w blokadę centralną i kierunkową jazdy | TAK |  |  |  |  |  |
| - 9 | Dźwignie nożne hamulców rozmieszczone w min. 4 narożach wózka |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | Koła o średnicy min. 200mm – zmniejszające opory toczenia | TAK |  |  |  |  |  |
| - 11 | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji – min. 250 kg | TAK |  |  |  | TAK |  |
| - 12 | Konstrukcja kolumnowa ze stali galwanizowanej gwarantujące długotrwałość i bezawaryjność | TAK |  |  |  |  |  |
| - 13 | Opuszczane barierki boczne zabezpieczające leże na całej długości (100% leża) bez przestrzeni martwych w okolicach szczytu głowy i nóg | TAK |  |  |  |  |  |
| - 14 | Barierki opuszczane pod leże, nie powodujące trudności przy przemieszczaniu pacjenta na łóżko | TAK |  |  |  |  |  |
| - 15 | Barierki wyposażone w wyprofilowane uchwyty do pchania | TAK |  |  |  |  |  |
| - 16 | Dźwignie spustu barierek umieszczone w min. 4 narożach wózka | TAK |  |  |  |  |  |
| - 17 | Barierki boczne wspomagane sprężynami gazowymi gwarantującymi płynne opadanie barierek bez uderzania o korpus wózka | TAK |  |  |  |  |  |
| - 18 | Listwy odbojowe w narożnikach wózka | TAK |  |  |  |  |  |
| - 19 | Wskaźnik pokazujący wypoziomowanie leża | TAK |  |  |  |  |  |
| - 20 | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta | TAK |  |  |  |  |  |
| - 21 | Wózek wyposażony w: - statyw kroplówki - materac przeciwodleżynowy, nieprzemakalny, paroprzepuszczalny z pianką nacinaną poprzecznie, o grubości min. 100 mm | TAK |  |  |  |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |  |  |
| - 2 | Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi sprzętu – potwierdzone zaświadczeniem imiennym | TAK |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu obsługi sprzętu wraz z autoryzacją producenta i dokumentacją serwisową w zakresie czynności wykonywanych przez użytkownika w języku polskim potwierdzone certyfikatem |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Okres gwarancji wynoszący 36 m-cy, liczony od daty przekazania do eksploatacji | TAK |  |  |  |  |  |
| 5 | Bezpłatne przeglądy (na całość sprzętu z wyłączeniem uszkodzeń mechanicz -nych) w okresie gwarancji, min. 1 na rok (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) lub zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanych przez producenta sprzętu – dołączyć do oferty potwierdzone pismo z zaleceniami producenta. Przeglądy obejmują bezpłatny dojazd, materiały i robociznę | TAK |  |  |  |  |  |
| 6 | Naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o tę przerwę. | TAK |  |  |  |  |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu – max. 48 godziny od zgłoszenia awarii faxem, e-mailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby – dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku | TAK |  |  |  |  |  |
| 8 | Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego lub naprawa zdalna. W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu zabranie przez serwisanta aparatu lub uszkodzonej części na własną odpowiedzialność i koszt oraz przywiezienie po naprawie w celu zainstalowania i uruchomienia w obecności bezpośredniego użytkownika | TAK |  |  |  |  |  |
| 9 | Udokumentowanie każdego przeglądu i każdej naprawy raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | TAK |  |  |  |  |  |
| 10 | Czas naprawy sprzętu - maks. 4 dni | TAK |  |  |  |  |  |
| 11 | Czas naprawy sprzętu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy - maks. 7 dni | TAK |  |  |  |  |  |
| 12 | Długość naprawy, liczona od czasu reakcji serwisu skutkująca wstawieniem sprzętu zamiennego – maks. 8 dni | TAK |  |  |  |  |  |
| 13 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie - min.12 miesięcy | TAK |  |  |  |  |  |
| 14 | Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy aparatu o parametrach nie gorszych niż zabrany sprzęt | TAK |  |  |  |  |  |
| 15 | Możliwe przyczyn utraty gwarancji | podać jakie |  |  |  |  |  |
| 16 | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat od daty upływu terminu gwarancji | TAK |  |  |  |  |  |
| 17 | Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot | TAK |  |  |  |  |  |
| 18 | Dokumentacja serwisowa w zakresie czynności wykonywanych przez użytkownika | TAK |  |  |  |  |  |
| 19 | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski – podać dane teleadresowe i kontaktowe | TAK |  |  |  |  |  |

Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej oferowanych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że:

- Oferowane powyżej  urządzenie jest kompletne i  po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo  pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych.

…………………………………..                                    ……………….…..………………….………..

(miejscowość i data)                                                    (podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby

upoważnionej  do reprezentacji)