| ………………………………… Załącznik Nr 1 (Nazwa Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE ZESTAWU DO KRUSZENIA KAMIENI NERKOWYCH METODĄ ESWL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| - LITOTRYPTOR Model ………………………………………………………….. Producent ……………………………………………………… Kraj pochodzenia i rok produkcji (wymagany min. 2010 r.) …………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |
| 1 | Elektroprzewodząca zasada wytwarzania fali uderzeniowej | tak |  |
| 2 | Podwójny system lokalizacji kamieni: RTG i USG. Zestaw składający się ze zintegrowanych elementów: litotryptora, aparatu USG, ramienia c i stołu zabiegowego umożliwiający pozycjonowanie i obserwację złogu w RTG i w USG podczas całego zabiegu kruszenia | tak |  |
| 3 | Przynajmniej 1 ognisko o wielkości ≤ 7 mm x 50 mm, umożliwiającej kompensacje ruchów oddechowych pacjenta oraz mniejsze uszkodzenia tkanek | tak |  |
| 4 | Min. 25 poziomów ustawienia energii umożliwiających dokładne dopasowanie się do miejsca terapii (nerka/moczowód) oraz poziomu tolerancji bólu u pacjenta | tak |  |
| 5 | Max. częstotliwość impulsów ≥ 2 Hz | tak |  |
| 6 | Max. głębokość penetracji fali uderzeniowej ≥ 120 mm | tak |  |
| 7 | Maksymalne ciśnienie fali udarowej w jej ognisku [MPa] nie mniej niż 120 MPa | tak |  |
| 8 | Możliwość kruszenia złogów w całym przewodzie moczowym | tak |  |
| 9 | Przystosowanie zestawu do kruszenia kamieni moczowych u dzieci | tak |  |
| 10 | Poziom hałasu w dB (A) przy maksymalnej energii < 80 dB | tak |  |
| 11 | Wbudowany hydrofon wewnątrz reflektora mierzący ciśnienie fali udarowej | tak |  |
| - APARAT RTG Z RAMIENIEM C Model ………………………………………………………….. Producent ……………………………………………………… Kraj pochodzenia i rok produkcji (wymagany min. 2010 r.) …………………………… Lp. Lp.; Wymagane parametry; Wymagania graniczne; Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać. 1; Zakres kV dla fluoroskopii ≥ 40 – 110 kV; tak. 2; Max. prąd we fluoroskopii ciągłej min. 12 mA; tak. 3; Fluoroskopia pulsacyjna z max. prądem min. 20 mA; tak. 4; Rozmiar ogniska ≤ 0,6 (zgodnie z IEC 60336); tak. 5; Pojemność cieplna anody ≥ 48 kHU; tak. 6; Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 1000 kHU; tak. 7; Wzmacniacz obrazu o średnicy ≥ 23 cm; tak. 8; Kamera CCD o matrycy min. 1024 x 1024; tak. 9; Monitor o przekątnej min. 18”; tak. 10; Angulacja ≥ ± 200 używana przy pozycjonowaniu kamienia wykonywana silnikowo; tak. 11; Zasilanie 230 V/ ± 10% / 50 Hz; tak. - APARAT ULTRASONOGRAFICZNY Model ………………………………………………………….. Producent ……………………………………………………… Kraj pochodzenia i rok produkcji (wymagany min. 2010 r.) …………………………… |
| Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |
| 1 | Oprogramowanie wspomagające pozycjonowanie kamienia | tak |  |
| 2 | Lokalizacja usg in-line albo off-line | tak |  |
| 3 | Głowica convex odpowiednia do diagnostyki jamy brzusznej i układu moczowego | tak |  |
| 4 | Zasilanie 230 V /± 10% /50 Hz | tak |  |
| - STÓŁ ZABIEGOWY Model ………………………………………………………….. Producent ……………………………………………………… Kraj pochodzenia i rok produkcji (wymagany min. 2010 r.) …………………………… |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |
| 1 | Stół zabiegowy zapewniający optymalne ustawienie położenia pacjenta podczas litotrypsji | tak |  |
| 2 | Max. waga pacjenta 180 kg | tak |  |
| 3 | Powierzchnia blatu stołu min. 70 cm x 250 cm | tak |  |
| 4 | Regulowana wysokość blatu stołu w zakresie ≥ 26 – 34 cm | tak |  |
| 5 | Min. wysokość blatu stołu ≤ 85 cm | tak |  |
| 6 | Przesuw podłużny i poprzeczny blatu ≥ 10 cm | tak |  |
| 7 | Zasilanie 230 V / ± 10% /50 Hz | tak |  |

|  | Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej oferowanych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty. |
| --- | --- |

Oświadczamy, że:

- Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych.

…………………………………                                                                             ………………………………………

(Miejscowość, data)                                                                                                (podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upoważnionej osoby)