………………………………………………													Załącznik Nr 1

Nazwa Wykonawcy

PAKIET 4

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii

- Wymagany termin ważności odczynników, kalibratorów i kontroli nie krótszy niż 6 miesięcy.

- Zamawiający wymaga aby wymieniony w zadaniu asortyment (odczynniki, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne) oraz analizator pochodziły od tego samego producenta.

- Parametry aparatu podane w tabeli C „Zestawienie parametrów technicznych analizatora” stanowią minimalne wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych dzierżawionego aparatu.

- Oferowany aparat  jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowany aparat, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów                        i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

- Wykonawca zapewni bezpłatnie zewnątrzlaboratoryjną kontrolę wykonywaną co najmniej 1 raz w roku wraz z dostawą materiałów kontrolnych.

- Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi aparatu potwierdzone certyfikatem oraz opiekę merytoryczną na cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wszystkich oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli itd.

Tabela A

Zestawienie kosztów odczynników

| L.p. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na okres 12 m-cy | Wielkość opakowa nia | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie (PLN) | Stawka VAT | Cena brutto za 1 opakowanie (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość VAT (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Pt | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | APTT | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Fibrynogen | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | D-dimery | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem odczynniki |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |

Tabela B

Zestawienie kosztów innych akcesoriów (materiały zużywalne, kalibratory, kontrole)

| L.p. | Nr katalogowy | Nazwa | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie (PLN) | Stawka VAT | Cena brutto za 1 opakowanie (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość VAT (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  | x | x | x | x |  |  |  |

Tabela C

Zestawienie parametrów technicznych analizatora

PRODUCENT …………………………………………………………

MODEL ………………………………………………………………..

ROK PRODUKCJI ……………………………………………………

| L.p. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż z 2011 r. | TAK |  |
| 2 | Pełna automatyzacja procesu oznaczenia wraz z rozcieńczaniem próbek | TAK |  |
| 3 | Wydajność aparatu co najmniej 150 oznaczeń na godzinę dla PT | TAK |  |
| 4 | Metoda oznaczania: optyczna detekcja skrzepu | TAK |  |
| 5 | Minimum 40 miejsc na próbki badane | TAK |  |
| 6 | Minimum 15 miejsc na odczynniki , co najmniej 8 chłodzonych | TAK |  |
| 7 | Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa | TAK |  |
| 8 | Kalibracja fibrynogenu w oparciu o uniwersalny kalibrator używany również do PT | TAK |  |
| 9 | Odczynnik do PT na bazie ludzkiej tromboplastyny ISI ok. 1.0 | TAK |  |
| 10 | Odczynnik do PT rekombinowany, trwałość co najmniej 10 dni na pokładzie aparatu | TAK |  |
| 11 | Odczynnik do APTT płynny w oparciu o technologie syntetycznych fosfolipidów, trwałość co najmniej 5 dni na pokładzie aparatu | TAK |  |
| 12 | Test do D-dimerów posiadający certyfikat FDA potwierdzający użyteczność testu w wykluczaniu choroby zatorowo-zakrzepowej (dołączyć certyfikat) | TAK |  |
| 13 | Automatyczny załadunek kuwet z magazynu kuwet do bloku reakcyjnego i automatyczny wyładunek z bloku reakcyjnego do zbiornika na odpadki, bez konieczności przerywania pracy aparatu | TAK |  |
| 14 | Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych do próbek jak również w czytnik kodów paskowych do odczynników | TAK |  |
| 15 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w system wewnętrznej kontroli jakości | TAK |  |
| 16 | Oddzielne igły pipetujące do odczynników i próbek badanych (zapobieganie kontaminacji) | TAK |  |
| 17 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w wewnętrzną bazę danych wyników pacjentów i danych kalibracyjnych (zapamiętywanie kalibracji) | TAK |  |
| 18 | Możliwość wykonywania testów „reflex” wg zasad ustalonych przez użytkownika | TAK |  |
| 19 | Obsługa przez kolorowy ekran dotykowy, tradycyjną klawiaturę oraz mysz | TAK |  |
| 20 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego – komunikacja dwukierunkowa, bez tworzenia nowego stanowiska komputerowego | TAK |  |
| 21 | Wykonawca dostarczy dodatkowo fotel do obsługi analizatora | TAK |  |
| 22 | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE | TAK |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 24 | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionego analizatora uwzględniający m.in.: koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
| 25 | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę 365 dni w roku. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24h od chwili zgłoszenia awarii a także do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 72 godziny licząc od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 26 | W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 72 godz. Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiadane, pracujące na posiadanych odczynnikach. | TAK |  |

Tabela D

Zestawienie kosztów dzierżawy

| Nazwa urządzenia | Cena czynszu miesięcznego NETTO | Stawka VAT | Cena czynszu miesięcznego BRUTTO | Cena czynszu dzierżawy za okres 12 m-cy NETTO | Wartość podatku VAT za okres 12 m-cy | Cena czynszu dzierżawy za okres 12 m-cy BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator |  |  |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x |  |  |  |

Tabela E

Zbiorcze zestawienie wartości przedmiotu zamówienia

| Usługa | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy NETTO | Łączna wartość podatku VAT za okres 12 m-cy | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela A |  |  |  |
| Tabela B |  |  |  |
| Tabela D |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Uwaga !

Sumę wartości zamówienia (tabela E) za okres 12 miesięcy należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)