………………………………………………													Załącznik Nr 1

Nazwa Wykonawcy

PAKIET 7

Dostawa odczynników i zestawów bezodczynnikowych do identyfikacji testów mikrobiologicznych wraz z dzierżawą wielokanałowego czytnika

- Wymagany termin ważności odczynników nie krótszy niż 12 miesięcy, zestawów bezodczynnikowych 18 miesięcy.

- Odczynniki płynne, gotowe do natychmiastowego użycia, nie zawierające cyjanku.

- Zamawiający wymaga aby wymieniony w zadaniu asortyment (odczynniki, zestawy bezodczynnikowe, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne) oraz czytnik pochodziły od tego samego producenta.

- Parametry urządzenia podane w tabeli C „Zestawienie parametrów technicznych wielokanałowego czytnika” stanowią minimalne wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych dzierżawionego czytnika.

- Oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów                        i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

- Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem oraz opiekę merytoryczną na cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wszystkich oferowanych odczynników itd.

Tabela A

Zestawienie kosztów odczynników i zestawów bezodczynnikowych

| L.p. | Nazwa odczynnika Nr katalogowy | Przedmiot zamówienia | Ilość oznaczeń na okres 12 m-cy | Wielkość opakowa nia | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie (PLN) | Stawka VAT | Cena brutto za 1 opakowanie (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość VAT (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Zestaw bezodczynnikowy do identyfikacji szczepów bakterii jelitowych z rodz. Enterobacteriaceae za pomocą 24 testów biochemicznych stanowiących 1 panel diagnostyczny w czasie 24 godz. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii jelitowych z rodz. Enterobacteriaceae za pomocą 8 testów biochemicznych stanowiących 1 panel diagnostyczny w czasie do 4 godz. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Odczynnik do testu acetoina | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Odczynnik do testu fenyloalanina | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Odczynnik do testu indol | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Zestaw bezodczynnikowy do identyfikacji paciorkowców kałowych za pomocą 8 testów biochemicznych stanowiących 1 panel diagnostyczny w czasie 24 godz. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Zestaw bezodczynnikowy do identyfikacji gronkowców za pomocą 24 testów biochemicznych stanowiących 1 panel diagnostyczny w czasie 24 godz. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Zestaw bezodczynnikowy do identyfikacji bakterii niefermentujących za pomocą 24 testów biochemicznych stanowiących 1 panel diagnostyczny w czasie 24 godz. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Zestaw bezodczynnikowy do identyfikacji paciorkowców za pomocą 24 testów biochemicznych stanowiących 1 panel diagnostyczny w czasie 24 godz. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Nośnik zawiesiny do identyfikacji paciorkowców | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Zestaw bezodczynnikowy do identyfikacji bakterii z rodziny Neisseria za pomocą 8 testów biochemicznych stanowiących 1 panel diagnostyczny w czasie do 24 godz. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Nośnik zawiesiny do identyfikacji bakterii z rodziny Neisseria | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Sterylny olej parafinowy | 162 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Test przeznaczony do szybkiego oznaczania reakcji indolowej jako degradacyjnego produktu bakteryjnego metabolizmu tryptofanu | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Test paskowy przeznaczony do detekcji aktywności oksydazy | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Zestaw przeznaczony do szybkiego różnicowania fermentatywnego i oksydatywnego metabolizmu glukozy w czasie 2–4 godzin | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Toksyna A/B Clostridium Difficile i HGDH z próbek kału (test kasetkowy) | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Zestaw do identyfikacji bakterii beztlenowych za pomocą 23 testów biochemicznych stanowiących 1 panel diagnostyczny, w czasie 24 – 48 godzin | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Nośnik zawiesiny do identyfikacji bakterii beztlenowych | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Niezbędne odczynniki do identyfikacji bakterii beztlenowych | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem odczynniki i zestawy bezodczynnikowe |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |

Tabela B

Zestawienie parametrów technicznych wielokanałowego czytnika

PRODUCENT …………………………………………………………

MODEL ………………………………………………………………..

ROK PRODUKCJI ……………………………………………………

| L.p. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czytnik |  |  |
| 1 | Czytnik 8-kanałowy | TAK |  |
| 2 | Metoda detekcji: fotometria, pomiar absorbancji | TAK |  |
| 3 | Źródło światła: żarówka halogenowa | TAK |  |
| 4 | Filtry o następujących długościach fali – 405, 450, 540, 560, 580, 620, 690 nm. | TAK |  |
| 5 | Możliwość dostawienia co najmniej 1 filtra do ewentualnego wykorzystania wg bieżących potrzeb (dodatkowy filtr będzie przedmiotem odrębnego zakupu) | TAK |  |
| 6 | Szerokość pasma nie większa niż +/- 2 nm | TAK |  |
| 7 | Zakres odczytu co najmniej 0-3,5 OD | TAK |  |
| 8 | Rozdzielczość odczytu 0,001 OD | TAK |  |
| 9 | Dokładność co najmniej +/- 1% w zakresie od 0 do 2 OD, przy długości fali 405 nm | TAK |  |
| 10 | Precyzja: - CV < 0,5% w zakresie od 0,3 do 1,5 OD przy długości fali 405 nm - CV < 1% w zakresie od 1,5 do 2 OD przy długości fali 405 nm | TAK |  |
| 11 | Łączność z komputerem: złącze seryjne RS-232C | TAK |  |
| 12 | Czytnik przystosowany do odczytu zaoferowanych testów identyfikacyjnych na mikropłytkach | TAK |  |
| 13 | Możliwość odczytu biochemicznych testów identyfikacyjnych na dzielonych płytkach ELISA | TAK |  |
| 14 | Oprogramowanie czytnika powinno posiadać co najmniej następujące aplikacje: - Moduł do automatycznego odczytu oraz oceny identyfikacji drobnoustrojów wymienionych w punkcie 13 - Moduł do manualnego odczytu oraz oceny identyfikacji drobnoustrojów wymienionych w punkcie 13 - Algorytm wyboru propozycji dodatkowych testów identyfikacyjnych do wskazanych wyników identyfikacji - Wydruk wyników testów identyfikacyjnych wraz z identyfikacją drobnoustroju oraz statystyczną oceną wartości wyniku - Eksport danych do archiwum | TAK |  |
| 15 | Czytnik musi spełniać dyrektywę 98/79/EC dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro | TAK |  |
| 16 | Czytnik powinien współpracować i wykorzystywać oprogramowanie identyfikacyjne | TAK |  |
| 17 | Doposażenie czytnika w komputer PC z monitorem LCD i drukarką laserową | TAK |  |
| 18 | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE | TAK |  |
| 19 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 21 | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionego czytnika uwzględniający m.in.: koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
| 22 | Możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24h od chwili zgłoszenia awarii a także do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 72 godziny licząc od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 23 | W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 72 godz. Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiadane, pracujące na posiadanych odczynnikach/zestawach. | TAK |  |
| 24 | Program do identyfikacji |  |  |
| 25 | Interaktywny program identyfikacyjny | TAK |  |
| 26 | Język polski | TAK |  |
| 27 | Możliwość zdefiniowania własnego szeregu biochemicznego | TAK |  |
| 28 | Procent prawdopodobieństwa | TAK |  |
| 29 | T-index | TAK |  |
| 30 | Obróbka statystyczna danych identyfikacyjnych | TAK |  |
| 31 | Archiwizacja | TAK |  |

Tabela C

Zestawienie kosztów dzierżawy

| Nazwa urządzenia | Cena czynszu miesięcznego NETTO | Stawka VAT | Cena czynszu miesięcznego BRUTTO | Cena czynszu dzierżawy za okres 12 m-cy NETTO | Wartość podatku VAT za okres 12 m-cy | Cena czynszu dzierżawy za okres 12 m-cy BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czytnik wielokanałowy |  |  |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x |  |  |  |

Tabela D

Zbiorcze zestawienie wartości przedmiotu zamówienia

| Usługa | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy NETTO | Łączna wartość podatku VAT za okres 12 m-cy | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela A |  |  |  |
| Tabela C |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Uwaga !

Sumę wartości zamówienia (tabela D) za okres 12 miesięcy należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)