Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Znak sprawy OR-ZP/230-13/2014				Krasnystaw, dnia 04 czerwca 2014 r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na dostawę podłoży, krążków antybiotykowych i odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego SPZOZ w Krasnymstawie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje,                        że w postępowaniu przetargowym na dostawę podłoży, krążków antybiotykowych                         i odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego SPZOZ w Krasnymstawie wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Zapytanie pakiet 1 tabela A:

Czy Zamawiający mając na uwadze jakość wykonywanych oznaczeń lekowrażliwości wymaga dostarczenia do oferty przetargowej pisma producenta krążków potwierdzającego zakres stężenia antybiotyku na krążku w przedziale 90 – 125% ustalonego stężenia wg standardu DIN lub FDA?

Producent wysycenia bibułowego krążka antybiotykiem przekłada się bezpośrednio                       na wielkość strefy zahamowania wzrostu wokół krążka, a tym samym na interpretację lekowrażliwości oraz wiarygodność wydawanego wyniku badania przez laboratorium.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przetargowej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycje 14-20 oraz pozycje 25-30 dopuści paski bibułowe               do oznaczania wartości MIC. Oferowane paski zostały sprawdzone w Krajowym Ośrodku Referencyjnym Ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów i uzyskały porównywalne wyniki                    z paskami plastikowymi. Ponadto firma posiada niezależne publikacje, które wskazują,                   że używanie pasków bibułowych, w szczególności do oznaczania mechanizmów oporności daje lepsze rezultaty niż używanie pasków plastikowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pasków bibułowych do oznaczania wartości MIC dla wszystkich pozycji wymienionych w pakiecie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja dopuści odczynnik safraninę do wykonania barwienia Grama?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pakiecie 5 pozycja 4 dopuści test kasetkowy?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza z obowiązkiem dostarczenia wraz z pierwszą dostawą instrukcji wykonania testu, metodyki z zakresem czułości i swoistości oraz interpretację wyników                       w języku polskim.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu 5 pozycje 1 – 4 do oddzielnego pakietu? Zwiększy to konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do określania wartości MIC wykonanych z trwałej bibuły? Rodzaj nośnika nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego,                   a według informacji producenta paski celulozowe zapewniają dokładniejsze przyleganie testu do powierzchni agaru i zapobiegają tworzeniu się mikropęcherzyków powietrza, które mogą zakłócać dyfundowanie antybiotyku do podłoża.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę dla wszystkich pozycji wymienionych w pakiecie.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży zawierających krew z minimalnym terminem ważności wynoszącym 4-5 tygodni, a dla pozostałych 7 – 8 tygodni?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wyraża zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 podłoża Columbia agar z 5% krwi baraniej?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 16 zaoferowania podłoża w probówce wysokość                      z korkiem: 143 mm Wysokość bez korka: 131 mm średnica zewnętrzna 17 mm  średnica wewnętrzna 14 mm, korek wciskany, plastikowa przeźroczysta probówka co ułatwia odczyt?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga szklanych probówek.

Pytanie 10

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 17 zaoferowania podłoża w probówce wysokość                      z korkiem: 143 mm Wysokość bez korka: 131 mm średnica zewnętrzna 17 mm  średnica wewnętrzna 14 mm, korek wciskany, plastikowa przeźroczysta probówka co ułatwia odczyt?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga szklanych probówek.

Pytanie 11

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 21 podłoża z całkowitym terminem ważności wynoszącym 55 dni?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 22 podłoża z całkowitym terminem ważności wynoszącym 55 dni?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji nr 11 podłoża chromogennego  nietransparentnego wykrywającego ß-glukozydazę, ß-galaktozydazę, dezaminację tryptofanu, podłoże z dodatkiem surowicy końskiej?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 14

Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego 500 ozn                  w opakowaniu co pozwoli na zaoferowanie atrakcyjniejszej ceny?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15

Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający w pozycji nr 7 wymaga zaoferowania zestawu Cryobank zestaw do przechowywania szczepów w temp. -200C, skład zestawu: fiolki z perełkami, różne kolory fiolek zawierającego 64 fiolki w opakowaniu i tym samym zaoferowania dwóch takich opakowań?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w pozycji nr 5 z 6 miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża w pozycji nr 6 z 6 miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18

Dotyczy wzoru umowy

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami umowy. Ilość zamówień składanych przez Zamawiającego na zawarty w załączniku nr 1 asortyment uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania ze strony oddziałów szpitalnych na wykonanie poszczególnych badań.

Pytanie 19

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w § 1:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje:

w Pakiecie 6 – w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1) w pkt. 1 wymagań

- Termin ważności produktów licząc od daty dostawy do Laboratorium:

- minimum 8-12 miesięcy dla testów lateksowych (poz. 1,2),

- minimum 12 miesięcy dla pozostałych testów (poz. 3,4) ,

- zestawy do przechowywania szczepów (fiolki z perełkami) minimum                          24 miesiące (poz. 7),

- minimum 6 miesięcy dla kwasu fenyloboronowego i EDTA (poz. 5, 6).

Z-CA DYREKTORA

DS. OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

lek. Zbigniew Bijata