.........................................................				                                                                                  Załącznik Nr 1

(Nazwa  Wykonawcy)

PARAMETRY  TECHNICZNE

ZADANIE  1   APARAT  USG DO  BADAŃ UROLOGICZNYCH   - 1 szt.

Nazwa urządzenia:	 ...........................................................................................................

Model		...............................................    Producent 	...........................................

| Lp | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy – 2013/2014 r. | TAK |  |
| 3 | Aparat mobilny, na 4 skrętnych kołach z możliwością blokady min. 2 | TAK |  |
| 4 | Konsola operatorska – regulacje - góra/dół, - lewo/prawo - rotacja konsoli o min. 320 stopni, - możliwość regulacji wysokości konsoli o min. 25 cm - podświetlane klawisze funkcyjne - klawiatura silikonowa odporna na zalanie | TAK |  |
| 5 | Ilość niezależnych kanałów nadawczo-odbiorczych min. 5 000 | TAK |  |
| 6 | Dynamika systemu min 170 dB | TAK |  |
| 7 | Częstotliwość pracy min 2,0-18,0 MHz | TAK |  |
| 8 | Ilość gniazd przełączanych min 2 | TAK |  |
| 9 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 10 | Minimum 8 pozycji wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK |  |
| 11 | Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min 100 GB. Możliwość zgrania obrazów badania na pamięć zewnętrzną typu pendrive oraz na płytę CD | TAK |  |
| 12 | Wielkość ekranu przekątna (w calach) LCD min 19 cali | TAK |  |
| 13 | Tryby pracy: 2D (B mode);M (M mode), Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler Kolorowy; Duplex; Triplex | TAK |  |
| 14 | Odległość od powierzchni skóry do końca pola obrazowego (w cm) min 2-28 cm | TAK |  |
| 16 | Maksymalna liczba obrazów zapamiętanych w trybie CINE min. 3000 | TAK |  |
| 17 | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym w zakresie min 0,5 cm/s-10,6 m/s | TAK |  |
| 18 | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym w zakresie min 0,5 cm/s – 8,5 m/s | TAK |  |
| 19 | Pomiar dla trybu 2 D – min: 6 odległości, powierzchnia, objętości trzema metodami (obrys, HWL, elipsa), pomiar kąta | TAK |  |
| 20 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 21 | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno – biała | TAK |  |
| 22 | Pełne oprogramowanie do badań z możliwością ich raportowania: - urologiczne z możliwością obliczania PSAD, PPSA oraz wskaźnika TZ - jamy brzusznej - małych narządów - ginekologiczne - proktologiczne | TAK |  |
|  | GŁOWICE |  |  |
| 23 | Głowica elektroniczna Liniowa |  |  |
| 24 | Częstotliwość pracy sondy min 8.0-12.0 MHz | TAK |  |
| 25 | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie min 192 | TAK |  |
| 26 | Praca w trybie Duplex | TAK |  |
| 27 | Praca w trybie Triplex | TAK |  |
| 28 | Zakres pola widzenia min. 38mm | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna Convex |  |  |
| 29 | Częstotliwość pracy sondy min 2,5-6,0 MHz | TAK |  |
| 30 | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie min 180, | TAK |  |
| 31 | Praca w trybie Duplex | TAK |  |
| 32 | Praca w trybie Triplex | TAK |  |
| 33 | Przystawka biopsyjna z do biopsji grubo i cieńkoigłowych z możliwością regulacji (2szt.) | TAK |  |
| 34 | Pole widzenia min. 60 stopni | TAK |  |
| 35 | Przycisk na głowicy umożliwiający zamrożenie obrazu na ekranie monitora | TAK |  |
| 36 | Maksymalna głębokość obrazowania min. 28cm | TAK |  |
|  | Głowica rektalna wieloczętotliwościowa dwupłaszczyznowa Convex – Convex |  |  |
| 37 | Częstotliwość pracy sondy min 5,0-10,0 MHz | TAK |  |
| 38 | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w sondzie min 190 | TAK |  |
| 39 | Praca w trybie Duplex | TAK |  |
| 40 | Praca w trybie Triplex | TAK |  |
| 41 | Kąt patrzenia głowicy min 120 stopni | TAK |  |
| 42 | Kanał biopsyjny w środku głowicy | TAK |  |
| 43 | Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty | TAK |  |
| 44 | Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn prostaty | TAK |  |
| 45 | Przystawka z możliwością biopsji przez środek głowicy (3szt.) | TAK |  |
| 46 | Aparat biopsyjny (1 szt.) |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 47 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, skrócona wersja instrukcji obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie aparatu) | TAK |  |
| 48 | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 36 miesiące | TAK |  |
| 49 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |
| 50 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1 na rok (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) lub zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanych przez producenta sprzętu – dołączyć do oferty potwierdzone pismo z zaleceniami producenta. Przeglądy obejmują bezpłatny dojazd. | TAK |  |
| 51 | Naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o tę przerwę. | TAK |  |
| 52 | Czas reakcji serwisu – max. 48 godziny od zgłoszenia awarii faxem, e-mailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby – dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku | TAK |  |
| 53 | Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego. W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu, serwisant zabiera aparat lub uszkodzoną części na własną odpowiedzialność i koszt oraz przywiezienie po naprawie w celu zainstalowania i uruchomienia w obecności bezpośredniego użytkownika. | TAK |  |
| 54 | Udokumentowanie każdego przeglądu i każdej naprawy raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | TAK |  |
| 55 | Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot | TAK |  |
| 56 | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
| 57 | Paszport techniczny urządzenia | TAK |  |

Oświadczamy, że:

- Oferowane powyżej  urządzenie jest kompletne i  po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo  pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry

dotyczące warunków wymagalnych.

…………………………………..                                                               ……………….…..………………….………..

(miejscowość i data)                                                                     (podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej)