.........................................................				                                                                                              Załącznik Nr 1

(Nazwa  Wykonawcy)

PARAMETRY  TECHNICZNE

ZADANIE  3   APARAT USG DO BADAŃ KARDIOLOGICZNYCH (echokardiograf)   - 1 szt.

Nazwa urządzenia:	 ...........................................................................................................

Model		...............................................    Producent 	...........................................

| Lp | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy - 2013/2014 r. | TAK |  |
| 3 | Przetwornik min. 12-bitowy | TAK |  |
| 4 | Zaawansowany technicznie cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
| 5 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 50 000 | TAK |  |
| 6 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 50 000 | TAK |  |
| 7 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 | TAK |  |
| 8 | Dynamika systemu min. 210 dB. | TAK |  |
| 9 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz zmiana wysokości monitora względem pulpitu | TAK |  |
| 10 | Ruchomy pulpit sterowniczy w pionie i poziomie | TAK |  |
| 11 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 10 cali | TAK |  |
| 12 | Zakres częstotliwości pracy USG: od 2 MHz do nie mniej niż 18 MHz. | TAK |  |
| 13 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 15 000 klatek. | TAK |  |
| 14 | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
| 15 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
| 16 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 50 sek. | TAK |  |
| 17 | Max. głębokość pola obrazowego min. 30 cm | TAK |  |
| 18 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40 | TAK |  |
| 19 | Obrazowanie i prezentacja obrazu | TAK |  |
| 20 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. min. - B - B + B - 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
| 21 | FRAME RATE dla trybu B min. 680 obrazów/sek. Podać. | TAK |  |
| 22 | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 200 obrazów/sek. | TAK |  |
| 23 | Szerokopasmowe obrazowanie na II harmonicznej min. 6 pasm II harmonicznej | TAK |  |
| 24 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) , HPRF PWD ze wszystkich głowic. | TAK |  |
| 25 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,3 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
| 26 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
| 27 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/- 15,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
| 28 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
| 29 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,9 m/sek | TAK |  |
| 30 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
| 31 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
| 32 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
| 33 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Min. 3 kursory (linie proste) | TAK |  |
| 34 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste) | TAK |  |
| 35 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. | TAK |  |
| 36 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 37 | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |
| 38 | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
| 39 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
| 40 | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 41 | Zakres bramki dopplerowskiej min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |
| 42 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni | TAK |  |
| 43 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 stopni | TAK |  |
| 44 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie +/- 80 stopni | TAK |  |
| 45 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
| 46 | Moduł EKG | TAK |  |
| 47 | Stress Echo | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
| 48 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 160 GB) i bazą pacjentów. | TAK |  |
| 49 | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) | TAK |  |
| 50 | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach CD-R/RW | TAK |  |
| 51 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| 52 | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
| 53 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
| 54 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
| 55 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | # Funkcje użytkowe |  |  |
| 56 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x 6 | TAK |  |
| 57 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x 16 | TAK |  |
| 58 | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: min. 10 | TAK |  |
| 59 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięci linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
| 60 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
| 61 | Pełne oprogramowanie do badań: - Kardiologicznych - Naczyniowych - Brzusznych - Małych narządów | TAK |  |
| 62 | Kardiologiczne oprogramowanie kliniczne: - Kinetic Imaging - Automatyczna segmentacja - Analiza TDI | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) | TAK |  |
| 63 | Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
| 64 | Zakres częstotliwości prac co najmniej 1,0 – 5,0 MHz. | TAK |  |
| 65 | Liczba elementów: min. 500 | TAK |  |
| 66 | Kąt obrazowania min. 90 stopni | TAK |  |
| 67 | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości | TAK |  |
| 68 | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
| 69 | Zakres częstotliwości pracy co najmniej 2,0 – 6,0 MHz. | TAK |  |
| 70 | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
| 71 | Kąt skanowania min. 60 st. | TAK |  |
| 72 | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
| 73 | Funkcja Strain i Strain Rate | TAK |  |
| 74 | Obrazowanie kinetyczne umożliwiającą automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie frakcji wyrzutowej | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA | TAK |  |
| 75 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, skrócona wersja instrukcji obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie aparatu) | TAK |  |
| 76 | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 36 miesiące | TAK |  |
| 77 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |
| 78 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1 na rok (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) lub zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanych przez producenta sprzętu – dołączyć do oferty potwierdzone pismo z zaleceniami producenta. Przeglądy obejmują bezpłatny dojazd. | TAK |  |
| 79 | Naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o tę przerwę. | TAK |  |
| 80 | Czas reakcji serwisu – max. 48 godziny od zgłoszenia awarii faxem, e-mailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby – dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku | TAK |  |
| 81 | Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego. W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu, serwisant zabiera aparat lub uszkodzoną części na własną odpowiedzialność i koszt oraz przywiezienie po naprawie w celu zainstalowania i uruchomienia w obecności bezpośredniego użytkownika. | TAK |  |
| 82 | Udokumentowanie każdego przeglądu i każdej naprawy raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | TAK |  |
| 83 | Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot | TAK |  |
| 84 | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
| 85 | Szkolenie z zakresu badań echokardiografii w zewnętrznym ośrodku – zaawansowane. | TAK |  |
| 86 | Paszport techniczny urządzenia | TAK |  |
| 87 | Zamawiający oddaje w rozliczeniu głowicę kardiologiczną firmy ALOKA UST 5299 (oferta cenowa pomniejszona o wartość głowicy) | TAK |  |

Oświadczamy, że:

- Oferowane powyżej  urządzenie jest kompletne i  po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo  pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry

dotyczące warunków wymagalnych.

…………………………………..                                                               ……………….…..………………….………..

(miejscowość i data)                                                                     (podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej)