| ......................................................... Załącznik Nr 1 (Nazwa Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE APARAT DO ZNIECZULANIA - 1 szt. Producenta ………………………….……………………………………… Model ………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| 1 | Aparat do znieczulenia fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 lr. lub nowszy | TAK |  |  |
| 2 | Aparat do znieczulania ogólnego z monitorem dla dorosłych i dzieci, jezdny z możliwością rozbudowy i podwieszenia na kolumnie | TAK |  |  |
| Parametry ogólne: |  |  |  |  |
| 3 | Masa (kg) | Podać wagę |  |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (cm) | Podać wymiary |  |  |
| 5 | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
| 6 | Napęd pneumatyczny | TAK |  |  |
| 7 | Wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 4 gniazda) na tylnej ścianie aparatu | TAK |  |  |
| 8 | Wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | TAK |  |  |
| 9 | Minimum dwa koła blokowane | TAK |  |  |
| 10 | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED, regulacja oświetlenia | TAK |  |  |
| 11 | Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość awaryjnego zasilanie gazowego z butli (N2O,O2), uchwyt do zapasowej butli tlenowej i N2O na tylnej ścianie aparatu | TAK |  |  |
| 13 | Wbudowany reduktor do butli O2 i N2O | TAK |  |  |
| 14 | Precyzyjne mechaniczne, oświetlane rotametryczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza – możliwość natychmiastowego użycia przepływu O2, powietrza , N2O i środka wziewnego w trybie wentylacji ręcznej . | TAK |  |  |
| 15 | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | TAK |  |  |
| 16 | Przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych | TAK |  |  |
| 17 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Mieszalnik pneumatyczny | TAK |  |  |
| Układ oddechowy |  |  |  |  |
| 18 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji o niskiej podatności | TAK |  |  |
| 19 | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3, 0 L. Układ kompaktowy wbudowany nie wystający poza obręb podstawy aparatu. | TAK |  |  |
| 20 | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |  |
| 21 | Obejście tlenowe o dużej wydajności min. 50 l/min. | TAK |  |  |
| 22 | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,3 l. Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | TAK |  |  |
| 23 | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |  |
| Respirator anestetyczny |  |  |  |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |  |
| 24 | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni dwustanowej | TAK |  |  |
| 25 | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |  |
| 26 | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |  |
| 27 | Minimalny zakres PEEP elektronicznie regulowany min. od 4 do 25cm H2O | TAK |  |  |
| Regulacje |  |  |  |  |
| 28 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – min. 2:1 do 1:6 | TAK |  |  |
| 29 | Regulacja częstości oddechu min. od 4 do 65 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |  |
| 30 | Zakres objętości oddechowej min. od 45 do 1500ml - wentylacja objętościowa | TAK |  |  |
| 32 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV min. od 5 do 50 cm H2O | TAK |  |  |
| 33 | Regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60% | TAK |  |  |
| Alarmy |  |  |  |  |
| 34 | Niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami | TAK |  |  |
| 35 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
| 36 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
| 37 | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |  |
| 38 | Alarm Apnea | TAK |  |  |
| Pomiar i obrazowanie |  |  |  |  |
| 39 | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |  |
| 40 | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |  |
| 41 | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |  |
| 42 | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |  |
| 43 | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
| 44 | Ciśnienia Plateau | TAK |  |  |
| 45 | Ciśnienia średniego | TAK |  |  |
| 46 | Ciśnienia PEEP | TAK |  |  |
| 47 | Częstość oddychania | TAK |  |  |
| 48 | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta | TAK |  |  |
| 49 | Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta | TAK |  |  |
| 50 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta | TAK |  |  |
| Prezentacja graficzna |  |  |  |  |
| 51 | Ekran kolorowy na wysięgniku do prezentacji parametrów wentylacji i minimum krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w czasie | TAK |  |  |
| 52 | Prezentacja prężności dwutlenku węgla, CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia lub monitorze pacjenta | TAK |  |  |
| 53 | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia lub monitorze pacjenta | TAK |  |  |
| 54 | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |  |
| 55 | Prezentacja trendów parametrów mierzonych min. 16 godz. w aparacie do znieczulenia lub monitorze pacjenta | TAK |  |  |
| Parownik |  |  |  |  |
| 56 | Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec | TAK |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 57 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |  |
| 58 | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |  |
| Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia |  |  |  |  |
| 59 | Ekran kolorowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.800 x 600 pikseli | TAK |  |  |
| 60 | Przekątna ekranu min. 12" | TAK |  |  |
| 61 | Do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, Minimum 6 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych | TAK |  |  |
| 62 | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz | TAK |  |  |
| 63 | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora. Możliwość zaprogramowania przez personel min. 7 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych) | TAK |  |  |
| 64 | Sterowanie poprzez pokrętło i przyciski wyboru. | TAK |  |  |
| 65 | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 72 h | TAK |  |  |
| 66 | Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego | TAK |  |  |
| 67 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |  |
| Pomiar EKG. |  |  |  |  |
| 68 | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych | TAK |  |  |
| 69 | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 3 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
| 70 | Pomiar częstości serca | TAK |  |  |
| 71 | Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | TAK |  |  |
| 72 | Podstawowa analiza arytmii pracy serca | TAK |  |  |
| 73 | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |  |
| 74 | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | TAK |  |  |
| Pomiar saturacji i tętna |  |  |  |  |
| 75 | Zakres pomiaru saturacji SpO2 0-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | TAK |  |  |
| 76 | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych | TAK |  |  |
| Pomiar temperatur |  |  |  |  |
| 77 | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej), w zestawie kable połączeniowe i czujniki dla dorosłych | TAK |  |  |
| 78 | Jednoczesne wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | TAK |  |  |
| Pomiar ciśnienia |  |  |  |  |
| 79 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | TAK |  |  |
| 80 | pomiar wyzwalany ręcznie lub automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min, | TAK |  |  |
| 81 | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym – (3 różne rozmiary mankietów) | TAK |  |  |
| 82 | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ. Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg | TAK |  |  |
| 83 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania | TAK |  |  |
| 84 | Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | TAK |  |  |
| 85 | Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | TAK |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 86 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |  |
| 87 | Gwarancja min. 36 miesięcy od daty uruchomienia | TAK |  |  |
| 88 | Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie trwania gwarancji co 6 miesięcy z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |
| 89 | Aparat zastępczy w przypadku konieczności naprawy dłuższej niż 72 godz. | TAK |  |  |
| 90 | Wymiana aparatu na nowy przy co najmniej trzykrotnej awarii jednego z głównych podzespołów uniemożliwiających wykorzystywanie aparatu zgodnie z przeznaczeniem | TAK |  |  |
| 91 | Czas usunięcia awarii – najpóźniej w ciągu 5-ciu (pięciu) dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych – nie może przekroczyć 7 (siedmiu) dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |  |
| 92 | W przypadku konieczności wymiany całego aparatu - instalacja i uruchomienie wymienionego aparatu nie może przekroczyć 2-ch (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |  |
| 93 | Możliwość zgłoszenia awarii 24h/dobę, 365 dni/rok. | TAK |  |  |
| 94 | Czas przyjazdu serwisu do 48 godz. w dni robocze. | TAK |  |  |
| 95 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy. | TAK |  |  |
| 96 | Gwarancja dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów przez minimum 8 lat. | TAK |  |  |
| 97 | Wartość rocznych przeglądów pogwarancyjnych obejmujących pełny serwis aparatu maks. w wysokości 2 500,00 zł brutto przez okres 5 lat. | TAK |  |  |
| 98 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu | TAK |  |  |
| 99 | Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi serwisowej sprzętu wraz z autoryzacją producenta/dostawcy | TAK |  |  |
| 100 | Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż wykonawca podmiot. | TAK |  |  |
| 101 | Zapewnienie bezpłatnej dostawy nowych wersji oprogramowań, jeśli nie będą one wymagały zmian sprzętowych lub zakupu nowych licencji. | TAK |  |  |
| 102 | Wykaz dostawców upoważnionych przez producenta do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych lub eksploatacyjnych na terenie Polski. | TAK |  |  |
| 103 | Paszport techniczny | TAK |  |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane urządzenie jest kompletne i  po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo  pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, katalogi w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych.

…………………………………..                                                               ……………….…..………………….………..

(miejscowość i data)                                                                     (podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej)