## Arkusz1
......................................................... (Nazwa Wykonawcy) |  |  | Załącznik Nr 1
PARAMETRY TECHNICZNE
ZADANIE 1 GENERATOR ELEKTROCHIRURGICZNY
Nazwa i typ ……………………………………………………………………….
Producent ……………………… Kraj pochodzenia ………………………….
Rok produkcji …………………...
Lp. | OPIS | Parametry wymagane | Parametry oferowane
1 | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym | TAK
2 | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK
3 | Interaktywny ekran dotykowy PCT - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości. | TAK
4 | System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień | TAK
5 | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm, 8mm bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej | TAK
6 | Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych | TAK
7 | Płytkie, intuicyjne menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów | TAK
8 | Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach następuje wraz ze zmianą mocy i efektów. | TAK
9 | Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego na ekranie aparatu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu generatora. | TAK
10 | Czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody. | TAK
11 | Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej | TAK
12 | Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego | TAK
13 | Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - gniazda przystawki argonowej | TAK
14 | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla minimum 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim | TAK
15 | Możliwość zapisania min. 6 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej | TAK
16 | Regulacja mocy cięcia w programach standartowych do min. 400W ± 5% | TAK
17 | Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | TAK
18 | Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standartowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą i nożem - GastroCut - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna | TAK
19 | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do min. 250W±5% | TAK
20 | Tryby koagulacji monopolarnej: - miękka, - 3 forsowne (nietnąca, mieszana tnąca), - spray, - kardio (thorax, mammaria) - gastro, - laparoskopia | TAK
21 | Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie | TAK
22 | Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej | TAK
23 | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do min. 200W | TAK
24 | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120W | TAK
25 | Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna) | TAK
26 | Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co 0,1W | TAK
28 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s | TAK
29 | Możliwość dokupienia w przyszłości opcji bipolarnej koagulacji symultanicznej | TAK
30 | Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm, którego skuteczność potwierdzają badania porównawcze | TAK
31 | Cykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia | TAK
32 | Aktywacja narzędzi do ligacji tylko przez wyłącznik nożny | TAK
33 | Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego | TAK
34 | Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń | TAK
35 | Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu | TAK
36 | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK
37 | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń, resekcji) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK
38 | Możliwość aktualizacji oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe | TAK
39 | Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych | TAK
40 | Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej | TAK
41 | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa | TAK
WYPOSAŻENIE
42 | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem | TAK
43 | Kabel do elektrod neutralnych, długość min.4m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | TAK
44 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. | TAK
45 | Kabel monopolarny do resektoskopów, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu żeńska Ø2mm, od strony aparatu Ø4mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | TAK
POZOSTAŁE WARUNKI
46 | Gwarancja min. 36 miesięcy w tym bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie trwania gwarancji co 6 miesięcy (lub zgodnie z zaleceniami producenta)z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy | TAK
47 | Aparat zastępczy w przypadku konieczności naprawy dłuższej niż 72 godz. | TAK
48 | Co najmniej trzykrotna awaria uniemożliwiająca wykorzystywanie aparatu zgodnie z przeznaczeniem będzie uprawniała Zamawiającego do żądania wymiany wadliwego aparatu na nowy wolny od wad | TAK
49 | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych – nie może przekroczyć 7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK
50 | Możliwość zgłoszenia awarii 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK
51 | Czas przyjazdu serwisu do 48 godz. w dni robocze | TAK
52 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK
53 | Gwarancja dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów przez minimum 10 lat | TAK
54 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu | TAK
55 | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż wykonawca podmiot. | TAK
56 | Zapewnienie bezpłatnej dostawy nowych wersji oprogramowań, jeśli nie będą one wymagały zmian sprzętowych lub zakupu nowych licencji. | TAK
57 | Paszport techniczny | TAK
Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej oferowanych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Oświadczamy, że: 1. Oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. 2. Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
Uwaga: Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych.
……………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upowaznionej osoby)