Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                                  ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70                                   fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl                             sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

OR-ZP/230-32/2015                                                                  Krasnystaw, dnia  22 lipca  2015r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na dostawę kardiomonitorów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę kardiomonitorów wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet 1 – Kardiomonitory – 5 szt.  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z pamięcią i prezentacją trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z 120 godziny, przy jednoczesnym zaoferowaniu z każdym kardiomonitorem oprogramowania do przesyłania i archiwizacji dowolnej długości trendów na komputerze osobistym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet 1 – Kardiomonitory – 5 szt. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z pomiarem bezdechu w zakresie od 10 do 40 s? Wymagana górna granica 60 sekund jest zbyt wysoka (częstość  tylko 1 oddech/minutę), alarm bezdechu powinien uruchamiać znacznie wcześniej maksymalnie przy bezdechu 40-sekundowym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Zadanie 1 – kardiomonitory – 5 szt. pkt 1. Czy należy rozumieć że wszystkie moduły pomiarowe mają być zawarte w obudowie monitora?

Odpowiedź:

Tak, wszystkie moduły pomiarowe mają być zawarte w obudowie monitora.

Pytanie 4

Zadanie 1 – kardiomonitory – 5 szt. pkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor kreślący maksymalnie 7 krzywych w czasie rzeczywistym co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Zadanie 1 – kardiomonitory – 5 szt. pkt 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pracujący na akumulatorach minimum 60 minut co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Zadanie 1 – kardiomonitory – 5 szt. pkt 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor wyposażony standardowo we wbudowaną drukarkę termiczną drukującą dwukanałowo wraz z możliwością wydruku przez serwer sieciowy w przypadku podłączenia takiego monitora do sieci?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Zadanie 1 – kardiomonitory – 5 szt. pkt. 15. Tej funkcji nie stosuje się w praktyce klinicznej. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pamiętający 20 grup odcinków wszystkich krzywych związanych z daną sytuacją alarmową?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Zadanie 1 – kardiomonitory – 5 szt. pkt.17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o zakresie pomiaru częstości pracy serca 30-350 bpm co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Zadanie 1 – kardiomonitory – 5 szt. pkt. 19. Biorąc pod uwagę że Zamawiający wymaga przewodu EKG 3 żyłowego można rozumieć że nie zależy mu na monitorowaniu arytmii serca. Czy Zamawiający dopuści do Zaoferowania monitor posiadający możliwość detekcji 13 rodzajów arytmii co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Zadanie 1 – kardiomonitory – 5 szt. pkt. 19. Monitorowanie arytmii serca wymaga zastosowania przewodu 10 żyłowego (12 odprowadzeń). Czy Zamawiający wprowadzi wymóg posiadania takiej opcji przez monitor lub dostarczenia wraz z monitorem przewodu EKG  5 żyłowego i 10 żyłowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza takiego wymogu.

Pytanie 11

Zadanie 1 – kardiomonitory – 5 szt. pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o zakresie pomiaru oddechów 5-120 co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Zadanie 1 – kardiomonitory – 5 szt. pkt. 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o zakresie pomiaru NIBP 20-260 co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Zadanie 1 – kardiomonitory – 5 szt. pkt.23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor wyposażony w pomiar temperatury w zakresie 0 – 50,0 C z dokładnością  1C, na dwóch kanałach bez wyświetlania różnicy temperatur?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Zadanie 2 – kardiomonitor modułowo-kompaktowy - 1 szt. pkt. 1. Czy należy rozumieć że wszystkie moduły pomiarowe mają być zawarte w obudowie monitora?

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy Zadania 1 – kardiomonitory – 5 szt., odpowiedź w pytaniu nr 3.

Pytanie 15

Zadanie 2 – kardiomonitor modułowo-kompaktowy - 1 szt. pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor kreślący maksymalnie 7 krzywych w czasie rzeczywistym co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy Zadania 1 – kardiomonitory – 5 szt., odpowiedź w pytaniu nr 4.

Pytanie 16

Zadanie 2 – kardiomonitor modułowo-kompaktowy - 1 szt. pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pracujący na akumulatorach minimum 60 minut co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy Zadania 1 – kardiomonitory – 5 szt., odpowiedź w pytaniu nr 5.

Pytanie 17

Zadanie 2 – kardiomonitor modułowo-kompaktowy - 1 szt. pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor wyposażony standardowo we wbudowaną drukarkę termiczną drukującą dwukanałowo wraz z możliwością wydruku przez serwer sieciowy w przypadku podłączenia takiego monitora do sieci?

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy Zadania 1 – kardiomonitory – 5 szt., odpowiedź w pytaniu nr 6.

Pytanie 18

Zadanie 2 – kardiomonitor modułowo-kompaktowy - 1 szt. pkt. 15. Tej funkcji nie stosuje się w praktyce klinicznej. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pamiętający 20 grup odcinków wszystkich krzywych związanych z daną sytuacją alarmową?

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy Zadania 1 – kardiomonitory – 5 szt., odpowiedź w pytaniu nr 7.

Pytanie 19

Zadanie 2 – kardiomonitor modułowo-kompaktowy - 1 szt. pkt.17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o zakresie pomiaru częstości pracy serca 30-350 bpm co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy Zadania 1 – kardiomonitory – 5 szt., odpowiedź w pytaniu nr 8.

Pytanie 20

Zadanie 2 – kardiomonitor modułowo-kompaktowy - 1 szt. pkt. 19. Biorąc pod uwagę że Zamawiający wymaga przewodu EKG 3 żyłowego można rozumieć że nie zależy mu na monitorowaniu arytmii serca. Czy Zamawiający dopuści do Zaoferowania monitor posiadający możliwość detekcji 13 rodzajów arytmii co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy Zadania 1 – kardiomonitory – 5 szt., odpowiedź w pytaniu nr 9.

Pytanie 21

Zadanie 2 – kardiomonitor modułowo-kompaktowy - 1 szt. pkt. 19. Monitorowanie arytmii serca wymaga zastosowania przewodu 10 żyłowego (12 odprowadzeń). Czy Zamawiający wprowadzi wymóg posiadania takiej opcji przez monitor lub dostarczenia wraz z monitorem przewodu EKG  5 żyłowego i 10 żyłowego?

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy Zadania 1 – kardiomonitory – 5 szt., odpowiedź w pytaniu nr 10.

Pytanie 22

Zadanie 2 – kardiomonitor modułowo-kompaktowy - 1 szt. pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o zakresie pomiaru oddechów 5-120 co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy Zadania 1 – kardiomonitory – 5 szt., odpowiedź w pytaniu nr 11.

Pytanie 23

Zadanie 2 – kardiomonitor modułowo-kompaktowy - 1 szt. pkt. 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o zakresie pomiaru NIBP 20-260 co nieznacznie różni się od wymaganej?

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy Zadania 1 – kardiomonitory – 5 szt., odpowiedź w pytaniu nr 12.

Pytanie 24

Zadanie 2 – kardiomonitor modułowo-kompaktowy - 1 szt. pkt.23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor wyposażony w pomiar temperatury w zakresie 0 – 50,0 C z dokładnością  1C, na dwóch kanałach bez wyświetlania różnicy temperatur?

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy Zadania 1 – kardiomonitory – 5 szt., odpowiedź w pytaniu nr 13.

Pytanie 25

Dotyczy zadania nr 1 Kardiomonitory. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory wyposażone w drukarkę termiczną, ale bez możliwości podłączenia zewnętrznej sieciowej drukarki laserowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Dotyczy zadania nr 1 Kardiomonitory. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z pomiarem bezdechu w zakresie 10 – 40 sekund?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Dotyczy: dostawa kardiomonitorów - 5 szt. pkt. 7  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez automatycznej rekonfiguracji ustawień ekranu monitora w zależności od podłączonych akcesoriów pomiarowych ale z możliwością wyboru 6 różnych , rekonfiguralnych ekranów (ekran standardowy, listy, trendów, OXYCRG, dużych znaków, AG)  ustawianych w zależności od potrzeb personelu. Dodatkowo kardiomonitor wyposażony jest w funkcję wyłączenia modułów które np. nie są używane (nie mają podłączonych akcesoriów). Takie rozwiązanie jest bardzo praktyczne i pozwala na szybką zmianę ekranów i zmianę ustawień ekranów w zależności od preferencji użytkowników.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Dotyczy: dostawa kardiomonitorów - 5 szt. pkt. 16  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor  ze 120 godzinnymi trendami graficznymi i tabelarycznymi wszystkich mierzonych parametrów w rozdzielczości 1-60 min?  Oferowany czas trendów jest w zupełności wystarczający do oceny zmierzonych parametrów fizjologicznych pacjentów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Zadanie 1 pkt. 7. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z 6 ekranami wirtualnymi skonfigurowanymi według preferencji użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Zadanie 1 pkt. 15. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor zapamiętujący 20 odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Zadanie 1 pkt. 19. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor rozpoznający 13 rodzajów arytmii, ze wzmocnieniem sygnału EKG do wyboru 0,25cm/mV, 0,5cm/mV, 1,0cm/mV, 2cm/mV, 4,0cm/mV, auto oraz analizie odcinka ST w zakresie +- 0,99 mV?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Zadanie 1 pkt. 20. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z prędkością kreślenia oddechów 6,25 mm/s i 12,5 mm/s oraz pomiarem bezdechu w zakresie 10-40 sekund?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Zadanie 1 pkt. 21. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor, z pomiarem ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną, z zakresem programowania interwałów w trybie AUTO, 2-720 min?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Zadanie 1 pkt. 26. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w uchwyt ścienny bez kosza?

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Czy zamawiający wymaga aby kardiomonitor wyposażony był w analizę HRV i pomiar APG (Accelerated Plethysmogram)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 36

Pakiet 1 pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o budowie modułowo kompaktowej posiadający kolorowy ekran TFT LCD 15” o rozdzielczości 768 x 1024 pikseli?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Pakiet 1 pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor chłodzony przy użyciu wentylatora? Oferowane rozwiązanie jest równie ciche oraz znacznie wydajniejsze niż chłodzenie konwekcyjne i przy intensywnej eksploatacji urządzenia zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo pracy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści chłodzenie przy użyciu wentylatorów aktywne?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza wymóg aby uchwyt był wykonany z duraluminium materiału o podwyższonej higieniczności?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 40

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza wymóg aby obudowa kardiomonitora była antybakteryjna, tym samym z odpowiednim certyfikatem załączonym do oferty?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 41

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający alarmy trzystopniowe (wizualne i akustyczne) rozróżnialne kolorem oraz tonem wszystkich mierzonych parametrów bez możliwości ustawiania granicy alarmów przez użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający funkcję analizy arytmii w każdym monitorze rozpoznawający 12 rodzajów zaburzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający funkcję pomiaru

temperatury w zakresie 30-500C?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

Zadanie 1 – Kardiomonitory 5 szt. pkt. 3. Czy Zamawiający zaakceptuje monitory kompaktowe z prezentacją do 8 krzywych dynamicznych na ekranie? Przy wymaganych parametrach jest to w zupełności wystarczająca ilość krzywych do prezentacji mierzonych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

Zadanie 1 – Kardiomonitory 5 szt. pkt. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ustawienia ekranu monitora zależne były od ustawień użytkownika? Użytkownik ma możliwość zmiany krzywych, wyświetlanych i mierzonych parametrów wg aktualnych potrzeb.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46

Zadanie 1 – Kardiomonitory 5 szt. pkt 10. Czy Zamawiający zaakceptuje monitory z chłodzeniem wentylatorem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

Zadanie 1 – Kardiomonitory 5 szt. pkt. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby monitory posiadały opcję drukarki termicznej bez możliwości drukowania na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48

Zadanie 1 – Kardiomonitory 5 szt. pkt. 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby historia alarmów (200 zdarzeń) dotyczyła wyłącznie danych cyfrowych związanych z sytuacjami alarmowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49

Zadanie 1 – Kardiomonitory 5 szt. pkt. 17. Czy Zamawiający zaakceptuje zakres częstości pracy serca 15-350 ud/min?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Zadanie 1 – Kardiomonitory 5 szt. pkt. 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby monitory rozpoznawały 13 rodzajów zaburzeń/arytmii?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51

Zadanie 1 – Kardiomonitory 5 szt. pkt. 20. Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar oddechów w zakresie 0-120 odd./min. z wzmocnieniem x0,5, x1, x2?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52

Zadanie 1 – Kardiomonitory 5 szt. pkt. 21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zakres pomiarowy ciśnienia nieinwazyjnego 10-254 mmHg z pomiarami automatycznymi lub oddzielnymi pomiarami ręcznymi?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Zadanie 1 – Kardiomonitory 5 szt. pkt. 22. Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar pulsu z SpO2 w zakresie 30-300 ud./min?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Zadanie 1 – Kardiomonitory 5 szt. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający będzie wymagał technologii pomiaru SpO2 redukującej artefakty ruchowe oraz zapewniającej wysoką rzetelność pomiarów przy niskiej perfuzji, typu: Massimo, Nellcor bądź FAST? Są to ogólnie dostępne technologie, z których korzystają wszyscy dostawcy tego typu sprzętu. Jedynie przy zastosowaniu zaawansowanych technologii pomiaru, Zamawiający ma pewność uzyskiwania rzetelnych wyników pomiarowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłużono termin składania ofert do dnia 27.07.2015r.

do godz. 10oo i termin otwarcia ofert do dnia 27.07.2015r. do godz. 10oo.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Nr 107697 z dnia 21.07.2015r. znajduje się na naszej stronie internetowej www.spzozkrasnystaw.pl

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

mgr Piotr Matej