.........................................................                                                                                       Załącznik Nr 1
  (Nazwa  Wykonawcy)

PARAMETRY   TECHNICZNE

ZADANIE  1  -  KARDIOMONITORY – 5 szt.

Producent  ………………………….………………………………………

Model …………………………………………………………………………

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | - Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitory fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji 2015. |  | TAK |  |
| - Wymagania ogólne monitora funkcji życiowych |  |  |  |
| 1 | Modułowo - kompaktowa konstrukcja monitora. Monitor konfigurowalny wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych modułów zabudowanych wewnątrz monitora. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. | TAK |  |
| - Ekran |  |  |  |
| 2 | Ekran kolorowy, pojedynczy, zintegrowany z obudową monitora, aktywna matryca TFT. Przekątna ekranu min. 12" | TAK |  |
| 3 | Jednoczesna prezentacja min. 10 różnych krzywych dynamicznych na ekranie | TAK |  |
| 4 | Rozdzielczość ekranu min. 800 x 600 | TAK |  |
| - Obsługa |  |  |  |
| 5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 6 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez przyciski skrótów i pokrętło | TAK |  |
| 7 | Automatyczna rekonfiguracja ustawień ekranu monitora w zależności od podłączonych akcesoriów pomiarowych. | TAK |  |
| - Zasilanie |  |  |  |
| 8 | Monitory zasilane elektrycznie 100 - 240 VAC/50 Hz | TAK |  |
| 9 | Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora na min. 120 minut pracy | TAK |  |
| 10 | Chłodzenie monitora konwekcyjne bez wentylatora | TAK |  |
| - Praca w sieci |  |  |  |
| 11 | Monitor z opcją pracy w sieci przewodowej LAN. Lub bezprzewodowej Ethernet | TAK |  |
| 12 | Opcja Drukarki termicznej 3 kanałowej i możliwości drukowania na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania. | TAK |  |
| - Alarmy |  |  |  |
| 13 | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
| 14 | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |
| 15 | Historia alarmów – zapamiętywanie 128 grup odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi | TAK |  |
| - Zapamiętywanie danych |  |  |  |
| 16 | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 168 godziny | TAK |  |
| - Mierzone parametry. |  |  |  |
| 17 | EKG w każdym monitorze - możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora co najmniej 5 odprowadzeń EKG ( I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1 do V6) - pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 10-300 ud/min. Akcesoria na każdy monitor: - przewód pacjenta 5 odprowadzeniowy x 1 szt. - wzmocnienie AUTO, 0,25, 0,5, 1, 2, 4X | TAK |  |
| 18 | Analiza odcinka ST w każdym monitorze. Analiza odchylenia odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym. | TAK | . |
| 19 | Analiza arytmii w każdym monitorze. Rozpoznawanie min. 16 rodzajów zaburzeń. | TAK |  |
| 20 | Oddech w każdym monitorze. Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Wzmocnienie: 1x, 2x, 4x. Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 60 sekund. | TAK |  |
| 21 | Możliwość nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi w każdym monitorze. Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 – 480 minut z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Min. zakres pomiarowy: 10 – 270 mmHg Akcesoria na każdy monitor: - wężyk standardowy (dla dzieci i dorosłych) łączący mankiet z monitorem x 1 szt - mankiet do pomiaru NIBP, wielorazowy dla dorosłych x 3 szt. w różnych rozmiarach | TAK |  |
| 22 | Pomiaru saturacji w każdym monitorze. Pomiar z wykluczeniem artefaktów ruchowych. Zakres pomiarowy SpO2: 0 – 100%. Min. zakres pomiarowy pulsu: 25 – 250 ud./min. Akcesoria każdy monitor: - adapter łączący czujnik pomiarowy z monitorem x 1 szt. - czujnik do pomiaru SpO2 typu klips na palec x 2 szt. | TAK |  |
| 23 | Pomiaru temperatury w każdym monitorze. Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Min. zakres pomiarowy: 25 – 50,0 C dokładność minimum 0,1C Akcesoria na każdy monitor: - czujnik do pomiaru temp. powierzchniowej x 1 szt. | TAK |  |
| - Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 24 | Kompletny kabel EKG 3 odprowadzeniowy do każdego kardiomonitora | TAK |  |
| 25 | Przewód NIBP z trzema wielkościami mankietów do każdego kardiomonitora | TAK |  |
| 26 | Uchwyt ścienny z koszem | TAK |  |
| 27 | Serwis na terenie Polski (dostarczyć wykaz autoryzowanych serwisów) | TAK |  |
| 28 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi kardiomonitorów | TAK |  |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 30 | Okres gwarancji wynoszący min. 36 m-cy, liczony od daty przekazania do eksploatacji | TAK |  |
| 31 | Naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o tę przerwę. | TAK |  |
| 32 | Czas reakcji serwisu – max. 48 godziny od zgłoszenia awarii faxem, e-mailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby – dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku | TAK |  |
| 33 | Paszport techniczny dla każdego aparatu | TAK |  |
| 34 | Udokumentowanie każdego przeglądu i każdej naprawy raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika wpisem do paszportu technicznego. | TAK |  |
| 35 | Czas naprawy sprzętu - maks. 4 dni | TAK |  |
| 36 | Czas naprawy sprzętu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy - maks. 7 dni | TAK |  |
| 37 | Wartość rocznych przeglądów pogwarancyjnych obejmujących pełny serwis aparatu wraz z dojazdem - maks. w wysokości 350,00 zł brutto przez okres 5 lat | TAK |  |
| 38 | Możliwe przyczyn utraty gwarancji: …………………………………………………… …………………………………………………… | Podać jakie |  |
| 39 | Dokumentacja serwisowa w zakresie czynności wykonywanych przez użytkownika | TAK |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane urządzenie jest kompletne i  po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo  pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, katalogi w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych.

…………………………………..                                                               ……………….…..………………….………..

(miejscowość i data)                                                                     (podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej)