.........................................................                                                                                       Załącznik Nr 1
  (Nazwa  Wykonawcy)

PARAMETRY   TECHNICZNE

ZADANIE  2  -  KARDIOMONITOR MODUŁOWO – KOMPAKTOWY – 1 szt.

Producent  ………………………….………………………………………

Model …………………………………………………………………………

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | - Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor fabrycznie nowy, niepowystawowy, rok produkcji 2015. |  | TAK |  |
| - Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4,5 kg | TAK |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia będący jednocześnie wieszakiem do zamocowania monitora na poręczy łóżka. | TAK |  |
| 3 | Kardiomonitor odporny na zalanie wodą – stopień ochrony IPX1 lub lepszy | TAK |  |
| 4 | Kardiomonitor z kolorowym ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800 x 600 pikseli | TAK |  |
| 5 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 6 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów, co najmniej 72 godz. | TAK |  |
| 7 | Zapamiętywanie i wyświetlanie na ekranie krzywych dynamicznych (funkcja „full disclosure”) z co najmniej 12 godzin | TAK |  |
| 8 | Zapamiętywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | TAK |  |
| 9 | Pomiar EKG: | TAK |  |
|  | - zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK |  |
|  | - jednoczesne wyświetlanie co najmniej 2 wybranych odprowadzeń EKG - w ofercie odpowiedni przewód EKG. | TAK |  |
|  | - dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | TAK |  |
|  | - prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s. | TAK |  |
|  | - detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |  |
|  | - wzmocnienie x 0,125; x 0,25; x 0,5; x 1; x 2; x 4. | TAK |  |
|  | - regulacja wzmocnienia AUTO. | TAK |  |
|  | - analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie co najmniej od -1,5 do +1,5 mV | TAK |  |
|  | - prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
|  | - analiza zaburzeń rytmu – wykrywanie co najmniej 20 kategorii zaburzeń | TAK |  |
| 10 | Pomiar oddechów (RESP): | TAK |  |
|  | - impedencyjna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | - zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | TAK |  |
|  | - dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
|  | - prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s | TAK |  |
| 11 | Pomiar saturacji (SpO2): | TAK |  |
|  | - zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
|  | - zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. | TAK |  |
|  | - monitor wyposażony w funkcję pozwalającą na jednoczesny pomiar nieinwazyj-nego ciśnienia i saturacji na tej samej kończynie bez wywoływania alarmu | TAK |  |
|  | - dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  |
|  | - w ofercie z monitorem czujnik SpO2 na palec oraz przewód połączeniowy | TAK |  |
| 12 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP): | TAK |  |
|  | - oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
|  | - zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. | TAK |  |
|  | - zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | TAK |  |
|  | - tryb pomiaru: - AUTO (zakres programowania interwałów w trybie AUTO, co najmniej 1÷360 min) - ręczny, - ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 minut). | TAK |  |
|  | - funkcja ułatwiająca nakłucie żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas | TAK |  |
|  | - w ofercie z monitorem mankiet średni dla dorosłych oraz rura połączeniowa do mankietu | TAK |  |
| 13 | Pomiar temperatury (TEMP): |  |  |
|  | - zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | TAK |  |
|  | - dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK |  |
|  | - możliwość jednoczesnego wyświetlania trzech wartości temperatury: dwie temp. ciała i temp. różnicowa | TAK |  |
|  | - w ofercie z monitorem czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
| 14 | Pomiar inwazyjnego ciśnienia (IBP): | TAK |  |
|  | - zakres pomiarowy co najmniej od -40 do +300 mmHg – wyświetlanie dwóch krzywych jednocześnie wraz z wartościami ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich oraz częstością pulsu. | TAK |  |
|  | - możliwość podłączenia monitora ciśnienia śródczaszkowego. W przypadku monitorowania ciśnienia ICP, obliczanie i wyświetlanie wartości CPP | TAK |  |
|  | - w ofercie z monitorem przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia, 2 jednorazowe przetworniki ciśnienia, płytka do przetworników, uchwyt mocujący płytkę do statywu | TAK |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy monitora o wymienny przez użytkownika moduł pomiarowy stężenia CO2 (pomiar w strumieniu bocznym). | TAK |  |
| 16 | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| 17 | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. | TAK |  |
|  | - akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów . | TAK |  |
|  | - możliwość czasowego zawieszenia alarmów co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
| 18 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
| 19 | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | TAK |  |
| 20 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, umieszczonego w kardiomonitorze wymienialnego przez użytkownika. | TAK |  |
|  | - czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu EKG, SpO2 oraz NIBP (pomiar NIBP co 15 min. ), nie krótszy niż 4 godziny. | TAK |  |
|  | - czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. | TAK |  |
| 21 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w istniejącej sieci oddziału intensywnej terapii: | TAK |  |
|  | - możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych | TAK |  |
|  | - monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | TAK |  |
|  | - monitor przystosowany do współpracy w sieci z zainstalowanymi na oddziale intensywnej terapii kardiomonitorami iPM12 firmy Mindray | TAK |  |
| 22 | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA | TAK |  |
| 23 | Złącze wyjścia sygnałów do synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
| 24 | Kardiomonitor wyposażony w gniazdo USB (przenoszenia konfiguracji między kardiomonitorami, eksport danych na pamięć USB) | TAK |  |
| 25 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | TAK |  |
| 27 | Akcesoria kardiomonitora kompatybilne z zainstalowanym na oddziale intensywnej terapii kardiomonitorami iPM12 firmy Mindray | TAK |  |
| - Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 28 | Kompletny kabel EKG 3 odprowadzeniowy | TAK |  |
| 29 | Przewód NIBP z trzema wielkościami mankietów | TAK |  |
| 30 | Serwis na terenie Polski (dostarczyć wykaz autoryzowanych serwisów) | TAK |  |
| 31 | Uchwyt ścienny z koszem na akcesoria | TAK |  |
| 32 | Szkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi kardiomonitora | TAK |  |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 34 | Okres gwarancji wynoszący min. 36 m-cy, liczony od daty przekazania do eksploatacji | TAK |  |
| 35 | Naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o tę przerwę. | TAK |  |
| 36 | Czas reakcji serwisu – max. 48 godziny od zgłoszenia awarii faxem, e-mailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby – dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku | TAK |  |
| 37 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 38 | Udokumentowanie każdego przeglądu i każdej naprawy raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | TAK |  |
| 39 | Czas naprawy sprzętu - maks. 4 dni | TAK |  |
| 40 | Czas naprawy sprzętu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy - maks. 7 dni | TAK |  |
| 41 | Wartość rocznych przeglądów pogwarancyjnych obejmujących pełny serwis aparatu maks. w wysokości 350 zł brutto z dojazdem przez okres 5 lat. | TAK |  |
| 42 | Możliwe przyczyny utraty gwarancji …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. | Podać jakie |  |
| 43 | Dokumentacja serwisowa w zakresie czynności wykonywanych przez użytkownika | TAK |  |

Oświadczamy, że:

- oferowane urządzenie jest kompletne i  po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo  pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, katalogi w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych.

…………………………………..                                                                                            ……………….…..………………….………..

(miejscowość i data)                                                                                           (podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej)