.........................................................                                                                                       Załącznik Nr 1
  (Nazwa  Wykonawcy)

PARAMETRY   TECHNICZNE

ZADANIE  1  -  MYJNIA – DEZYNFEKTOR  DO NARZĘDZI

Model …………………………………………………………………………

Producent  ………………………….………………………………………

Kraj pochodzenia: ....................................................................................

| #### L.p. | Opis | Parametry wymagane | Parametry opisywane |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji 2015 |  | TAK |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Komora przelotowa, dwudrzwiowa | TAK |  |
| 2 | Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do załadunku i rozładunku komory na wysokości w zakresie 800 - 900 mm | TAK |  |
| 3 | Wymiary myjni: - wysokość nie większa niż 190 cm, - szerokość nie większa niż 70 cm, - głębokość nie większa niż 70 cm | TAK |  |
| 4 | Pojemność komory 250 l, minimum10 tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1 | TAK |  |
| 5 | Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie | TAK |  |
| 6 | Zasilanie elektryczne 400[V], zasilanie w wodę ½ ” (możliwość podłączenia wody zimnej, ciepłej, demineralizowanej, odpływ kanalizacyjny 25mm, moc urządzenia max. 10 kW | TAK |  |
| 7 | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej klasy min. AISI 316L | TAK |  |
| 8 | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji, bez wystających śrub i innych wystających elementów, których mycie jest utrudnione. | TAK |  |
| 9 | Drzwi komory myjącej w pełni przeszklone | TAK |  |
| 10 | Myjnia wyposażona w wydajną pompę cyrkulacyjną o mocy do 750W | TAK |  |
| 11 | Wydajność pompy cyrkulacyjnej min. 600 l/min | TAK |  |
| 12 | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej | TAK |  |
| 13 | Temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C | TAK |  |
| 14 | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | TAK |  |
| 15 | Minimum trójstopniowy system mechanicznych filtrów wody zuzytej | TAK |  |
| 16 | Minimum trzy pompy dozujące, z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie | TAK |  |
| 17 | Ilość pojemników na płynne środki chemiczne do umieszczenia wewnątrz urządzenia – min. 3 pojemniki po 5 l każdy | TAK |  |
| 18 | Automatyczny pomiar ilości dozowanych środków przez każdą z pomp dozujących płynne środki chemiczne | TAK |  |
| 19 | Kontrola poziomu płynnych środków chemicznych w zbiornikach | TAK |  |
| 20 | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | TAK |  |
| 21 | Optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach | TAK |  |
| 22 | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK |  |
| 23 | Sterownik urządzenia wyposażony w system dotykowy z kolorowym wyświetlaczem LCD | TAK |  |
| 24 | Wbudowana drukarka parametrów cyklu po stronie rozładowczej | TAK |  |
| 25 | Programowalna książka serwisowa w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego | TAK |  |
| 26 | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej | TAK |  |
| 27 | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem | TAK |  |
| 28 | Programy mycia dezynfekcji termicznej kontrolowane wg A0 oraz dezynfekcji termiczno-chemicznej | TAK |  |
| 29 | Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do 930C, pomiar temperatury monitorowany za pomocą dwóch niezależnych czujników temperatury | TAK |  |
| 30 | Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 30 (w tym 15 predefiniowanych i 15 do zaprogramowania przez użytkownika) | TAK |  |
| 31 | Fabryczny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni dezynfektora z osadów mineralnych. | TAK |  |
| 32 | Myjnia wyposażona w system kondensacji pary z powietrza usuwanego nie wykorzystujący wody | TAK |  |
| 33 | Suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu, wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny klasy min. HEPA H14 | TAK |  |
| 34 | Maksymalna moc elementów grzejnych suszarki - 4 kW, przy minimalnej wydajności 250m³/h | TAK |  |
| 35 | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego | TAK |  |
| 36 | Wbudowany port komunikacyjny (RS 232 lub Ethernet) umożliwiający podłączenie zewnętrznej drukarki oraz przeprowadzenie walidacji procesu | TAK |  |
| 37 | Wbudowany port USB umożliwiający archiwizację za pomocą nośnika danych typu pendrive (dane w formacie umożliwiającym otworzenie na standardowym komputerze klasy PC – nie wymagające dodatkowego oprogramowania) | TAK |  |
| 38 | Oświetlenie elektryczne wewnątrz komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia | TAK |  |
| 39 | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa | TAK |  |
| 40 | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883 potwierdzona przez niezależną instytucję certyfikującą | TAK, dołączyć dokument |  |
| 41 | Dostęp serwisowy od frontu urządzenia | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 42 | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 10 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm). Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Demontowalne zakończenia ramion natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza. Ilość – 1 szt. | TAK |  |
| 43 | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu anestezjologicznego o pojemności min. 4 zestawów anestezjologicznych w tym nie mniej niż 12 węży anestezjologicznych. Ilość – 1 szt. | TAK |  |
| 44 | Wsad do mycia i dezynfekcji obuwia chirurgicznego – pojemność nie mniej niż 15 par obuwia. Ilość – 1 szt. | TAK |  |
| 45 | Taca narzędziowa „duża” o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1 (480x250x50 mm). Wykonanie ze stali kwasoodpornej. Ilość – 8 szt. | TAK |  |
| 46 | Taca narzędziowa „mała” o wym. zgodnych ze standardem DIN ½ (240x250x50 mm). Wykonanie ze stali kwasoodpornej. Ilość – 4 szt. | TAK |  |
| 47 | Taca o drobnych oczkach (1,5 mm ±10%) z mocowaną zatrzaskowo pokrywą. Wymiary tacy 210x150x40 mm (±10%). Wykonanie ze stali kwasoodpornej. Ilość 2 szt | TAK |  |
| 48 | Komplet płynnych środków chemicznych, na których zostało zwalidowane urządzenie: - myjący – 2 szt., - neutralizator – 2 szt., - płuczący – 2 szt., Opakowania 5 (±5) dm 3 | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 49 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 50 | Gwarancja min. 36 miesięcy od daty uruchomienia | TAK |  |
| 51 | Wykonanie zabudowy urządzenia w miejscu instalacji | TAK |  |
| 52 | Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie trwania gwarancji co 6 miesięcy lub zgodnie z wymaganiami producenta wraz z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 53 | Wymiana aparatu na nowy przy co najmniej trzykrotnej awarii w ciągu 1 roku uniemożliwiającej wykorzystywanie aparatu zgodnie z przeznaczeniem | TAK |  |
| 54 | Czas usunięcia awarii – najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych – nie może przekroczyć 5 dni liczonych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 55 | W przypadku konieczności wymiany całego aparatu - instalacja i uruchomienie wymienionego aparatu nie może przekroczyć 2-ch (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 56 | Możliwość zgłoszenia awarii 24h/dobę, 365 dni/rok. | TAK |  |
| 57 | Czas przyjazdu serwisu do 48 godz. | TAK |  |
| 58 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy. | TAK |  |
| 59 | Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat. | TAK |  |
| 60 | Wartość rocznych przeglądów pogwarancyjnych obejmujących pełny serwis aparatu z dojazdem maks. 2 000,00 zł brutto przez okres 5 lat. | TAK |  |
| 61 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu |  |  |
| 62 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi serwisowej sprzętu wraz z autoryzacją producenta. | TAK |  |
| 63 | Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot. | TAK |  |
| 64 | Możliwe przyczyny utraty gwarancji ……………………………………… | podać jakie |  |
| 65 | Wykaz dostawców upoważnionych przez producenta do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych lub eksploatacyjnych na terenie Polski. | TAK |  |
| 66 | Paszport techniczny | TAK |  |

Parametry określone jako „TAK” oraz parametry liczbowe  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wyniki badania wody dla m. Krasnystaw znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.pgkkrasnystaw.pl/ofirmie/jakosc-wody

Oświadczamy, że:

- Oferowane powyżej  urządzenie jest kompletne i  po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy  zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych,

gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom

usług medycznych.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, foldery z dokładnym opisem technicznym oferowanego sprzętu  zaopatrzone w zdjęcia lub rysunki techniczne.

……………………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy