.........................................................                                                                                       Załącznik Nr 1
  (Nazwa  Wykonawcy)

PARAMETRY   TECHNICZNE

ZADANIE  2  -  MYJNIA – DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW

Model …………………………………………………………………………

Producent  ………………………….………………………………………

Kraj pochodzenia: ....................................................................................

| #### L.p. | Opis | Parametry wymagane | Parametry opisywane |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie fabrycznie nowe, niepowystawowe, rok produkcji 2015 |  | TAK |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, słoje na mocz) i misek do mycia chorych | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja urządzenia umożliwiająca załadunek pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie wraz z zawartością. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja urządzenia zapewniająca samoczynne opróżnianie oferowanych pojemników (kaczki baseny) podczas zamykania drzwi. | TAK |  |
| 5 | Drzwi komory mycia z uszczelką silikonową zapewniająca całkowitą paroszczelność | TAK |  |
| 6 | Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 7 | Obudowa drzwi komory mycia z izolacją termiczną i akustyczną | TAK |  |
| 8 | Uchwyt naczyń sanitarnych na drzwiach dostosowany do basenów i kaczek. | TAK |  |
| 9 | Konstrukcja urządzenia zapewniająca umieszczanie pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie trzymanych za uchwyt bez konieczności manewrowania nimi przed umieszczeniem w komorze i dotykania innych ich powierzchni niż uchwyt. | TAK |  |
| 10 | Konstrukcja urządzenia oraz komora wykonane ze stal kwasoodpornej klasy min. AISI 316L | TAK |  |
| 11 | Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 50 cm, - głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm – wysokość urządzenia nie większa niż 145 cm, | TAK |  |
| 12 | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. | TAK |  |
| 13 | Minimum 3 różne programy mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 14 | Czas procesu płukania, mycia oraz dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min. | TAK |  |
| 15 | Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nieuzdatnioną. | TAK |  |
| 16 | Przyłącza wodne ½”. | TAK |  |
| 17 | Uniwersalny odpływ o średnicy 100÷110 mm z możliwością podłączenia do posadzki lub do ściany, w dostawie komplet węży zasilających i rur odpływowych. | TAK |  |
| 18 | Zużycie wody dla programu ekonomicznego nie przekraczające 12 litrów. | TAK |  |
| 19 | Zużycie wody dla programu normalnego nie przekraczające 17 litrów. | TAK |  |
| 20 | Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. | TAK |  |
| 21 | Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji z możliwością zmiany parametrów programów. | TAK |  |
| 22 | Panel sterujący z wyświetlaczem LCD w języku polskim, z możliwością dowolnego wyboru programu oraz możliwością odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidłowych cykli mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 23 | Funkcja prezentacji bieżącej temperatury w komorze na wyświetlaczu sterownika. | TAK |  |
| 24 | Dwa niezależne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 25 | Funkcja prezentacji wartości A0 na wyświetlaczu sterownika. | TAK |  |
| 26 | Funkcja prezentacji postępu procesu na wyświetlaczu sterownika. | TAK |  |
| 27 | W sterowniku zawarte min. 5 różnych programów płukania i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. | TAK |  |
| 28 | Wbudowany układ dozowania środka zmiękczającego wodę z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku. | TAK |  |
| 29 | Wbudowany układ dozowania detergentu myjącego z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku. | TAK |  |
| 30 | Urządzenie wyposażone we wbudowaną szafkę zamykaną na klucz do umieszczania 2 pojemników o objętości 5 dm3 każdy. | TAK |  |
| 31 | Urządzenie wyposażone w zbiornik na wodę ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 32 | Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej w celu uniemożliwienia jej skażenia. | TAK |  |
| 33 | Automatyczna dezynfekcja termiczna wody w bojlerze | TAK |  |
| 34 | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną [zabezpieczona przed uszkodzeniem elementu grzejnego (grzałki) i osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej], gwarantująca stały strumień pary | TAK |  |
| 35 | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc zasilania nie przekraczająca 3 kW. | TAK |  |
| 36 | Pompa wody o mocy 750- 800 W | TAK |  |
| 37 | Wszystkie podzespoły urządzenia pracują pod napięciem 24 V (poza pompą obiegową oraz grzałką) | TAK |  |
| 38 | Orurowanie wykonane z miedzi | TAK |  |
| 39 | Urządzenie wyposażone we wbudowany wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. | TAK |  |
| 40 | Pojemność minimalna: - jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” - lub 3 „kaczki” | TAK |  |
| 41 | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych, wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
| 42 | Dezynfekcja termiczna mytych wyrobów w oparciu o zadaną wartość A0 (możliwość zmiany wartości A0 wg wymagań użytkownika od 60 - 3000) i w oparciu o zadaną temperaturę i czas. | TAK |  |
| 43 | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą wszystkich dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia oraz dysz. | TAK |  |
| 44 | Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu | TAK |  |
| 45 | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883 potwierdzona przez niezależną instytucję certyfikującą. | TAK |  |
| 46 | Wyposażenie: - baseny wykonane z tworzywa sztucznego – 10 szt. - kaczki wykonane z tworzywa sztucznego – 10 szt., - komplet płynnych środków chemicznych, na których zostało zwalidowane urządzenie: - detergent myjący – opakowanie 5dm3 – 2 szt., - środek zmiękczający wodę – opakowanie 5dm3 – 2 szt. | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  | TAK |  |
| 47 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 48 | Gwarancja min. 36 miesięcy od daty uruchomienia | TAK |  |
| 49 | Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie trwania gwarancji co 6 miesięcy z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 50 | Wymiana aparatu na nowy przy co najmniej trzykrotnej awarii uniemożliwiającej wykorzystywanie aparatu zgodnie z przeznaczeniem | TAK |  |
| 51 | Czas usunięcia awarii – najpóźniej w ciągu 5-ciu (pięciu) dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych – nie może przekroczyć 7 (siedmiu) dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 52 | W przypadku konieczności wymiany całego aparatu - instalacja i uruchomienie wymienionego aparatu nie może przekroczyć 2-ch (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 53 | Możliwość zgłoszenia awarii 24h/dobę, 365 dni/rok. | TAK |  |
| 54 | Czas przyjazdu serwisu do 48 godz. w dni robocze. | TAK |  |
| 55 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy. | TAK |  |
| 56 | Dostępność części zamiennych – nie mniejsza niż 10 lat. | TAK |  |
| 57 | Wartość rocznych przeglądów pogwarancyjnych obejmujących pełny serwis aparatu wraz z dojazdem maks. w wysokości 500 zł brutto (dot. 1 urządzenia) przez okres 5 lat. | TAK |  |
| 58 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu | TAK |  |
| 59 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi serwisowej sprzętu wraz z autoryzacją producenta. | TAK |  |
| 60 | Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż wykonawca podmiot. | TAK |  |
| 61 | Wykaz dostawców upoważnionych przez producenta do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych lub eksploatacyjnych na terenie Polski ………………….. ………………………………………………………………………………………………… | TAK, podać |  |
| 62 | Paszport techniczny | TAK |  |

Parametry określone jako „TAK” oraz parametry liczbowe  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wyniki badania wody dla m. Krasnystaw znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.pgkkrasnystaw.pl/ofirmie/jakosc-wody

Oświadczamy, że:

- Oferowane powyżej  urządzenie jest kompletne i  po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy  zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych,

gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom

usług medycznych.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, foldery z dokładnym opisem technicznym oferowanego sprzętu  zaopatrzone w zdjęcia lub rysunki techniczne.

……………………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy