.........................................................	                                                                                                             Załącznik Nr 1

(Nazwa  Wykonawcy)

ELEKTROKARDIOGRAF – 2 szt.

Nazwa urządzenia (model, typ)  ............................................................

Producent: ..................................................................................................

Kraj pochodzenia: .....................................................................................

| Lp. | Opis parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapis 3, 6 lub 12 kanałów EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 2 | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 3 | Częstość próbkowania min. 1000 Hz | TAK |  |
| 4 | CMRR min. 100dB | TAK |  |
| 5 | Przetwornik AC 24bit | TAK |  |
| 6 | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 7” i rozdzielczości min. 320x240 pikseli umożliwiający czytelny podgląd 12 kanałów EKG | TAK |  |
| 7 | Wbudowana klawiatura typu QWERTY wraz z klawiszami funkcyjnymi | TAK |  |
| 8 | Zapis w trybie automatycznym lub manualnym | TAK |  |
| 9 | Zakres pomiaru HR: 20÷240bpm | TAK |  |
| 10 | Akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |
| 11 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod ze skórą pacjenta | TAK |  |
| 12 | Wykrywanie impulsów stymulatora serca | TAK |  |
| 13 | Wbudowane wysokiej klasy filtry dla maksymalnej eliminacji zakłóceń: - mięśniowych 25Hz, 35Hz, - sieciowych 50Hz/60Hz, - falowania izolinii, | TAK |  |
| 14 | Automatyczna regulacja izolinii | TAK |  |
| 15 | Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK |  |
| 16 | Wbudowana pamięć na min. 500 badań | TAK |  |
| 17 | Możliwość wydruku 3, 6 lub 12 kanałów EKG | TAK |  |
| 18 | Regulowana prędkość zapisu/przesuwu papieru: 5, 10, 25, 50mm/s | TAK |  |
| 19 | Regulowany woltaż sygnału EKG: 2.5, 5, 10, 20mm/mV | TAK |  |
| 20 | Wydruk na papierze termicznym o szerokości 110÷112mm | TAK |  |
| 21 | Wbudowana drukarka z liniową głowicą termiczną | TAK |  |
| 22 | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki przez port USB i wydruk badania na A4 | TAK |  |
| 23 | Wbudowany moduł automatycznej analizy HES zgodną z normą EN 60601-2-51 i interpretacji zależnej od wieku pacjenta (z uwzględnieniem dni, miesięcy i lat) | TAK |  |
| 24 | Wbudowane 2 interfejsy komunikacyjne USB | TAK |  |
| 25 | Możliwość współpracy z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym rejestrację, analizę i archiwizację zapisów EKG na PC | TAK |  |
| 26 | Zasilanie aparatu sieciowe i akumulatorowe, wbudowany bezobsługowy akumulator lit-ion o pojemności min. 2200mAh z ładowarką | TAK |  |
| 27 | Waga aparatu maksymalnie 1,8 kg (z wyposażeniem) | TAK |  |
| 28 | Wymiary aparatu | podać |  |
| 29 | Pobór mocy maksymalnie 30VA | TAK |  |
| 30 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 31 | Obwody wejściowe zabezpieczone przed impulsem defibrylującym CF | TAK |  |
| 32 | Impedancja wejściowa min. 10MΩ | TAK |  |
| 33 | W zestawie z aparatem kabel pacjenta, 4 elektrody klamrowe i 6 elektrod przedsercowych | TAK |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 34 | Urządzenie fabryczne nowe - rok produkcji 2015 r | TAK |  |
| 35 | Spełniane wymagania normy – wymagane złożenie oświadczenia - EN 60601-1, - EN 60601-1-2, - EN 60601-2-25, - EN 60601-2-51 | TAK |  |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej | TAK |  |
| 37 | Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie | TAK |  |
| 38 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 39 | Okres gwarancji wynosi ………. miesięcy |  |  |

Parametry określone jako „TAK”  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

| Oświadczamy, że: - Oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. - Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uwaga: Do oferty należy dołączyć katalogi, foldery, firmowe materiały informacyjne z dokładnym opisem technicznym oferowanego sprzętu zaopatrzone w zdjęcia lub rysunki techniczne, pozwalające na jednoznaczne potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego. ….………………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy) |  |  |