Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet 1

| Materiały i zestawy operacyjne do zabiegu fakoemulsyfikacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto za okres 36 miesięcy | Stawka VAT | Wartość brutto za okres 36 miesięcy | Producent, nr katalogowy |
| 1 | Jednorazowy jałowy zestaw operacyjny | 2700 zest. |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyn BSS do irygacji wewnątrzgałkowych | 2700 zest. |  |  |  |  |  |
| 3 | Soczewki | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | x |  | x |
| Razem słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł |  |  |  |  |  |  |  |

Pozycja 1 – Jednorazowy jałowy zestaw operacyjny:

| L.p. | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 kaseta płynowa kompatybilna z oferowanym sprzętem |  |  |
| 2. | 1 TIP do fakoemulsyfikacji kompatybilny z oferowanym sprzętem - z łukowatym wybrzuszeniem w części dystalnej |  |  |
| 3. | 1 nóż SLIT 2,2 mm do otwarcia komory przedniej |  |  |
| 4. | 1 nóż typu SIDEPORT 1,2 mm do paracentezy |  |  |
| 5. | 1 obłożenie stolika o wymiarach 140 x 140 cm (+/- 10 cm) |  |  |
| 6. | 1 obłożenie pacjenta o wymiarach 150 x 150 cm (+/- 10 cm) z workiem i folią |  |  |
| 7. | 2 osłony na podłokietniki |  |  |
| 8. | 1 chusta dodatkowa o wymiarach 150 x 150 cm (+/- 5 cm) |  |  |
| 9. | 1 osłonka na tip 2,2 mm i komora testowa |  |  |
| 10. | 1 cystostom |  |  |
| 11. | 2 kaniule 27 G do hydrodysekcji, spłaszczone |  |  |
| 12. | 1 kaniula 25 G do irygacji |  |  |
| 13. | 1 kaniula 27 G do wiskoelastyku |  |  |
| 14. | 1 sączek długości 15 - 20 cm do odprowadzania płynu |  |  |
| 15. | 6 mikrogąbek |  |  |
| 16. | 2 przylepce o długości 13 – 16 cm i szerokości 2 – 3 cm |  |  |
| 17. | 1 strzykawka 10ml LUER-LOCK |  |  |
| 18. | 2 strzykawki 3 ml LUER-LOCK |  |  |
| 19. | 1 strzykawka insulinówka |  |  |
| 20. | 2 kieliszki |  |  |
| 21. | 1 rozwórka Barraquera |  |  |
| 22. | 1 osłonka plastikowa na oko |  |  |
| 23. | 1 ocznik (podkładka pod osłonkę na oko) |  |  |
| 24. | 6 gazików o wymiarach 8 x 8 cm |  |  |
| 25. | 5 ręczników papierowych |  |  |
| 26. | 2 spongi wykonane z gazika |  |  |
| 27. | 1 penseta jednorazowa do odkażania pola operacyjnego |  |  |
| 28. | jednorazowy kartridż do implantacji soczewki, kompatybilny z głowicą do implantacji soczewek |  |  |
|  | Parametry oceniane |  |  |
| 1 | Nóż 2,2 mm typu SLIT obustronnie ostrzony | Tak – 10 pkt |  |
|  |  | Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Nóż do paracentezy | Zagięty – 10 pkt |  |
|  |  | Prosty – 0 pkt |  |

Parametry graniczne aparatu do fakoemulsyfikacji:

Producent: …………………………………………………………………………….

Typ/model: ……………………………………………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane w 2015 lub 2016 roku | Podać |  |
| 2 | Głowica z 4-kryształowym elementem piezoelektrycznym | Tak |  |
| 3 | Głowica umożliwiająca oprócz pracy z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy). Ruch oscylacyjny niezależny od ruchów wzdłużnych | Tak |  |
| 4 | Podciśnienie przy Irygacji / aspiracji do 650 mmHg + 3 końcówki do irygacji/aspiracji bimanualne | Tak |  |
| 5 | Praca z kontrolą liniową mocy w trybie fako ciągłego, pulsacyjnego, burst | Tak |  |
| 6 | W trybie burst możliwość jednoczasowej kontroli: mocy ultradźwięków i przerw pomiędzy wiązkami energii ultradźwiękowej | Tak |  |
| 7 | Diatermia zintegrowana z aparatem | Tak |  |
| 8 | Refluks | Tak |  |
| 9 | Sterownik bezprzewodowy nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji – programowany z konsoli | Tak |  |
| 10 | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | Tak |  |
| 11 | Podciśnienie przy fakoemulsyfikacji do 650 mmHg | Tak |  |
| 12 | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych (czytelne komunikaty) | Tak |  |
| 13 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 14 | Komunikaty na ekranie urządzenia w języku polskim |  |  |
| 15 | Zasilanie 220-240 v / 50 – 60 Hz | Tak |  |
| 16 | Klasa ochronności I | Tak |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 18 | Napęd pneumatyczny noża do witrektomii | Tak |  |
| 19 | Możliwość pracy noża pneumatycznego z prędkością powyżej 2500 cięć/min. | Tak |  |
| 20 | Pompa perystaltyczna | Tak |  |
| 21 | Złącze USB | Tak |  |
| 22 | Możliwość współpracy z urządzeniami do zapisu video parametrów wykonywanego zabiegu | Tak |  |
| 23 | Możliwość współpracy z głowicą do implantacji soczewek | Tak |  |
| 24 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy, obejmująca bezpłatne naprawy, wymiany podzespołów, okresowe przeglądy serwisowe | Tak |  |
| 25 | Przystąpienie serwisu do naprawy od chwili zgłoszenia max 72 godz. (w dni robocze) | Tak |  |
| 26 | Aparat zastępczy przy naprawach trwających dłużej niż 3 dni robocze | Tak |  |
|  | Konfiguracja aparatu do fakoemulsyfikacji – wyszczególnienie: |  |  |
| 1 | Konsola aparatu | 1 szt. |  |
| 2 | Przełącznik nożny | 1 szt. |  |
| 3 | Pilot | 1 szt. |  |
| 4 | Pokrowiec do sprzętu | 1 szt. |  |
| 5 | Końcówki do Irygacji / Aspiracji bimanualne | 3 szt. |  |
| 6 | Pęseta diatermiczna prosta | 2 szt. |  |
| 7 | Kabel do diatermii | 2 szt. |  |
| 8 | Karta pamięci | 1 szt. |  |
| 9 | Kluczyk metalowy do odkręcania tipów | 2 szt. |  |
| 10 | Głowice ultradźwiękowe | 3 szt. |  |
| 11 | Głowica do implantacji soczewek | 2 szt. |  |

Uwaga!

- Zaoferowane powyżej parametry wymagane aparatu muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty firmowych materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia. W przypadku pojedynczych parametrów nie występujących w materiałach firmowych Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta.

- Oferta, nie posiadająca wszystkich parametrów wymaganych będzie podlegała odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny.

Oświadczamy, że:

- Oferowany aparat jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

- Oferowany aparat, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo  pacjentów i personelu medycznego 
oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Pozycja nr 2 - Płyn BSS do irygacji wewnątrzgałkowych:

Jałowy, fizjologiczny roztwór zawierający NaCl o stężeniu 0,64 % i KCl o stężeniu 0,075% oraz dwuwodzian wapnia. Opakowanie elastyczne z tworzywa sztucznego o pojemności 500 ml, zakończone gumowym korkiem z metalowym zabezpieczeniem osadzonym na twardej, stożkowatej szyjce długości min. 
65 mm i średnicy w zakresie 15 – 25 mm.

Pozycja nr 3 – Soczewki:

zwijalne, jednoczęściowe, akrylowe, hydrofobowe o zawartości wody poniżej 0,5%, typ optyki przednio-dwuwypukły, współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej, angulacja haptenów 0 stopni, część optyczna w rozmiarze 6.0 mm o długości całkowitej 13 mm, filtr UV, zakres dioptrażu od 6.0 do 30 dioptrii co 0,5 oraz 
od 31.0 do 40.0 co 1 dioptria.

……………………..…………. 							…………………………………………..

(miejscowość, data)                                                                                                                           (podpis i pieczęć Wykonawcy)