………………………………………………												Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 5

Dostawa odczynników do badań morfologii krwi metodą 5 diff wraz z dzierżawą dwóch analizatorów

Wymagania ogólne:

- Wymagany termin ważności odczynników nie krótszy niż  6 miesięcy, kalibratorów i kontroli nie krótszy niż 3 miesiące, w przypadku gdy materiał kontrolny będzie rozdysponowywany zgodnie z harmonogramem dostaw załączonym do umowy jako załącznik.

- Odczynniki płynne, gotowe do natychmiastowego użycia, nie zawierające cyjanku.

- Zamawiający wymaga aby wymieniony w zadaniu asortyment (odczynniki, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne) oraz krew kontrolna i oba analizatory pochodziły od tego samego producenta.

- Parametry aparatu podane w tabeli C „Zestawienie parametrów technicznych analizatora podstawowego” oraz w tabeli D „Zestawienie parametrów technicznych analizatora pomocniczego” stanowią minimalne wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych dzierżawionych aparatów.

- Oświadczamy, że oferowane aparaty są kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowane aparaty, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.

- W ramach umowy Wykonawca bezpłatnie wyposaży pracownię hematologii w:

- 2 fotele niezbędne do obsługi analizatorów,

- klimatyzator wraz z serwisem i przeglądami technicznymi w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy analizatorów.

- Wykonawca zapewni bezpłatnie zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości badań (Standlab).

- Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi aparatu potwierdzone certyfikatem oraz opiekę merytoryczną na cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wszystkich oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli itd.

…………………….………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)

Tabela A

Zestawienie kosztów odczynników

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na okres 12 m-cy | Wielkość opakowa nia | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto za okres 12 m-cy | Wartość VAT | Wartość brutto za okres 12 m-cy | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki do badań metodą 5 diff | 26 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem odczynniki |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x |

Tabela B

Zestawienie kosztów kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych

| L.p. | Nazwa | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto za okres 12 m-cy | Wartość VAT | Wartość brutto za okres 12 m-cy | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | adekwatnie do wskazanych ilości |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x | x | x |  |  |  | x |

Tabela C

Zestawienie parametrów technicznych analizatora podstawowego

PRODUCENT …………………………………………………………

MODEL ……………………………………………………………….

ROK PRODUKCJI ……………………………………………………

| L.p. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator hematologiczny, min. 2013 rok produkcji, minimum 22 parametrowy | TAK |  |
| 2 | Wydajność minimum 60 badań na godzinę | TAK |  |
| 3 | Rozdział leukocytów na minimum 5 populacji | TAK |  |
| 4 | Objętość aspirowanej próbki max. 30 µl dla każdego z trybów: CBC i CBC + 5Diff w systemie otwartym oraz 100 µl w systemie podajnikowym | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania oznaczeń CBC + 5Diff w trybie kapilarnym | TAK |  |
| 6 | Pomiar hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym wolnym od interferencji ze strony krwinek białych | TAK |  |
| 7 | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC, nie wyliczeniowe w oparciu o fluorescencyjną cystometrię przepływową | TAK |  |
| 8 | Automatyczny zintegrowany podajnik z mieszadłem na min. 20 probówek | TAK |  |
| 9 | Analizator przystosowany do pracy z kodami kreskowymi – zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 10 | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki: (CBC i CBC + 5Diff) z rzeczywistą oszczędnością odczynników w trybie CBC | TAK |  |
| 11 | Graficzna prezentacja wyników pomiarów dostępna na min. 1 scattergramie oraz min. 3 histogramach na ekranie LCD oraz na wydruku na drukarce laserowej | TAK |  |
| 12 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii | TAK |  |
| 13 | Liniowość (bez rozcieńczania): WBC min. do 350 x 103 /µl; PLT min. do 4000 x 103 /µl; HBG min. do 24 g/dl | TAK |  |
| 14 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów (metamielocyty, mielocyty, pro mielocyty) | TAK |  |
| 15 | Pamięć min. 10 000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta | TAK |  |
| 16 | Dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku | TAK |  |
| 17 | Zarządzanie odczynnikami - szacowanie przez system zużycia odczynników | TAK |  |
| 18 | Analizator posiadający moduł kontroli jakości zawierający dane liczbowe i graficzne, wykresy Levey – Jenningsa. Parametry krwi kontrolnej na 3 poziomach wczytywane z nośnika. | TAK |  |
| 19 | Automatyczne procedury konserwacji – codzienne czyszczenie analizatora musi być procedurą nie wymagającą otwierania analizatora, jedynie podstawienia odczynnika czyszczącego pod sondę aspiracyjną | TAK |  |
| 20 | Podłączenie analizatora do pracującego w laboratorium systemu informatycznego – komunikacja dwukierunkowa. Koszt podłączenia do systemu informatycznego ponosi Wykonawca. | TAK |  |
| 21 | Analizator wyposażony w komputer sterujący analizatorem, z kolorowym monitorem LCD min. 19” | TAK |  |
| 22 | Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres minimum 30 min. | TAK |  |
| 23 | Analizator oznakowany symbolem CE oraz spełniający dyrektywę IVD/98/79/EC | TAK |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 25 | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionego analizatora uwzględniający m.in.: koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
| 26 | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę 365 dni w roku. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24h od chwili zgłoszenia awarii a także do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 72 godziny licząc od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 27 | W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 72 godz. Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiadane, pracujące na posiadanych odczynnikach. | TAK |  |

Tabela D

Zestawienie parametrów technicznych analizatora pomocniczego

PRODUCENT …………………………………………………………

MODEL ………………………………………………………………..

ROK PRODUKCJI ……………………………………………………

| L.p. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator - min. 2006 rok produkcji | TAK |  |
| 2 | Analizator o tożsamych parametrach, metodzie pomiarowej, liniowościach, pracujący na tych samych odczynnikach i materiale kontrolnym co analizator podstawowy | TAK |  |
| 3 | Bez podajnika próbek | TAK |  |
| 4 | Rozdział leukocytów na minimum 5 populacji | TAK |  |
| 5 | Objętość aspirowanej próbki nie większa niż 50 µl | TAK |  |
| 6 | Analizator przystosowany do pracy z kodami kreskowymi – zewnętrzny czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 7 | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki: (CBC i CBC + 5Diff) z rzeczywistą oszczędnością odczynników w trybie CBC | TAK |  |
| 8 | Graficzna prezentacja wyników pomiarów dostępna na min. 1 scattergramie oraz min. 3 histogramach na ekranie LCD oraz na wydruku na drukarce laserowej | TAK |  |
| 9 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii | TAK |  |
| 10 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów (metamielocyty, mielocyty, pro mielocyty) | TAK |  |
| 11 | Pamięć min. 10 000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta | TAK |  |
| 12 | Dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku | TAK |  |
| 13 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym. Koszt podłączenia do systemu informatycznego ponosi Wykonawca. | TAK |  |
| 14 | Zarządzanie odczynnikami - szacowanie przez system zużycia odczynników | TAK |  |
| 15 | Analizator posiadający moduł kontroli jakości zawierający dane liczbowe i graficzne, wykresy Levey – Jenningsa. Parametry krwi kontrolnej na 3 poziomach wczytywane z nośnika. | TAK |  |
| 16 | Automatyczne procedury konserwacji – codzienne czyszczenie analizatora musi być procedurą nie wymagającą otwierania analizatora, jedynie podstawienia odczynnika czyszczącego pod sondę aspiracyjną | TAK |  |
| 17 | Analizator wyposażony w komputer sterujący analizatorem, z kolorowym monitorem LCD min. 19” | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres minimum 30 min. | TAK |  |
| 19 | Analizator oznakowany symbolem CE oraz spełniający dyrektywę IVD/98/79/EC | TAK |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 21 | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionego analizatora uwzględniający m.in.: koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
| 22 | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę 365 dni w roku. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24h od chwili zgłoszenia awarii a także do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 72 godziny licząc od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 23 | W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 72 godz. Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiadane, pracujące na posiadanych odczynnikach. | TAK |  |

Tabela E

Zestawienie kosztów dzierżawy

| Nazwa urządzenia | Czynsz miesięczny netto | Stawka VAT | Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy netto | Wartość podatku VAT | Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator podstawowy |  |  |  |  |  |
| Analizator pomocniczy |  |  |  |  |  |
| Razem | x | x |  |  |  |

Tabela F

Zbiorcze zestawienie wartości przedmiotu zamówienia

| Usługa | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy NETTO | Łączna wartość podatku VAT za okres 12 m-cy | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela A |  |  |  |
| Tabela B |  |  |  |
| Tabela E |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Uwaga !

Sumę wartości zamówienia (tabela F) za okres 12 miesięcy należy przenieść do formularza ofertowego.

…………………………………….                                                                                …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)