………………………………………………												Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 6

Dostawa pasków testowych do analizy moczu wraz z dzierżawą aparatu do odczytu pasków.

- Wymagany termin ważności pasków testowych nie krótszy niż  6 miesięcy.

- Zamawiający wymaga aby wymienione w zadaniu paski testowe oraz aparat do odczytu pasków pochodziły od tego samego producenta.

- Parametry aparatu podane w tabeli C „Zestawienie parametrów technicznych aparatu” stanowią minimalne wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych dzierżawionego aparatu.

- Oświadczamy, że oferowany aparat  jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowany aparat, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

- Wykonawca zapewni bezpłatnie materiały do wewnętrznej kontroli jakości badań oraz udział w zewnętrznej kontroli jakości badań co najmniej 6 razy w roku wraz 
z dostawą materiałów kontrolnych.

- Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi aparatu potwierdzone certyfikatem oraz opiekę merytoryczną na cały okres obowiązywania umowy.

…………………….………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)

Tabela A

Zestawienie kosztów pasków testowych

| L.p. | Nazwa testu | Ilość oznaczeń na okres 12 m-cy | Wielkość opakowa nia | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto za okres 12 m-cy | Wartość VAT | Wartość brutto za okres 12 m-cy | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe do analizy moczu | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem testy |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x |

Tabela B

Zestawienie kosztów kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych

| L.p. | Nazwa | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto za okres 12 m-cy | Wartość VAT | Wartość brutto za okres 12 m-cy | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | adekwatnie do wskazanych ilości |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x | x | x |  |  |  | x |

Tabela C

Zestawienie parametrów technicznych aparatu

PRODUCENT …………………………………………………………

MODEL ………………………………………………………………..

ROK PRODUKCJI …………………………………………………….

| L.p. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczyt 10 parametrów fizyko – chemicznych moczu: leukocyty, ciała ketonowe, białko, glukoza, azotyny, krew/hemoglobina, urobilinogen, pH, bilirubina, ciężar właściwy | TAK |  |
| 2 | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki glukozy i krwi | TAK |  |
| 3 | Kompensacja własnego zabarwienia moczu | TAK |  |
| 4 | Automatyczne określenie przez aparat zabarwienia próbki moczu | TAK |  |
| 5 | Możliwość wyboru klarowności moczu | TAK |  |
| 6 | Wydajność do 600 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 7 | Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny | TAK |  |
| 8 | Możliwość tworzenia reportów wyników wymagających weryfikacji np. przeprowadzenia badania mikroskopowego | TAK |  |
| 9 | Możliwość wpisywania wyników mikroskopowej oceny osadu moczu do wyniku w aparacie | TAK |  |
| 10 | Możliwość bezpośredniej współpracy z analizatorem osadu | TAK |  |
| 11 | Pamięć 1000 wyników pacjentów i 300 wyników z kontroli jakości | TAK |  |
| 12 | Możliwość wprowadzenia kryteriów definiujących wartości przesiewowe i patologiczne | TAK |  |
| 13 | Pasek do codziennej kalibracji zainstalowany na stałe w aparacie | TAK |  |
| 14 | Możliwość współpracy z siecią komputerową oraz czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
| 15 | Podłączenie aparatu do pracującego w laboratorium systemu informatycznego – komunikacja dwukierunkowa bez tworzenia nowego stanowiska komputerowego. Koszt podłączenia do systemu informatycznego ponosi Wykonawca. | TAK |  |
| 16 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 18 | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionego analizatora uwzględniający m.in.: koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
| 19 | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę 365 dni w roku. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24h od chwili zgłoszenia awarii a także do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 72 godziny licząc od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
|  | W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 72 godz. Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiadane, pracujące na posiadanych odczynnikach. | TAK |  |

Tabela D

Zestawienie kosztów dzierżawy

| Nazwa urządzenia | Czynsz miesięczny netto | Stawka VAT | Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy netto | Wartość podatku VAT | Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do odczytu pasków |  |  |  |  |  |
| Razem | x | x |  |  |  |

Tabela E

Zbiorcze zestawienie wartości przedmiotu zamówienia

| Usługa | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy NETTO | Łączna wartość podatku VAT za okres 12 m-cy | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela A |  |  |  |
| Tabela B |  |  |  |
| Tabela D |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Uwaga !

Sumę wartości zamówienia (tabela E) za okres 12 miesięcy należy przenieść do formularza ofertowego.

…………………………………….                                                                                …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)