Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto za 36 m-cy | Stawka VAT | Wartość brutto za 36 m-cy | Producent/ numer katalogowy/ nazwa handlowa | Minimalna ilość w banku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewki wewnątrzgałkowe I: - tylnokomorowe, zwijalne, - hydrofobowe lub hydrofilne - jednoczęściowe, 2 hapteny - posiadające filtr UV - asferyczne - angulacja 0 stopni - dioptraż od 0 do 30 D minimum co 0,5D - stała A dla wszystkich dioptraży od 118,0 – 120,0 - średnica całkowita 12,5 – 13,0 mm - średnica części optycznej 5,5 – 6,0 mm - 3 zestawy implantacyjne – indżektor wielorazowego użytku z jednorazowym kartridżem i pęsetą ułatwiającą włożenie soczewki do kartridża - ostra krawędź części optycznej na pełnym obwodzie | 2200 | szt. |  |  |  |  |  | 180 |
| 2. | Soczewki wewnątrzgałkowe II: - tylnokomorowe, zwijalne, - wykonane z akrylu hydrofobowego - jednoczęściowe, 2 hapteny - posiadające filtr UV - asferyczne - angulacja do 5 stopni - dioptraż od 6 do 30 D minimum co 0,5D - stała A dla wszystkich dioptraży od 118,0 do 120,0 - średnica całkowita 12,5 – 13,0 mm - średnica części optycznej 5,5 – 6,0 mm - 3 zestawy implantacyjne – indżektor wielorazowego użytku z jednorazowym kartridżem i pęsetą ułatwiającą włożenie soczewki do kartridża lub fabrycznie zapakowane w 1-razowy injector - ostra krawędź części optycznej na pełnym obwodzie | 400 | szt. |  |  |  |  |  | 60 |
| 3. | Hialuronian sodu o stężeniach: 1% 1,4% - 1,6% 2,3% - 3% Objętość ampułek 0,85 – 1 ml | 2000 |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

Parametry oceniane dla kryterium walory użytkowe:

| L.p. | Parametr oceniany |  | Parametr oferowany (podać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Soczewki wewnątrzgałkowe I | Soczewki wewnątrzgałkowe II |
| 1. | Stopień uwodnienia | 0 - 5 % |  |  |
|  |  | 5,1% – 26% |  |  |
|  |  | powyżej 26% |  |  |
| 2. | Współczynnik refrakcji | 1,5 i powyżej |  |  |
|  |  | 1,49 – 1,4 |  |  |
|  |  | poniżej 1,4 |  |  |
| 3. | Poziom asferyczności | od -0,1 do - 0,18 mikrona |  |  |
|  |  | inny |  |  |
| 4. | Dedykowane cięcie | 2,0 – 2,2 mm |  |  |
|  |  | 2,21 – 2,4 mm |  |  |
|  |  | powyżej 2,4 |  |  |

Zestawienie parametrów granicznych aparatu OCT z angiografią fluorosceinową:

Nazwa: …………………………………………………………………………..

Typ/model: ………………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 roku | Podać |  |
| 2. | Analiza SS-OCT Swept Source | Tak |  |
| 3. | Długość fali 1,050 nm | Tak |  |
| 4. | Rozdzielczość pozioma: 20 µm | Podać |  |
| 5. | Rozdzielczość osiowa: 8 µm | Podać |  |
| 6. | Prędkość skanowania: 100 000 A skanów na sekundę | Podać |  |
| 7. | Podgląd dna oka przy ustawianiu głowicy aparatu w oświetleniu podczerwonym IR | Tak |  |
| 8. | Wewnętrzny fiskator o regulowanej pozycji z możliwością wyboru wielkości znaku | Tak |  |
| 9. | Dostępne profile skanowania: 3D, kołowy, liniowy, krzyżowy, radialny, raster | Tak |  |
| 10. | Zakres korekcji refrakcji pacjenta: nie mniejszy niż – 30 D do + 40 D | Podać |  |
| 11. | Kolorowe zdjęcie dna oka skorelowane ze skanami | Tak |  |
| 12. | Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT | Tak |  |
| 13. | Możliwość eksportu pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych | Tak |  |
| 14. | Zakres wielkości skanu: - poziomo: 3 do 12 mm - pionowo: 3 do 12 mm | Podać |  |
| 15. | Wbudowany w aparat ekran dotykowy do obsługi urządzenia w trakcie pomiarów oraz podglądu dna oka i wykonywanych skanów | Tak |  |
| 16. | Elektrycznie regulowany podbródek | Tak |  |
| 17. | Funkcja autofocus i auto-Z | Tak |  |
| 18. | Pozycjonowanie aparatu przy pomocy mechanicznego joysticka | Tak |  |
| 19. | W komplecie monitor min. 22” , stolik podnoszony elektrycznie pod OCT i komputer | Tak |  |
| 20. | Możliwość wykonania angiografii fluorosceinowej oraz funkcja autofluo | Tak |  |
| 21. | Funkcja obrazowania naczyń Angio OCT | Tak |  |

Uwaga!

- Zaoferowane powyżej parametry wymagane aparatu OCT muszą być potwierdzone  w dołączonych do oferty firmowych materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia. W przypadku pojedynczych parametrów nie występujących w materiałach firmowych  Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta.

- Oferta, nie posiadająca wszystkich parametrów wymaganych będzie podlegała odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania i oceny.

Oświadczamy, że:

- Oferowany aparat jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

- Oferowany aparat, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo  pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.