## Arkusz1
......................................................... (Nazwa Wykonawcy) |  |  | Załącznik Nr 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
PRODUCENT ………………………….………………………………………
MODEL …………………………………………………………………………
Lp. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać
1 | Rok produkcji aparatu | nie wcześniej niż 2015 rok
2 | Aparat sprawny technicznie | TAK
3 | Możliwość wykonywania zabiegu ciąglej żylno - żylnej hemofiltracji (CVVH) | TAK
4 | Możliwość wykonywania zabiegu wysokoobjętościowej ciąglej żylno-żylnej hemofiltracji (HV-CVVH). Substytucja podawana jednocześnie przed i po hemofiltrze. | TAK
5 | Możliwość wykonywania zabiegu żylno-żylnej hemodializy (CVVHD) | TAK
6 | Możliwość wykonywania zabiegu żylno-żylnej hemodializy (CVVHDF) | TAK
7 | Możliwość wykonania zabiegu powolnej, ciągłej yltrafiltracji (SCUF) | TAK
8 | Możliwość wykonywania zabiegu plasmaferezy (PF) | TAK
9 | Możliwość wykonywania zabiegu hemoperfuzji (HP) | TAK
10 | Graficzny, kolorowy podgląd istotnych stanow pracy urządzenia | TAK
11 | Bateria zapewniajaca w przypadku braku zasilania sieciowego pracę aparatu przez co najmniej 15 min. lub akumulatorowa lub UPS | TAK
12 | Regulowana ultrafiltracja 0-100ml/min | TAK
13 | Przepływ płynu substytucyjnego od 10-160ml.min | TAK
14 | Przepływ dializatu od 10-70ml/min | TAK
15 | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania płynu substytuzyjnego i dializatu z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu | TAK
16 | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 35-39°C | TAK
17 | Regulacja przepływu pompy krwi od 10-500ml/min. | TAK
18 | Kasetowy system drenów umozliwiajacy łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu bez konieczności wymiany całej kasety | TAK
19 | System bilansujący: cztery niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, ultrafioletu itp. | TAK
20 | Dokładność ważenia - 1g | TAK
21 | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu | TAK
22 | Cztery pompy umożliwiające podaż i oddawanie krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, ultrafiltratu lub osocza | TAK
23 | Możliwość jednoczesnego podłączenia 4 worków z płynem dializacyjnym | TAK
24 | Moduł cytrynian - wapń | TAK
25 | Ciągła hemodializa z regionalną antykoagulacją cytrynianową | TAK
26 | Detektor przecieku krwi | TAK
27 | Dwa niezależne detektory powietrza | TAK
28 | Dwie niezależne pułapki powietrza (za i przed hemofiltrem) | TAK
29 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK
30 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK
31 | Dostępność serwisu 24h/dobę 365 dni w roku. W ramach serisu Wykonawca zobowiazany jest do wszelkich napraw niespodowanych nieprawidłową obsługą aparatu, przegladów, konserwacji i wymianie ewentualnych elementów podlegających wymianie związanych z konserwacją aparatu na swój koszt. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w okresie nie dłuższym niż 24h od momentu zgłoszenia usterki a takze do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia. | TAK
Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej oferowanych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Oświadczamy, że: 1. Oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. 2. Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
Uwaga: Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych.
…………………………………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upowaznionej osoby)