………………………………………………												Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 2

Dostawa odczynników płynnych do oznaczania grup krwi, zestawów krwinek kontrolnych oraz odczynników dodatkowych

Zestawienie kosztów odczynników

| L.p. | Nazwa odczynnika | Zapotrzebowana ilość w ml | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik monoklonalny anty - A klon I, a 10 ml | 320 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty – A klon II, a 10 ml | 420 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty – B klon I, a 10 ml | 320 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty – B klon II, a 10 ml | 420 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny anty – D klon I IgM, a 10 ml Odczynnik nie aglutynuje krwinek z antygenu kategorii DVI | 420 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik monoklonalny anty – D klon I IgM + IgG, a 10 ml Odczynnik winien wykrywać wszystkie kategorie i odmiany antygenu D łącznie z kat. DVI | 420 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych do badań układu grupowego ABO, a 4 ml, stężenie od 25% do 40% grupa O grupa A grupa B | 96 ml 96 ml 96 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw krwi kontrolnej do kontroli odczynników anty-A, -B, -D, krwinek wzorcowych A1 i B oraz do screeningu przeciwciał, a 5 ml Próbki krwi grupy A i grupy B, jedna z nich RhD+, druga RhD – ujemna. W surowicy jednej z nich przeciwciała anty-D (0,05 IU/mL) wykrywane w PTA. | 2x60 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Aglutynina anty-A1 (Dolichotest) a 2 ml | 12 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PBS buforowany roztwór soli fizjologicznej pH 6, 9-7, 1 a 500 ml | 52 000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał, a, 4 ml, stężenie ok. 25% o fenotypie : O RhD+ DCwCee, O RhD+ DccEE, O RhD- dccee. | 52 ml 52 ml 52 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Standaryzowane krwinki wzorcowe O RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D do kontroli ujemnych wyników testu PTA, a, 2-4 ml, stężenie ok. 25% | 52 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Surowica antyglobulinowa poliwalentna płynna, a, 5-10 ml | 50 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Standard anty-D o stężeniu nie większym niż 0,1 IU/ml IgG anty-D, a, 2 ml | 18 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | LISS-L Standaryzowany roztwór soli o niskiej sile jonowej (0,03 M), a, 100 ml | 1300ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem odczynniki | x | x | x | x |  |  |  | x |

Zestawienie parametrów granicznych dla odczynników:

- Procedury stosowania odczynników w języku polskim, dołączone do każdej dostarczonej partii, zawierające dane odnośnie warunków przechowywania oraz okresu ważności odczynnika po otwarciu jego opakowania jednostkowego. Wykonawca zobowiązany jest do uaktualniania metodyk.

- Wszystkie odczynniki pod względem aktywności muszą spełniać wymagania Instytutu Hematologii i Transfuzjologii pod względem aktywności, miana, mocy, swoistości oraz ekspresji antygenów zawarte w OBWIESZCZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

- Odczynniki monoklonalne nie mogą zawierać dodatkowych składników powodujących fałszywie dodatnie reakcje.

- Odczynniki monoklonalne w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia.

- Odczynniki konfekcjonowane w buteleczkach ze szkła z nakrętką i zakraplaczem oraz zabezpieczeniem, które gwarantuje, że produkt nie był wcześniej otwierany. Pojemność opisana w zadaniu.

- Odczynniki w oryginalnym opakowaniu z etykietą producenta.

- Na każdym opakowaniu jednostkowym wyraźna etykieta z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i klonem, warunkami przechowywania.

- Termin ważności minimum 12 miesięcy od dat dostawy do Zamawiającego – dot. odczynników.

- Termin ważności minimum 28 dni od daty dostawy do Zamawiającego – dot. zestawu kontrolnego. Termin ważności krwinek po otwarciu (bez zmiany ich właściwości, zachowujące trwałość) do daty podanej na opakowaniu przez Producenta.

- Termin ważności minimum 5 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego – dot. zestawu krwinek wzorcowych do badań układu grupowego ABO. Termin ważności krwinek po otwarciu (bez zmiany ich właściwości, zachowujące trwałość) do daty podanej na opakowaniu przez Producenta.

- Termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego – dot. odczynnika PBS.

- Termin ważności minimum 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego – dot. LISS-L.

- Do każdej dostawy serii zestawu krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał należy dołączyć wydruk charakterystyki antygenowej.

- Certyfikat kontroli jakości producenta wraz z dostawą każdej serii odczynników.

- Nie więcej niż jedna seria danego odczynnika w dostawie.

- Warunki przechowywania odczynników podczas transportu zgodne z zaleceniem producenta.

- Dostawy dla pozycji 7, 8, 11 i 12 z tabeli będą realizowane zgodnie z harmonogramem dostaw dołączonym do oferty przez Wykonawcę, co najmniej raz w miesiącu – ilość zestawów w jednej dostawie: poz. 7 – 2 zestawy, poz. 8, 11 i 12 – 1 zestaw.

- Dostawy odczynników według przekazywanych na bieżąco potrzeb Zamawiającego  - w terminie maksymalnie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, w sytuacjach pilnych do 3 dni od dnia złożenia zamówienia.

…………………………………….                                                                                …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)