………………………………………………												Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 4

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do koagulologii

- Wymagany termin ważności odczynników, kalibratorów i kontroli nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.

- Zamawiający wymaga aby wymieniony w zadaniu asortyment (odczynniki, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne) oraz analizator pochodziły od tego samego producenta.

- Parametry aparatu podane w tabeli C „Zestawienie parametrów technicznych analizatora” stanowią minimalne wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczamy, że oferowany aparat  jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowany aparat, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

- Wykonawca zapewni bezpłatnie zewnątrzlaboratoryjną kontrolę wykonywaną co najmniej 1 raz w roku wraz z dostawą materiałów kontrolnych.

- Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi aparatu potwierdzone certyfikatem oraz opiekę merytoryczną na cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca dołączy do oferty karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wszystkich oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli itd. w wersji elektronicznej na płycie CD.

…………………….………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)

Tabela A

Zestawienie kosztów odczynników

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na okres 12 m-cy | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto za okres 12 m-cy | Wartość VAT | Wartość brutto za okres 12 m-cy | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | APTT | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fibrynogen | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D-dimery | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TT | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem odczynniki |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x |

Tabela B

Zestawienie kosztów kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych

| L.p. | Nazwa | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie | Stawka VAT | Cena brutto za 1 opakowanie | Wartość netto za okres 12 m-cy | Wartość VAT | Wartość brutto za okres 12 m-cy | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | adekwatnie do wskazanych ilości |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x | x | x | x |  |  |  | x |

Tabela C

Zestawienie parametrów technicznych analizatora

PRODUCENT …………………………………………………………

MODEL ………………………………………………………………..

ROK PRODUKCJI …………………………………………………….

| L.p. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2 | Analizator wieloparametrowy, automatyczny - z pełną automatyką wszystkich etapów oznaczenia, z możliwością wykonywania badań citowych w dowolnym czasie i na dowolnej pozycji. Możliwość przeprogramowania próbki z rutynowej na Cito w trakcie pracy analizatora. | TAK |  |
| 3 | Możliwość oznaczania testów metodami: krzepnięciowymi (optyczna zasada pomiaru), chromogennymi oraz immunologicznymi. | TAK |  |
| 4 | Technologia pomiaru zapewniająca możliwość wykonania oznaczeń w próbkach lipemicznych, żółtaczkowych lub z hemolizą. Technologia zapewniająca brak konieczności przełączania filtrów. | TAK |  |
| 5 | Wydajność analizatora: min. 110 oznaczeń na godzinę dla PT i 110 oznaczeń na godzinę dla APTT. | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonywania na analizatorze testów typu: PT, APTT, fibrynogen met. Claussa, D-dimery (ilościowo), AT III (antytrombina III), wolne białko S i inne czynniki krzepnięcia. | TAK |  |
| 7 | Oddzielne systemy (igły) pipetujące dla odczynników i próbek badanych w celu zabezpieczenia przed kontaminacją. | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonywania oznaczeń stężenia fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa. | TAK |  |
| 9 | Pamiętanie krzywych kalibracyjnych przez analizator. | TAK |  |
| 10 | Wykonywanie testów reflex wg indywidualnych reguł ustalonych przez użytkownika. | TAK |  |
| 11 | Pojemność aparatu minimum 40 miejsc na próbki badane. | TAK |  |
| 12 | Możliwość swobodnego załadunku próbek badanych, odczynników oraz kuwet w trakcie pracy aparatu. | TAK |  |
| 13 | Możliwość wykonywania badań z probówek pierwotnych jak również z innych probówek (system zamknięty oraz system otwarty pobierania). | TAK |  |
| 14 | Automatyczna identyfikacja próbek i odczynników poprzez kody paskowe. Czytnik kodów wewnętrzny umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych w statywie materiałów. | TAK |  |
| 15 | Aparat wyposażony w przebijak korków zamkniętego systemu pobierania krwi. | TAK |  |
| 16 | Chłodzone pozycje dla odczynników na pokładzie aparatu - minimum 20 pozycji | TAK |  |
| 17 | Aparat wyposażony w czujnik poziomu próbki badanej oraz odczynnika. | TAK |  |
| 18 | Możliwość monitorowania długości przebywania odczynnika na pokładzie. | TAK |  |
| 19 | Możliwość monitorowania rzeczywistej objętości odczynników oraz możliwością przeliczenia na ilość testów. | TAK |  |
| 20 | Odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę rekombinowana ludzką o ISI ok. 1 (ISI 1 +/- 0,1). Odczynnik umożliwiający jednoczesne oznaczenie fibrynogenu oraz pozwalający oznaczać próbki badane pacjentów w ramach monitorowania doustnej terapii lekami przeciwkrzepliwymi. Odczynnik w postaci ciekłej. | TAK |  |
| 21 | Odczynnik APTT w formie ciekłej wyprodukowany w oparciu technologię syntetycznych fosfolipidów. | TAK |  |
| 22 | Trwałość podstawowych odczynników do oznaczania PT, APTT, fibrynogenu minimum 5 dni na pokładzie aparatu. | TAK |  |
| 23 | Odczynnik do oznaczania fibrynogenu odporny na interferencje ze strony Dabigatranu (zamieszczone informacje w ulotce odczynnika). | TAK |  |
| 24 | Odczynnik do D-dimerów (met. immunologiczną) , płynny, trwałość minimum 7 dni na pokładzie aparatu oraz liniowość oznaczenia D-dimerów minimum 7000 ng/ml FEU w pierwszym badaniu. | TAK |  |
| 25 | Materiał kontrolny do metod krzepnięcia trwały na pokładzie analizatora minimum 24 godziny. | TAK |  |
| 26 | System kontroli jakości (możliwość indywidualnego programowania profili badań kontrolnych i częstotliwości i częstotliwości ich wykonywania) | TAK |  |
| 27 | Oprogramowanie aparatu w systemie Windows | TAK |  |
| 28 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego – komunikacja dwukierunkowa – bez tworzenia nowego stanowiska komputerowego. | TAK |  |
| 29 | Wymagany system podtrzymania napięcia (UPS) gwarantujący bezpieczeństwo aparatu w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu | TAK |  |
| 30 | Wykonawca dostarczy dodatkowo fotel do obsługi analizatora | TAK |  |
| 31 | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE | TAK |  |
| 32 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 33 | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionego analizatora uwzględniający m.in.: koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
| 34 | Możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24h od chwili zgłoszenia awarii a także do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 72 godziny licząc od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 35 | W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 72 godz. Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiadane, pracujące na posiadanych odczynnikach. | TAK |  |

Tabela D

Zestawienie kosztów dzierżawy

| Nazwa urządzenia | Czynsz miesięczny netto | Stawka VAT | Czynsz miesięczny brutto | Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy netto | Wartość podatku VAT | Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator |  |  |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x |  |  |  |

…………………………………….                                                                                …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)