………………………………………………													Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczątka Wykonawcy)

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet 1

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów i zestawów operacyjnych do operacji wewnątrzgałkowych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatu 
do fakoemulsyfikacji

Tabela A

Zestawienie kosztów soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów i zestawów operacyjnych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto za okres 12 miesięcy | Stawka VAT | Wartość brutto za okres 12 miesięcy | Producent, nr katalogowy | Minimalna ilość w banku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy jałowy zestaw operacyjny | 1000 szt. |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Płyn BSS do irygacji wewnątrzgałkowych | 1000 szt. |  |  |  |  |  | - |
| 3 | Soczewki jednoogniskowe | 700 szt. |  |  |  |  |  | 120 szt. |
| 4 | Soczewki toryczne | 5 szt. |  |  |  |  |  | - |
| Razem |  |  |  |  | x |  | x | x |
| Razem słownie wartość brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela B

Zestawienie parametrów jednorazowych zestawów operacyjnych

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 kaseta płynowa kompatybilna z oferowanym sprzętem |  |
| 2. | 1 TIP do fakoemulsyfikacji kompatybilny z oferowanym sprzętem, z łukowatym wybrzuszeniem w części dystalnej |  |
| 3. | 1 nóż SLIT 2,2 mm do otwarcia komory przedniej |  |
| 4. | 1 nóż typu SIDEPORT 1,2 mm do paracentezy |  |
| 5. | 1 obłożenie stolika o wymiarach 140 x 140 cm (+/- 10 cm) |  |
| 6. | 1 obłożenie pacjenta o wymiarach 150 x 150 cm (+/- 10 cm) z workiem i folią |  |
| 7. | 2 osłony na podłokietniki |  |
| 8. | 1 chusta dodatkowa o wymiarach 150 x 150 cm (+/- 5 cm) |  |
| 9. | 1 osłonka na tip 2,2 mm i komora testowa |  |
| 10. | 1 cystostom |  |
| 11. | 3 kaniule 27 G do hydrodysekcji, spłaszczone |  |
| 12. | 2 kaniule 25 G do irygacji |  |
| 13. | 1 kaniula 27 G do wiskoelastyku |  |
| 14. | 1 sączek długości 15 - 20 cm do odprowadzania płynu |  |
| 15. | 6 mikrogąbek |  |
| 16. | 2 przylepce o długości 13 – 16 cm i szerokości 2 – 3 cm |  |
| 17. | 1 strzykawka 10 ml LUER-LOCK |  |
| 18. | 2 strzykawki 3 ml LUER-LOCK |  |
| 19. | 2 strzykawki insulinówki |  |
| 20. | 1 kieliszek |  |
| 21. | 1 rozwórka Barraquera |  |
| 22. | 1 osłonka plastikowa na oko |  |
| 23. | 6 gazików o wymiarach 8 x 8 cm |  |
| 24. | 5 ręczników papierowych |  |
| 25. | 2 tupfery |  |
| 26. | 1 penseta jednorazowa do odkażania pola operacyjnego |  |
| 27. | 2 fartuchy operacyjne rozmiar L |  |

Tabela C

Zestawienie parametrów płynu BSS i soczewek

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyn BSS do irygacji wewnątrzgałkowych: Jałowy, fizjologiczny roztwór zawierający NaCl o stężeniu 0,64 % i KCl o stężeniu 0,075% oraz dwuwodzian wapnia. Opakowanie elastyczne z tworzywa sztucznego o pojemności 500 ml, zakończone gumowym korkiem z metalowym zabezpieczeniem osadzonym na twardej, stożkowatej szyjce długości min. 65 mm i średnicy w zakresie 15 – 25 mm. |  |
| 2 | Soczewki jednoogniskowe: Zwijalne, jednoczęściowe, akrylowe, asferyczne, hydrofobowe, typ optyki przednio-dwuwypukły, angulacja haptenów 0 stopni, część optyczna w rozmiarze 6.0 mm o długości całkowitej 13 mm, filtr UV, zakres dioptrażu od 6.0 do 30 dioptrii co 0,5, fabrycznie zapakowane w 1-razowy injector. |  |
| 3 | Soczewki toryczne: Soczewka wewnątrz gałkowa korygująca astygmatyzm, jednoczęściowa, optyka asferyczna, zwijalna, hydrofobowa, filtr UV, angulacja części haptycznych poniżej 5 stopni, dostępny dioptraż 6,0-30,0 D co 0,5 D, dostępny ekwiwalent sferycznych: 1,0; 1,5; 2,25; 3,0; 3,75; 4,5; 5,25; 6,0 D cylindrycznych. W komplecie jednorazowy kartridż. |  |

Tabela D

Zestawienie parametrów granicznych aparatu do fakoemulsyfikacji

Producent: …………………………………………………………………………….

Typ/model: ……………………………………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………………………………………

| Lp. | Opis parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fakoemulsyfikator |  |  |
| 1 | Głowica z 4-kryształowym elementem piezoelektrycznym | Tak |  |
| 2 | Głowica umożliwiająca oprócz pracy z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy). Ruch oscylacyjny niezależny od ruchów wzdłużnych | Tak |  |
| 3 | Podciśnienie przy Irygacji / aspiracji do 650 mmHg + 3 końcówki do irygacji/aspiracji bimanualne | Tak |  |
| 4 | Praca z kontrolą liniową mocy w trybie fako ciągłego, pulsacyjnego, burst | Tak |  |
| 5 | W trybie burst możliwość jednoczasowej kontroli: mocy ultradźwięków i przerw pomiędzy wiązkami energii ultradźwiękowej | Tak |  |
| 6 | Diatermia zintegrowana z aparatem | Tak |  |
| 7 | Refluks | Tak |  |
| 8 | Sterownik bezprzewodowy nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji – programowany z konsoli | Tak |  |
| 9 | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | Tak |  |
| 10 | Podciśnienie przy fakoemulsyfikacji do 650 mmHg | Tak |  |
| 11 | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych (czytelne komunikaty) | Tak |  |
| 12 | Napęd pneumatyczny noża do witrektomii | Tak |  |
| 13 | Możliwość pracy noża pneumatycznego z prędkością powyżej 2500 cięć/min. | Tak |  |
| 14 | Możliwość współpracy z urządzeniami do zapisu video parametrów wykonywanego zabiegu | Tak |  |
| 15 | Możliwość współpracy z głowicą do implantacji soczewek | Tak |  |
| 16 | Pompa perystaltyczna | Tak |  |
| 17 | Zasilanie 220-240 v / 50 – 60 Hz | Tak |  |
| 18 | Klasa ochronności I | Tak |  |
| 19 | Złącze USB | Tak |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 20 | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE | Tak |  |
| 21 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| 22 | Komunikaty na ekranie urządzenia w języku polskim | Tak |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | Tak |  |
| 24 | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny urządzenia uwzględniający m.in.: koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych. | Tak |  |
| 25 | Możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24h od chwili zgłoszenia awarii a także do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 72 godziny licząc od chwili zgłoszenia. | Tak |  |
| 26 | W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 72 godz. Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiadane. | Tak |  |
|  | Konfiguracja aparatu do fakoemulsyfikacji – wyszczególnienie: |  |  |
| 1 | Konsola aparatu | 1 szt. |  |
| 2 | Przełącznik nożny | 1 szt. |  |
| 3 | Pilot | 1 szt. |  |
| 4 | Pokrowiec do sprzętu | 1 szt. |  |
| 5 | Końcówki do Irygacji / Aspiracji bimanualne | 3 szt. |  |
| 6 | Pęseta diatermiczna prosta | 2 szt. |  |
| 7 | Kabel do diatermii | 2 szt. |  |
| 8 | Karta pamięci | 1 szt. |  |
| 9 | Kluczyk metalowy do odkręcania tipów | 2 szt. |  |
| 10 | Głowice ultradźwiękowe | 4 szt. |  |
| 11 | Głowica do implantacji soczewek | 2 szt. |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW UŻYTKOWYCH, W OPARCIU O KTÓRE ZAMAWIAJĄCY DOKONA OCENY OFERT:

| L.p. | Parametry oceniane soczewek | Punktacja | Oferowana wartość parametru (podać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stopień uwodnienia | poniżej 0,5 % |  | 10 pkt |
|  |  | 0,5 i powyżej |  | 0 pkt |
| 2. | Współczynnik refrakcji | poniżej 1,55 |  | 0 pkt |
|  |  | 1,55 i powyżej |  | 10 pkt |

| L.p. | Parametry oceniane jednorazowych zestawów operacyjnych | Oferowana wartość parametru Tak/ Nie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż 2,2 mm typu SLIT obustronnie ostrzony |  | Tak – 10 pkt |
|  |  |  | Nie – 0 pkt |
| 2 | Nóż do paracentezy |  | Zagięty – 10 pkt |
|  |  |  | Prosty – 0 pkt |

Uwaga!

- Zaoferowane powyżej parametry przedmiotu zamówienia muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty firmowych materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia. W przypadku pojedynczych parametrów nie występujących w materiałach firmowych Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta.

- Oferta nie posiadająca wszystkich parametrów wymaganych przez zamawiającego będzie podlegała odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

…………………………………….                                                            		                    …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                        (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)