………………………………………                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 9

Dostawa odczynników diagnostycznych i materiałów zużywalnych do metody mikrokolumnowej wraz z dzierżawą aparatury do badań immunohematologicznych z zakresu serologii transfuzjologicznej

Tabela A

Zestawienie kosztów odczynników

| L.p | Nazwa odczynnika | Ilość badań | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie | Wartość netto za okres 12 m-cy | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto za okres 12 m-cy | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karta z surowicą antyglobulinową poliwalentną do przeglądowego badania przeciwciał w pośrednim teście antyglobulinowym PTA LISS na 3-4 krwinkach wzorcowych | 3 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Karta z surowicą antyglobulinową poliwalentną do właściwej próby krzyżowej (PTA LISS). Bezpośrednie wykonanie badania biorcy z dawcą. | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Karta do badania grupy krwi noworodka ABO (I KLON), RhD, BTA | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Karta do badania grupy krwi noworodka ABO (II KLON), RhD | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw krwi kontrolnej posiadający przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml) |  |  | 13 zestawów |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw z 3-4 rodzajami krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał w teście PTA LISS metodą mikrokolumnową | 3 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik LISS | 1 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipety | 15 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  | x | x | x |  | x |  |  | x |

Tabela B

Zestawienie kosztów dzierżawy

| Nazwa urządzenia | Producent Typ/model Nr katalogowy | Czynsz miesięczny netto | Łączny czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Łączny czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirówka o poj. 6 do 24 kart – szt. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Inkubator do kart o poj. 6- 24 kart – szt. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Pipeta manualna multidozująca automatyczna – szt. 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie parametrów granicznych dla odczynników:

- Mikrokarty muszą pochodzić od producenta lub autoryzowanego dystrybutora.

- Karty muszą być gotowe do użycia, dokładnie opisane (producent, nr serii, data ważności) z oznakowaniem CE i numerem jednostki notyfikowanej.

- Każda mikrokarta składająca się z 6 albo 8 mikrokolumn wypełnionych żelem oraz z podłożem separującym. Wyklucza się łączenie systemu 6 i 8 kolumnowego

przez Dostawcę.

- Mikrokarty wypełnione fabrycznie odpowiednimi odczynnikami:

- karta do wykonywania badań przeciwciał oraz do próby krzyżowej w teście PTA LISS zawierająca poliwalentą surowicę antyglobulinową,

- karta do badania grupy krwi noworodka ABO/RhD z BTA, klon DVI– lub DVI+. Karta musi wykrywać klon DVI+ jeśli karta z pkt c) nie wykrywa klonu

DVI(DVI-). Podać nazwy klonów,

- karta do potwierdzenia grupy krwi noworodka ABO/RhD innym klonem anty-A, innym klonem anty-B i innym klonem anty-D niż w pkt b) powyżej.

Karta musi wykrywać klon DVI+ jeśli karta z pkt b) nie wykrywa klonu DVI(DVI-). Podać nazwy klonów.

- Karty przechowywane w temperaturze pokojowej 18–250C. Czas inkubacji mikrokart nie dłuższy niż 15 minut.

- Termin ważności mikrokart minimum 9 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.

- Screening przeciwciał w PTA LISS na 3 lub 4 krwinkach wzorcowych stosownie do 6 albo 8 kolumnowego systemu (o stężeniu poniżej 1%) zawierających

wszystkie wymagane aktualnymi przepisami antygeny, w tym antygen Cw.

- Odczynniki krwinkowe gotowe do użycia (metoda eliminująca płukanie krwinek czerwonych) z oznakowaniem CE i numerem jednostki notyfikowanej.

- Maksymalna objętość opakowania krwinek – 10 ml.

- Zestaw krwi kontrolnej do codziennej wewnętrznej kontroli jakości musi spełniać wymogi IHIT, być zgodny z aktualnymi przepisami, z oznakowaniem CE 
i numerem jednostki notyfikowanej. Zestaw ww. powinien zapewniać badania kontrolne w okresie min. 4 tygodni od dnia dostawy.

- Okres przydatności do użycia zamkniętych opakowań krwinek min. 4 tygodnie od dnia dostawy. Termin ważności krwinek po otwarciu (bez zmiany ich właściwości, zachowujące trwałość) do daty podanej na opakowaniu przez producenta.

- Wszystkie krwinki muszą znajdować się w 1 zestawie (opakowaniu) opatrzonym jednym numerem serii danego zestawu i jedną datą ważności dla wszystkich krwinek.

- Z każdą serią produktu Wykonawca dostarczy ulotkę z wydrukiem nazwy krwinek, fenotypów, kontrolą jakości, terminem ważności i instrukcją wykonania badania.

- Dostawa odczynników wrażliwych na temperaturę (krwinkowych) transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8oC wraz z załączeniem wydruku  monitorowania temperatury w czasie każdorazowej dostawy.

- Mikrokarty, odczynniki i krwinki wzorcowe muszą być dostarczane w opakowaniach producenta. Opakowania muszą być czytelnie oznakowane (nazwa odczynnika, nazwa producenta, numer serii, data ważności, warunki przechowywania).

- Wymagany termin ważności odczynnika LISS minimum 9 miesięcy od momentu otwarcia opakowania (bez zmiany właściwości, zachowujący trwałość).

- Dostawa krwinek wzorcowych oraz krwi kontrolnej do codziennej kontroli jakości zgodnie z nadesłanym przez Wykonawcę harmonogramem dostaw dołączonym do umowy.

- Zamówienie mikrokart i innych odczynników poza krwinkami będzie realizowane zgodnie z harmonogramem dostaw i w ilości określonej przez Zamawiającego.

- Termin dostawy kart, odczynników w sytuacjach pilnych do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki wymienione w tabeli A oraz dzierżawiony sprzęt pochodziły od tego samego producenta. Końcówki do pipety   muszą spełniać wszystkie wymagania współpracy z oferowaną pipetą określone przez jej wytwórcę.

- Procedury stosowania wszystkich odczynników w języku polskim, dołączone do każdej dostarczonej partii, zawierające dane odnośnie warunków przechowywania      oraz okresu ważności odczynnika po otwarciu jego opakowania jednostkowego. Wykonawca zobowiązany jest do uaktualniania metodyk.

- Po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej jakości zestawów odczynników lub panelu krwinek wzorcowych nastąpi ich wymiana przez Wykonawcę na nowe, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie personelu (8 osób) z zakresu wykonywania badań w oferowanym systemie - potwierdzone certyfikatem.

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wszystkich oferowanych odczynników, ulotki odczynnikowe oraz procedury/instrukcje wykonywanych badań w języku polskim.

Zestawienie parametrów granicznych dla dzierżawionego sprzętu:

- Wirówka fabrycznie nowa lub używana, ale nie starsza niż z 2015 r., zwalidowana przez autoryzowany serwis. Wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie 
serwisu potwierdzające walidację sprzętu.

- Wirówka o pojemności 6 do 24 kart z sygnałem dźwiękowym informującym o zakończeniu wirowania oraz z wyjmowanym rotorem dla ułatwienia dezynfekcji.

- Wirówka musi być kompatybilna z zamawianymi mikrokartami żelowymi i wyprodukowana przez producenta mikrokart.

- Stały czas i prędkość wirowania. Czas nie dłuższy niż 10 minut. Praca wirówki w temperaturze otoczenia od +20°C do +35°C.

- Inkubator do kart o pojemności 6-24 kart z 2-3 niezależnie nastawnymi czasami inkubacji lub niezależnymi komorami grzewczymi, z pomiarem czasu do końca 
inkubacji oraz sygnałem dźwiękowym informującym o zakończeniu inkubacji.

- Inkubator fabrycznie nowy lub używany, ale nie starszy niż z 2015 r., zwalidowany przez autoryzowany serwis. Wraz z dostawą należy dostarczyć oświadczenie 
serwisu potwierdzające walidację sprzętu.

- Urządzenie musi być kompatybilne z zamawianymi mikrokartami żelowymi i wyprodukowane przez producenta mikrokart.

- Stały czas inkubacji ww sprzętu wynoszący 15 minut. Praca w temperaturze otoczenia od +20°C do+35°C.

- Wirówka i inkubator muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodne z Ustawą z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych.

- Pipeta manualna multidozująca  automatyczna z wyrzutnikiem końcówek ze statywem (rok produkcji nie wcześniej niż  2015).

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do 
prawidłowego korzystania z urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej instalacji, uruchomienia i walidacji urządzeń.

- Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego (8 osób) w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego przed rozpoczęciem  pracy urządzeń.

- Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni bezpłatnie autoryzowany serwis (naprawę sprzętu w przypadku awarii, wymianę części zużywalnych) oraz walidację   wydzierżawionego sprzętu. Obsługa serwisowa świadczona 7 dni w tygodniu (również w niedziele i święta).

- Przeglądy, walidacje i konserwacje minimum 1 raz w roku, jednak nie mniej niż ilość zalecana przez producenta. Walidacja po każdej naprawie sprzętu.

- Po każdej walidacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół walidacji. Założenie paszportu technicznego uzupełnianego o wpisy w przypadku interwencji  serwisowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku naprawy sprzętu dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach.

Pierwsza dostawa kart i odczynników nastąpi nie później niż z dostawą sprzętu tj. w terminie max 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Zestawienie parametrów użytkowych, w oparciu o które Zamawiający dokona oceny przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 9

| L.p. | Parametr oceniany | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do kontroli codziennej posiadający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml), jak i anty-Fya. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2. | Inkubator z funkcją odmierzania czasu po zakończeniu inkubacji | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

Uwaga!

Celem weryfikacji parametrów użytkowych ocenianych należy złożyć wraz z ofertą katalogi/foldery/prospekty w języku polskim z dokładnym opisem parametrów technicznych, zaopatrzone w zdjęcia lub rysunki techniczne. W załączonym katalogu/folderze/prospekcie należy wyraźnie zaznaczyć parametry oceniane.

…………………………………….                                                                                …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)